## myjka
Znak postępowania DZ-271-1-13/2019
Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SIWZ - ( Załącznik nr 1 do Umowy……….)
Myjnia dezynfektor zasilana elektrycznie
CZĘŚĆ I. - Szczegółowa Oferta Cenowa (*)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1. | Myjnia dezynfektor zasilana elektrycznie | 4 |  | 0 |  | 0
Cena ofertowa (wartość brutto należy przenieś do formularza ogólnego - załącznik nr 1 do SIWZ) |  |  |  | 0 | x | 0
W SKŁAD PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WCHODZI:
CZĘŚĆ II.A - Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia
DANE TECHNICZNE |  | DANE TECHNICZNE - PODAĆ
1. | Nazwa handlowa (należy podać nazwę handlową używaną przez Wykonawcę przy wystawianiu faktur)
2. | Model/typ/ numer katalogowy
3. | Producent (pełna nazwa, adres)
4. | Rok produkcji 2018 – fabrycznie nowy, nie używany, nie demonstracyjny
CZĘŚĆ III.A. - Szczegółowe wymagania - Centralna stacja monitorowania
OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI GRANICZNE |  | WYMOGI GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ
1. | Wykonana w całości ze stali kwasoodpornej; | TAK, podać/opisać
2. | Jednolita komora, głeboko tłoczona, bez spawów, niwelująca ryzyko pozostawania osadów oraz namnażania się bakterii. | TAK, podać/opisać
3. | Pojemność komory: jeden basen i dwie kaczki | TAK, podać/opisać
4. | Temperatura dezynfekcji termicznej powyżej 90ºC. | TAK, podać/opisać
5. | Minimum trzy programy mycia i dezynfekcji. | TAK, podać/opisać
6. | Program dezynfekcji termicznej dedykowany do eliminacji Clostridium Difficile potwierdzony przez niezależną jednostkę | TAK, podać/opisać
7. | Program do szybkiego spłukiwania komory | TAK, podać/opisać
8. | Czas procesu płukania, dezynfekcji dla standardowego programu dla „basenów” – poniżej 10 min. | TAK, podać/opisać
9. | Kompaktowa budowa: – szerokość urządzenia nie większa niż 45 cm, – wysokość urządzenia nie większa niż 135 cm – umożliwiająca umieszczenie ponad urządzeniem półki na naczynia | TAK, podać/opisać
10. | Urządzenie przystosowane do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową, nie uzdatnioną. | TAK, podać/opisać
11. | Ręczne otwieranie drzwi lub Automatyczne, bezdotykowe otwieranie drzwi, aktywowane czujnikiem podczerwieni umożliwiające najwyższą kontrolę zakażeń | TAK, podać/opisać
12. | Zużycie wody: - dla programu ekonomicznego: max. 13 litrów, - dla programu normalnego: max. 20 litrów, - dla programu intensywnego: max. 28 litrów | TAK, podać/opisać
13. | Otwarty układ płukania – bez recyrkulacji wody. | TAK, podać/opisać
14. | Wbudowana pompa środka zmiękczającego (odkamieniacza) | TAK, podać/opisać
15. | Wbudowana pompa detergentu (środek myjący) | TAK, podać/opisać
16. | Dozowanie detergentu ustalane dedykowanym przyciskiem na panelu sterowania. Możliwość aktywacji/dezaktywacji dozowania detergentu. | TAK, podać/opisać
17. | Zamykana szafka do umieszczania min. 2 pojemników 5l ze środkami chemicznymi (środek myjący oraz środek zmiękczający) zlokalizowana pod komorą. | TAK, podać/opisać
18. | Wbudowana wytwornica pary przystosowana do zasilania wodą nieuzdatnioną (zabezpieczona przed osadami mineralnymi pochodzącymi z wody nieuzdatnionej). | TAK, podać/opisać
19. | Zasilanie elektryczne zgodne ze standardami obowiązującymi w Polsce 230V, 50 Hz max. 3 kW lub 3N 400V max. 4 kW | TAK, podać/opisać
20. | Wbudowany wyłącznik energii elektrycznej dla zasilania głównego urządzenia. | TAK, podać/opisać
21. | Mikroprocesorowe sterowanie i monitorowanie procesu mycia i dezynfekcji. | TAK, podać/opisać
22. | Urządzenie nieprzelotowe z załadunkiem od przodu przez uchylną klapę. | TAK, podać/opisać
23. | Automatyczny przebieg procesu. | TAK, podać/opisać
24. | Mycie i dezynfekcja przedmiotów za pomocą min. 10 dysz natryskowych w tym min. dwóch obrotowych. | TAK, podać/opisać
25. | Para do dezynfekcji zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni przedmiotów znajdujących się w komorze podawana za pomocą dysz myjących (natryskowych) – dezynfekcja orurowania wewnętrznego urządzenia. | TAK, podać/opisać
26. | Suszenie wsadu po procesie płukania i dezynfekcji strumieniem wymuszonego powietrza zgodnie z definicją suszenia wg. PN EN 15883. | TAK, podać/opisać
27. | Układ suszenia wyposażony we wbudowany filtr HEPA. | TAK, podać/opisać
28. | Konstrukcja i działanie urządzenia zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883. | TAK, podać/opisać
CZĘŚĆ IV - Szczegółowe wymagania dotyczące okresu gwarancji przedmiotu zamówienia
PARAMETRY |  | WYMAGANIA GRANICZNE | PUNKTACJA |  | WARTOŚĆ OFEROWANA
1. | Okres gwarancji | minimum 24 miesiące | 24 miesięcy - 5 punktów 30 miesięcy - 10 punktów 36 miesięcy - 20 punktów
2. | nastąpi ponowny bieg terminu gwarancji na sprzęt w przypadku jego istotnej naprawy, albo dostarczenia innego urządzenia wolnego od wad | TAK, zgodnie z brzmieniem art. 581 § 1 Kodeksu Cywilnego | bez punktacji
3. | przedłużenie terminu gwarancji o czas, w ciągu którego wskutek wady sprzętu objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać – w przypadku napraw innej, niż wskazana wyżej w pkt. 2 | TAK, zgodnie z brzmieniem art. 581 § 2 Kodeksu Cywilnego | bez punktacji
4. | Czas od zgłoszenia wady do reakcji serwisu w miejscu instalacji sprzętu – dotyczy dni roboczych. Zgłoszenia awarii będą składane telefonicznie lub e-mailem | max 48 godzin | 24 godzin - 10 punktów 36 godzin – 5 punktów 48 godzin – 1 punkt
5. | Czas usunięcia wad, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia | max 7 dni robocze | bez punktacji
6. | Czas usunięcia wad, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych lub podzespołów z zagranicy | max 14 dni robocze | bez punktacji
7. | Bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancyjnym | Tak, podać, liczbę przeglądów technicznych niezbędna do realizacji w okresie gwarancyjnym dla potwierdzenia bezpiecznej pracy sprzętu wg zaleceń producenta, jeżeli takich wymogów nie ma, to przynajmniej 1 przegląd w okresie gwarancyjnym | bez punktacji
8. | Przestrzeganie wymaganych terminów wykonywania okresowych przeglądów technicznych należy do Wykonawcy, bez konieczności zlecania (przypominania) przez Zamawiającego. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 14 dniowym wyprzedzeniem o planowanym przeglądzie technicznym drogą e-mailową na adres: automatyk@szpital-bochnia.pl | TAK | bez punktacji
9. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania, a także jego poprawki, w terminie do 14 dni od ich udostępnienia przez producenta | TAK - jeżeli dotyczy | bez punktacji
10. | Gwarantowana dostępność części zamiennych oraz eksploatacyjnych, po ustaniu okresu gwarancji | minimum 10 lat | bez punktacji
11. | Okres gwarancji na części zamienne wymienione w ramach naprawy | minimum 12 miesięcy | 12 miesięcy - 1 puktów 18 miesięcy - 5 punktów 24 miesiące - 10 punktów
12. | Liczba napraw tego samego istotnego elementu (element uniemożliwiający pracę sprzętu) w okresie gwarancji, uprawniająca Zamawiającego do żądania wymiany sprzętu na nowy | max 3 naprawy | bez punktacji
13. | Punkt serwisowy przeznaczony do napraw gwarancyjnych (adres, telefon) | Podać | bez punktacji
14. | Najpóźniej z upływem ostatniego dnia okresu gwarancji sprzęt będzie pozbawiony wszelkich blokad (jeżeli takie posiada), w tym w szczególności kodów serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych | TAK - jeżeli takie blokady istnieją | bez punktacji
CZĘŚĆ V. - Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
Pozostałe wymagania |  | WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE | ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE/ PODAĆ/OPISAĆ
1. | Wykaz materiałów ekspoatacyjnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania sprzętu, które mogą być wymieniane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji (z podaniem co jaki czas należy wymienić dany materiał ekspolatacyjny) (**) | Podać (jeżeli dotyczy)
2. | Wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | Podać
3. | Dostarczenie sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego | TAK
4. | Instalacja i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK
5. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu (protokół lub certyfikat potwierdzający przeszkolenie personelu) | TAK
6. | Certyfikat CE lub deklaracji zgodności CE lub dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwanego dalej Prezesem Urzędu, lub dokument potwierdzający dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium | TAK, dostarczony zgodnie z punktem III.6) SIWZ
7. | Instrukcja w języku polskim | TAK, dostarczona wraz ze sprzętem
8. | Karta gwarancyjna - dostarczona wraz ze sprzętem | TAK, dostarczona wraz ze sprzętem
9. | Paszport techniczny - dostarczony wraz ze sprzętem | TAK, dostarczony wraz ze sprzętem
CZĘŚĆ VI. - Oświadczenie Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt jest produkowany zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu sprzętu i będzie dostarczony w terminie określonym w SIWZ, kompletny, fabrycznie nowy, gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych
2.* Oświadczam, że powyżej wyspecjalizowany sprzęt posiada deklarowane parametry zgodne z danymi producenta. Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3. Oświadczam, że oferowany sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych
4. Oświadczamy, że deklarowane wyżej zobowiązania stana się integralną i obowiązującą częścią umowy.
Miejscowośc i data:……………….. Podpis:……………………………………………….
* Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednie producenta.
(*) W przypadku zaoferowania wyposażenia sprzętu z inną stawką podatku VAT niż sprzęt, należy rozbudować tabelę - CZĘŚĆ I - Szczegółowa Oferta Cenowa i wycenić oddzielnie.
(**) nie dotyczy materiałów, części zużywalnych lub akcesoriów jedno lub wielorazowych, które wymieniane są każdorazowo w związku z realizacją procedur medycznych dotyczących każdego pacjenta