## Arkusz1
Znak postępowania DZ-271-1-24/2019
Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SIWZ - ( Załącznik nr 1 do Umowy……….)
USG
CZĘŚĆ I. - Szczegółowa Oferta Cenowa (*)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1. | USG | 1 |  | 0 |  | 0
Cena ofertowa (wartość brutto należy przenieś do formularza ogólnego - załącznik nr 1 do SIWZ) |  |  |  | 0 | x | 0
W SKŁAD PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WCHODZI:
CZĘŚĆ II. - Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia
DANE TECHNICZNE |  | DANE TECHNICZNE - PODAĆ
1. | Nazwa handlowa (należy podać nazwę handlową używaną przez Wykonawcę przy wystawianiu faktur)
2. | Model/typ/ numer katalogowy
3. | Producent (pełna nazwa, adres)
4. | Rok produkcji min. 2018 – fabrycznie nowy, nie używany, nie demonstracyjny
CZĘŚĆ III. - Szczegółowe wymagania
OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI GRANICZNE |  | WYMOGI GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ
JEDNOSTKA GŁÓWNA
1. | Mobilny aparat ultrasonograficzny dedykowany do zastosowań anestezjologicznych w warunkach oddziału anestezjologii i intensywnej terapii z pełną regulacją w formie panelu dotykowego wraz ze stolikiem jezdnym. | TAK, podać/opisać
2. | Stolik jezdny: 4 koła skrętne, z możliwością blokady min. 2., zmianą wysokości, | TAK, podać/opisać
3. | Zakres pasma częstotliwości pracy aparatu zdefiniowany pasmem częstotliwości pracy głowic pracujących z aparatem: min. 2 - 15 MHz | TAK, podać/opisać zaoferowanie wymagań granicznych (min. 2-15 MHz) – 0 punktów, powyżej wymagań granicznych (szerszy zakres niż min. 2 - 15 MHz) – 1 punkt
4. | Aparat mobilny z możliwością podtrzymania pracy apartu z akumulatora. | TAK, podać/opisać zaoferowanie wymagań granicznych – 2 punkty, zaoferowanie innego rozwiązania - 1 punkt
5. | Ilość gniazd głowic obrazowych przełączanych elektronicznie min. 3 | TAK, podać/opisać
6. | Gotowość do pracy po włączeniu aparatu ze stanu całkowitego wyłączenia max. 120 sek. | TAK, podać/opisać zaoferowanie maksymalnych wymagań granicznych (120 sek.) – 0 punktów, poniżej maksymalnych wymagań granicznych (poniżej 120 sek.) – 1 punkt
7. | Gotowość do pracy po włączeniu aparatu ze stanu standby max. 14 sek. | TAK, podać/opisać zaoferowanie maksymalnych wymagań granicznych (14 sek.) – 0 punktów, poniżej maksymalnych wymagań granicznych (poniżej 14 sek.) – 1 punkt
8. | Ilość niezależnych kanałów procesowych min. 50 000 | TAK, podać/opisać zaoferowanie minimalnych wymagań granicznych (50 000) – 0 punktów, powyżej wymagań granicznych (powyżej 50 000) – 1 punkt
ARCHIWIZACJA I PRZESYŁANIE OBRAZÓW
11. | Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cine loop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego | TAK, podać/opisać
12. | Ilość klatek pamięci CINE min. 2 000 | TAK, podać/opisać zaoferowanie minimalnych wymagań granicznych (2 000) – 0 punktów, powyżej wymagań granicznych (powyżej 2 000) – 1 punkt
13. | Zapis obrazów i raportów z badań na pamięci wewnętrznej aparatu. Pojemność dysku twardego SSD min. 120 GB | TAK, podać/opisać
14. | Możliwość archiwizacji danych pacjenta z przypisanymi obrazami statycznymi i dynamicznymi wraz z możliwością eksportu danych w trybach: TIFF, BMP, JPG, AVI. | TAK, podać/opisać
15. | Gniazda USB 3.0 do podłączania urządzeń zewnętrznych min. 2 | TAK, podać/opisać zaoferowanie minimalnych wymagań granicznych (2) – 0 punktów, powyżej wymagań granicznych (powyżej 2) – 1 punkt
16. | Wyjście HDMI | TAK, podać/opisać zaoferowanie wymagań granicznych – 1 punkty, zaoferowanie innego rozwiązania - 0 punkt
17. | Możliwość ustawienia menu w języku polskim i polskie znaki w opisach oraz komentarzach do raportu | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 1 punkt
18. | Możliwość zapisu danych na urządzenia typu PEN-DRIVE | TAK, podać/opisać
19. | Bezprzewodowa łączność z siecią za pomocą wewnętrznej karty Wi-Fi | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie –1 punkt
MONITOR
20. | Kolorowy typu LCD | TAK, podać/opisać
21. | Przekątna ekranu: ≥ 15" | TAK, podać/opisać zaoferowanie minimalnych wymagań granicznych (15 cali) – 0 punktów, powyżej wymagań granicznych (powyżej 15 cali) – 1 punkt
22. | Rozdzielczość monitora min. 760 x 1020 | TAK, podać/opisać zaoferowanie minimalnych wymagań granicznych (760 x 1020) – 0 punktów, powyżej wymagań granicznych (powyżej 760 x 1020) – 1 punkt
23. | Regulacja parametrów obrazowania i pozostała obsługa na dotykowym ekranie typu tablet | TAK, podać/opisać
TRYBY OBRAZOWANIA
Tryb B - Mode
24. | Powiększenie obrazu rzeczywistego i zamrożonego | TAK, podać/opisać
25. | Powiększenie obrazu diagnostycznego na pełny ekran | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 1 punkt
26. | Obrazowanie harmoniczne na min. 2 oferowanych głowicach z wykorzystaniem przesunięcia lub inwersji faz | TAK, podać/opisać zaoferowanie minimalnych wymagań granicznych (min. 2) – 0 punktów, powyżej wymagań granicznych (powyżej 2) – 1 punkt
27. | Technologia wzmocnienia kontrastu tkanek oraz zmniejszenia plamek i wyostrzenia krawędzi | TAK, podać/opisać
28. | Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym) | TAK, podać/opisać
29. | Zakres ustawienia głębokości penetracji min. 2 - 38 cm | TAK, podać/opisać
30. | Zakres dynamiki dla obrazu 2D wyświetlany na ekranie min. 230 dB | TAK, podać/opisać zaoferowanie minimalnych wymagań granicznych (230 dB) – 0 punktów, powyżej wymagań granicznych (powyżej 230 dB) – 1 punkt
31. | Maksymalna prędkość odświeżania w trybie 2D min. 1000 obr./sek. | TAK, podać/opisać zaoferowanie minimalnych wymagań granicznych (1000 obr./sek.) – 0 punktów, powyżej wymagań granicznych (powyżej 1000 obr./sek.) – 1 punkt
Tryb M - Mode
32. | Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M min. 5 | TAK, podać/opisać
Tryb Doppler Kolorowy (CD)
33. | Ugięcie pola obrazowego Dopplera kolorowego min. 20 stopni | TAK, podać/opisać zaoferowanie minimalnych wymagań granicznych (20 stopni) – 0 punktów, powyżej wymagań granicznych (powyżej 20 stopni) – 1 punkt
34. | Maksymalna prędkość odświeżania w trybie CD min. 350 obr./sek. | TAK, podać/opisać zaoferowanie minimalnych wymagań granicznych (350 obr./sek.) – 0 punktów, powyżej wymagań granicznych (powyżej 350 obr./sek.) – 1 punkt
35. | Ilość map kolorów min. 8 | TAK, podać/opisać zaoferowanie minimalnych wymagań granicznych (8) – 0 punktów, powyżej wymagań granicznych (powyżej 8) – 1 punkt
Tryb Power Doppler (PD)
36. | Tryb Power Doppler kierunkowy | TAK, podać/opisać
Tryb spektralny Doppler pulsacyjny (PW)
37. | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ min. 8,5 m/sek. | TAK, podać/opisać zaoferowanie minimalnych wymagań granicznych (8,5 m/sek.) – 0 punktów, powyżej wymagań granicznych (powyżej 8,5 m/sek.) – 1 punkt
38. | Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej min. 0,5 – 20 mm | TAK, podać/opisać
39. | Kąt korekcji bramki dopplerowskiej min. 0 do +/-89 stopni | TAK, podać/opisać
Tryb spektralny Doppler ciągły (CW)
40. | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ min. 19,0 m/sek. | TAK, podać/opisać zaoferowanie minimalnych wymagań granicznych (19,0 m/sek.) – 0 punktów, powyżej wymagań granicznych (powyżej 19,0 m/sek.) – 1 punkt
41. | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode i Dopplera spektralnego | TAK, podać/opisać
OPROGRAMOWANIE POMIAROWE
42. | Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: j.brzuszna, kardiologia, ginekologia, położnictwo, naczynia, małe i powierzchowne narządy, urologia, intensywna terapia, mięśniowo-szkieletowe i inne | TAK, podać/opisać
43. | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. PI, RI, Vmax., Vmin. i inne) zarówno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym | TAK, podać/opisać
44. | Możliwość przesyłania raportów w formatach PDF i RTF | TAK, podać/opisać
PRZETWORNIKI ULTRADŹWIĘKOWE (SONDY)
Wieloczęstotliwościowy elektroniczny przetwornik typu convex .
45. | Częstotliwość pracy sondy w zakersie minimum 2 - 5 MHz | TAK, podać/opisać zaoferowanie wymagań granicznych (min. 2 - 5 MHz) – 0 punktów, powyżej wymagań granicznych (szerszy zakres niż min. 2 - 5 MHz) – 1 punkt
46. | Ilość elementów min.120 | TAK, podać/opisać zaoferowanie minimalnych wymagań granicznych (120) – 0 punktów, powyżej wymagań granicznych (powyżej 120) – 1 punkt
47. | Kąt pola obrazowego głowicy min. 60 stopni | TAK, podać/opisać zaoferowanie minimalnych wymagań granicznych (60 stopni) – 0 punktów, powyżej wymagań granicznych (powyżej 60 stopni) – 1 punkt
48. | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3 | TAK, podać/opisać
49. | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 3 | TAK, podać/opisać
Wieloczęstotliwościowy elektroniczny przetwornik typu linia.
50. | Częstotliwość pracy sondy w zakersie minimum 4,0-10,0 MHz | TAK, podać/opisać zaoferowanie wymagań granicznych (min. 4,0 - 10,0 MHz) – 0 punktów, powyżej wymagań granicznych (szerszy zakres niż min. 4,0 - 10,0 MHz) – 1 punkt
51. | Ilość elementów min.190 | TAK, podać/opisać
52. | Długość pola obrazowego głowicy max. 40 mm | TAK, podać/opisać
53. | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3 | TAK, podać/opisać
54. | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 3 | TAK, podać/opisać
Wieloczęstotliwościowy elektroniczny przetwornik szerokopasmowy typu microconvex
55. | Częstotliwość pracy sondy w zakersie minimum 5,0-8,0 MHz | TAK, podać/opisać zaoferowanie wymagań granicznych (min. 5,0-8,0 MHz) – 0 punktów, powyżej wymagań granicznych (szerszy zakres niż min. 5,0-8,0 MHz) – 1 punkt
56. | Ilość elementów min.60 | TAK, podać/opisać zaoferowanie minimalnych wymagań granicznych (60) – 0 punktów, powyżej wymagań granicznych (powyżej 60) – 1 punkt
57. | Kąt pola obrazowego głowicy min. 60 stopni | TAK, podać/opisać zaoferowanie minimalnych wymagań granicznych (60 stopni) – 0 punktów, powyżej wymagań granicznych (powyżej 60 stopni) – 1 punkt
58. | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3 | TAK, podać/opisać
59. | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 3 | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 1 punkt
MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY
60. | Badanie kardiologiczne z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastowego LVO. | TAK, podać/opisać
61. | Praca w sieci w standardzie DICOM, min: Print, Storage, Storage Commitment, Worklist, Query/Retrieve, MPPS | TAK, podać/opisać
62. | Możliwość podłączenia głowic: endocavitarnej, liniowych w tym śródoperacyjnej, microconvex, sektorowych (phased array), przezprzełykowej | TAK, podać/opisać
CZĘŚĆ IV - Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji przedmiotu zamówienia
PARAMETRY |  | WYMAGANIA GRANICZNE | PUNKTACJA |  | WARTOŚĆ OFEROWANA
1. | Okres gwarancji | minimum 24 miesiące | 24 miesięcy - 2 punkty 30 miesięcy - 3 punkty 36 miesięcy - 5 punktów
2. | nastąpi ponowny bieg terminu gwarancji na sprzęt w przypadku jego istotnej naprawy, albo dostarczenia innego urządzenia wolnego od wad | TAK, zgodnie z brzmieniem art. 581 § 1 Kodeksu Cywilnego | bez punktacji
3. | przedłużenie terminu gwarancji o czas, w ciągu którego wskutek wady sprzętu objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać – w przypadku napraw innej, niż wskazana wyżej w pkt. 2 | TAK, zgodnie z brzmieniem art. 581 § 2 Kodeksu Cywilnego | bez punktacji
4. | Czas od zgłoszenia wady do reakcji serwisu w miejscu instalacji sprzętu – dotyczy dni roboczych. Zgłoszenia awarii będą składane telefonicznie lub e-mailem | max 48 godzin | 24 godzin - 5 punków 36 godzin – 2 punkty 48 godzin – 1 punkt
5. | Czas usunięcia wad, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia | max 7 dni robocze | bez punktacji
6. | Czas usunięcia wad, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych lub podzespołów z zagranicy | max 14 dni robocze | bez punktacji
7. | Bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancyjnym | Tak, podać, liczbę przeglądów technicznych niezbędna do realizacji w okresie gwarancyjnym dla potwierdzenia bezpiecznej pracy sprzętu wg zaleceń producenta, jeżeli takich wymogów nie ma, to przynajmniej 1 przegląd w okresie gwarancyjnym | bez punktacji
8. | Przestrzeganie wymaganych terminów wykonywania okresowych przeglądów technicznych należy do Wykonawcy, bez konieczności zlecania (przypominania) przez Zamawiającego. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 14 dniowym wyprzedzeniem o planowanym przeglądzie technicznym drogą e-mailową na adres: automatyk@szpital-bochnia.pl | TAK | bez punktacji
9. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania, a także jego poprawki, w terminie do 14 dni od ich udostępnienia przez producenta, przez okres gwarancji | TAK - jeżeli dotyczy | bez punktacji
10. | Gwarantowana dostępność części zamiennych oraz eksploatacyjnych, po ustaniu okresu gwarancji | minimum 10 lat | bez punktacji
11. | Okres gwarancji na części zamienne wymienione w ramach naprawy | minimum 12 miesięcy | bez punktacji
12. | Liczba napraw tego samego istotnego elementu (element uniemożliwiający pracę sprzętu) w okresie gwarancji, uprawniająca Zamawiającego do żądania wymiany sprzętu na nowy | max 3 naprawy | bez punktacji
13. | Punkt serwisowy przeznaczony do napraw gwarancyjnych (adres, telefon) | Podać | bez punktacji
14. | Najpóźniej z upływem ostatniego dnia okresu gwarancji sprzęt będzie pozbawiony wszelkich blokad (jeżeli takie posiada), w tym w szczególności kodów serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych | TAK - jeżeli takie blokady istnieją | bez punktacji
CZĘŚĆ V. - Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
Pozostałe wymagania |  | WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE | ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE/ PODAĆ/OPISAĆ
1. | Wykaz materiałów ekspoatacyjnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania sprzętu, które mogą być wymieniane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji (z podaniem co jaki czas należy wymienić dany materiał ekspolatacyjny) (**) | Podać (jeżeli dotyczy)
2. | Wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | Podać
3. | Dostarczenie sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego | TAK
4. | Instalacja i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK
5. | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (ok. 8 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – (protokół lub certyfikat potwierdzający przeszkolenie personelu) | TAK
6. | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu TG – min. 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych, naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – (protokół lub certyfikat potwierdzający przeszkolenie personelu) | TAK
7. | Certyfikat CE lub deklaracji zgodności CE lub dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwanego dalej Prezesem Urzędu, lub dokument potwierdzający dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium | TAK, dostarczony zgodnie z punktem III.6) SIWZ
8. | Instrukcja w języku polskim | TAK, dostarczona wraz ze sprzętem
9. | Karta gwarancyjna | TAK, dostarczona wraz ze sprzętem
10. | Paszport techniczny | TAK, dostarczony wraz ze sprzętem
11. | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | TAK, dostarczony wraz ze sprzętem
CZĘŚĆ VI. - Oświadczenie Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt jest produkowany zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu sprzętu i będzie dostarczony w terminie określonym w SIWZ, kompletny, fabrycznie nowy, gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych
2.* Oświadczam, że powyżej wyspecjalizowany sprzęt posiada deklarowane parametry zgodne z danymi producenta. Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3. Oświadczam, że oferowany sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych
4. Oświadczamy, że deklarowane wyżej zobowiązania stana się integralną i obowiązującą częścią umowy.
Miejscowośc i data:……………….. Podpis:……………………………………………….
* Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednie producenta.
(*) W przypadku zaoferowania wyposażenia sprzętu z inną stawką podatku VAT niż sprzęt, należy rozbudować tabelę - CZĘŚĆ I - Szczegółowa Oferta Cenowa i wycenić oddzielnie.
(**) nie dotyczy materiałów, części zużywalnych lub akcesoriów jedno lub wielorazowych, które wymieniane są każdorazowo w związku z realizacją procedur medycznych dotyczących każdego pacjenta