## respirator
Znak postępowania DZ-271-1-33/2019
Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SIWZ - ( Załącznik nr 1 do Umowy……….)
Pakiet nr 1 - RESPIRATOR STACJONARNY
CZĘŚĆ I. - Szczegółowa Oferta Cenowa (*)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1. | RESPIRATOR STACJONARNY | 5
Cena ofertowa (wartość brutto należy przenieś do formularza ogólnego - załącznik nr 1 do SIWZ) |  |  |  | 0 | x | 0
CZĘŚĆ II. - Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia
DANE TECHNICZNE |  | DANE TECHNICZNE - PODAĆ
1. | Nazwa handlowa (należy podać nazwę handlową używaną przez Wykonawcę przy wystawianiu faktur)
2. | Model/typ/ numer katalogowy
3. | Producent (pełna nazwa, adres)
4. | Rok produkcji min. 2018 – fabrycznie nowy, nie używany, nie demonstracyjny
CZĘŚĆ III. - Szczegółowe wymagania
OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI GRANICZNE |  | WYMOGI GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ
1. | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia | TAK, podać/opisać
WYMAGANIA OGÓLNE
2. | Respirator stacjonarno-transportowy | TAK, podać/opisać
3. | Zasilanie gazowe w tlen z centralnej instalacji lub butli, minimalny zakres 2,8 do 6,0 bar | TAK, podać/opisać
4. | Złącze niskociśnieniowe tlenu pozwalające na pobór O2 z koncentratora | TAK, podać/opisać
5. | Wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez elektrycznego zasilania zewnętrznego | TAK, podać/opisać
6. | Respirator stacjonarno-transportowy na podstawie jezdnej z jednoetapowym mechanizmem zwalniającym (brak konieczności użycia narzędzi). Waga respiratora bez podstawy jezdnej max 26kg | TAK, podać/opisać zaoferowanie maksymalnych wymagań granicznych (26 kg) – 0 punktów, poniżej maksymalnych wymagań granicznych (poniżej 26 kg) – 1 punkt TAK/NIE Brak jednoetapowy mechanizm zwalniający (brak konieczności użycia narzędzi) – 0 punktów Zaoferowanie jednoetapowy mechanizm zwalniający (brak konieczności użycia narzędzi) – 1 punkt
7. | Zasilanie AC 100-240 V 50 Hz | TAK, podać/opisać
8. | Awaryjne zasilanie respiratora z akumulatora wewnętrznego min. 45 minut | TAK, podać/opisać zaoferowanie minimalnych wymagań granicznych (45 min.) – 0 punktów, powyżej minimalnych wymagań granicznych (powyżej 45 min.) – 2 punkty
TRYBY WENTYLACJI
9. | V-A/C Wentylacja kontrolowana objętością | TAK, podać/opisać
10. | P-A/C Wentylacja kontrolowana ciśnieniem | TAK, podać/opisać
11. | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z docelową objętością oddechową PRVC | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 1 punkt
12. | CMV/ Assist | TAK, podać/opisać
13. | V-SIMV, | TAK, podać/opisać
14. | P-SIMV, PRVC-SIMV | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 1 punkt
15. | CPAP/PSV | TAK, podać/opisać
16. | APRV | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 2 punkty
17. | Wdech manualny. Respirator musi być wyposażony w przycisk umożliwiający na żądanie podanie przez lekarza mechanicznego oddechu o ustalonych parametrach. | TAK, podać/opisać
17. | Oddech spontaniczny | TAK, podać/opisać
18. | Westchnienia automatyczne z regulacją parametrów | TAK, podać/opisać
19. | Wentylacja spontaniczna na dwóch poziomach ciśnienia: BIPAP, Bilevel, DuoLevel, SPAP, i podobne | TAK, podać/opisać
20. | Wentylacja nieinwazyjna NIV | TAK, podać/opisać
21. | Wentylacja awaryjna przy bezdechu z regulowanym czasem bezdechu | TAK, podać/opisać
22. | Funkcja wstrzymania na wdechu min. do 15 sek. | TAK, podać/opisać zaoferowanie minimalnych wymagań granicznych (do 15 min.) – 0 punktów, powyżej minimalnych wymagań granicznych (powyżej 15 min.) – 1 punkt
23. | Funkcja wstrzymania na wydechu min. do 15 sek. | TAK, podać/opisać zaoferowanie minimalnych wymagań granicznych (do 15 min.) – 0 punktów, powyżej minimalnych wymagań granicznych (powyżej 15 min.) – 1 punkt
24. | Funkcja natlenowania i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora | TAK, podać/opisać
25. | Funkcja tlenoterapii (nie będąca trybem wentylacji) umożliwiająca podaż pacjentowi mieszanki powietrze/O2 o określonym - regulowanym przez użytkownika poziomie przepływu oraz wartości FiO2 min. przepływ 50 l/min. | TAK, podać/opisać
PARAMETRY REGULOWANE
26. | Częstość oddechów minimalny zakres 2 do 80 odd./min | TAK, podać/opisać zaoferowanie minimalnych wymagań granicznych (minimalny zakres 2 do 80 odd./min) – 0 punktów, powyżej minimalnych wymagań granicznych (szerszy zakres niż min. 2 do 80 odd./min) – 1 punkt
27. | Objętość pojedynczego oddechu minimalny zakres 50 do 2000 ml | TAK, podać/opisać zaoferowanie minimalnych wymagań granicznych (minimalny zakres 50 do 2000 ml) – 0 punktów, powyżej minimalnych wymagań granicznych (szerszy zakres niż min. 50 do 2000 ml) – 1 punkt
28. | Czas wdechu minimalny zakres 0,2 – 10 s | TAK, podać/opisać
29. | I:E minimalny zakres 4:1 – 1:9 | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 1 punkt
30. | Możliwość wyboru parametrów zależnych tzn. czasu wdechu lub stosunku wdechu do wydechu | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 1 punkt
31. | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100% | TAK, podać/opisać
32. | Ciśnienie wdechowe Pinsp minimalny zakres 5 – 80 cmH2O | TAK, podać/opisać
33. | Ciśnienie wspomagania Psupp minimalny zakres 0 do 50 cmH2O | TAK, podać/opisać zaoferowanie minimalnych wymagań granicznych (min. 0 do 50 cmH2O) – 0 punktów, powyżej minimalnych wymagań granicznych (szerszy zakres niż min. 0 do 50 cmH2O) – 1 punkt
34. | PEEP minimalny zakres 1 – 45 cmH2O | TAK, podać/opisać
35. | Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV Wymagany zakres minimalny: 1 do 70 cmH2O | TAK, podać/opisać zaoferowanie minimalnych wymagań granicznych (min. 1 do 70 cmH2O) – 0 punktów, powyżej minimalnych wymagań granicznych (szerszy zakres niż min. 1 do 70 cmH2O) – 1 punkt
36. | Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV Wymagany zakres minimalny: 0-45 cmH2O | TAK, podać/opisać
37. | Czas wysokiego poziomu ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV. Zamawiający wymaga aby respirator umożliwiał stosowanie długich czasów górnego wysokiego poziomu ciśnienia co jest szczególnie istotne w trybie wentylacji z uwolnieniem ciśnienia APRV. Wymagany zakres minimalny: 0,2 do 20 sekund | TAK, podać/opisać zaoferowanie minimalnych wymagań granicznych (minimalny zakres 0,2 do 20 sekund) – 0 punktów, powyżej minimalnych wymagań granicznych (szerszy zakres niż minimalny 0,2 do 20 sekund) – 1 punkt
38. | Czas niskiego poziomu ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV. Wymagany zakres minimalny: 0,2 do 20 sekund | TAK, podać/opisać zaoferowanie minimalnych wymagań granicznych (minimalny zakres 0,2 do 20 sekund) – 0 punktów, powyżej minimalnych wymagań granicznych (szerszy zakres niż minimalny 0,2 do 20 sekund) – 1 punkt
39. | Czas narastania ciśnienia min. 0 – 2 s | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 1 punkty
40. | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta, minimalny zakres 1 do 15 l/min | TAK, podać/opisać zaoferowanie minimalnych wymagań granicznych (minimalny zakres 1 do 15 l/min) – 0 punktów, powyżej minimalnych wymagań granicznych (szerszy zakres niż minimalny 1 do 15 l/min) – 1 punkt
41. | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta, minimalny zakres -0,5 – -10 cmH2O | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 1 punkty
42. | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV minimalny zakres 10 do 75 [%] | TAK, podać/opisać zaoferowanie minimalnych wymagań granicznych (minimalny zakres 10 do 75 [%]) – 0 punktów, powyżej minimalnych wymagań granicznych (szerszy zakres niż minimalny 10 do 75 [%]) – 1 punkt
OBRAZOWANIE MIERZONYCH PARAMETRÓW WENTYLACJI
43. | Kolorowy, dotykowy monitor obrazowania parametrów wentylacji, przekątna minimum 12 cali. Możliwość zmiany kąta nachylenia monitora w stosunku do respiratora | TAK/NIE Brak możliwość zmiany kąta nachylenia monitora w stosunku do respiratora – 0 punktów Zaoferowanie możliwość zmiany kąta nachylenia monitora w stosunku do respiratora – 1 punkt
44. | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK, podać/opisać
45. | Całkowita częstość oddychania | TAK, podać/opisać
46. | Częstość oddechów obowiązkowych | TAK, podać/opisać
47. | Częstość oddechów spontanicznych | TAK, podać/opisać
48. | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu | TAK, podać/opisać
49. | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu na kg masy należnej pacjenta, Vte/IBW | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 1 punkt
50. | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu spontanicznego | TAK, podać/opisać
51. | Objętość całkowitej wentylacji minutowej | TAK, podać/opisać
52. | Wydechowa objętość minutowa wentylacji spontanicznej | TAK, podać/opisać
53. | Minutowa objętość przecieku | TAK, podać/opisać
54. | Ciśnienie szczytowe | TAK, podać/opisać
55. | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym | TAK, podać/opisać
56. | Ciśnienie PEEP/CPAP | TAK, podać/opisać
57. | Ciśnienie plateau | TAK, podać/opisać
58. | Pomiar I:E | TAK, podać/opisać
59. | Pomiar oporów wdechowych i wydechowych | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 1 punkt
60. | Pomiar podatności statycznej | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 1 punkt
61. | Pomiar podatności dynamicznej | TAK, podać/opisać
62. | Pomiar ciśnienia PEEPi | TAK, podać/opisać
63. | Pomiar Vtrap – objętość gazu pozostałego w płucach wytwarzana przez wewnętrzny PEEPi | TAK, podać/opisać
64. | Pomiar P0.1 | TAK, podać/opisać
65. | Pomiar NIF- maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. | TAK, podać/opisać
66. | Pomiar pracy oddechowej WOB | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 1 punkt
67. | Pomiar wskaźnika RSBI lub RSB | TAK, podać/opisać
68. | Pomiar stałej czasowej wydechowej RCexp | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 2 punkty
69. | Możliwość równoczesnego obrazowania trzech przebiegów krzywych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości w funkcji czasu | TAK, podać/opisać
70. | Możliwość równoczesnego obrazowania dwóch pętli zamkniętych do wyboru z ciśnienie/objętość, przepływ/objętość lub ciśnienie/przepływ | TAK, podać/opisać
71. | Możliwość rozbudowy o automatyczny manewr kreślenia pętli statycznej - ciśnienie/objętość w fazie wdechu i wydechu przy niskim przepływie gazów do płuc pacjenta z możliwością doboru przepływu i analizy za pomocą kursorów w celu określenia optymalnego PEEP | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 2 punkty
72. | Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych parametrów monitorowanych i nastawianych z min. 72 godzin | TAK, podać/opisać zaoferowanie minimalnych wymagań granicznych (72 godziny) – 0 punktów, powyżej minimalnych wymagań granicznych (powyżej 72 godziny) – 1 punkt
ALARMY
73. | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK, podać/opisać
74. | Braku zasilania w tlen | TAK, podać/opisać
75. | Braku zasilania w powietrze | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 2 punkty
76. | Objętości oddechowej (wysokiej i niskiej) | TAK, podać/opisać
77. | Całkowitej objętości minutowej (wysokiej i niskiej) | TAK, podać/opisać
78. | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK, podać/opisać
79. | Niskiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK, podać/opisać
80. | Wysokiej częstości oddechowej | TAK, podać/opisać
81. | Bezdechu | TAK, podać/opisać
82. | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | TAK, podać/opisać
83. | Pamięć alarmów z ich opisem, minimum 500 zdarzeń | TAK, podać/opisać zaoferowanie minimalnych wymagań granicznych (500 zdarzeń) – 0 punktów, powyżej minimalnych wymagań granicznych (powyżej 500 zdarzeń) – 1 punkt
INNE POŻĄDANE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE
85. | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK, podać/opisać
86. | Możliwość rozbudowy o pomiar kapnograficzny z prezentacją krzywej na ekranie respiratora | TAK, podać/opisać
87. | Możliwość rozbudowy respiratora o zintegrowany pomiar SpO2 z prezentacją parametrów na ekranie respiratora. | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 2 punkty
88. | Wstępne ustawienia parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi lub wzorostu pacjenta IBW | TAK, podać/opisać
89. | Programowalna przez użytkownika konfiguracja startowa respiratora | TAK, podać/opisać
90. | Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego | TAK, podać/opisać
91. | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standby) | TAK, podać/opisać
92. | Sterylizowalna w autoklawie zastawka wydechowa i wdechowa respiratora | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 2 punkty
93. | Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowego użytku – 5 szt., kompletny układ oddechowy dla dzieci jednorazowego użytku- 5 szt. , układ oddechowy dla dorosłych wielorazowego użytku autoklawowalny- 2 szt. oraz filtr przeciwbakteryjny- 6 szt. | TAK, podać/opisać
94. | Nebulizator nie wymagający przepływu gazu do napędu, do podawania leków w formie aerozolu, przeznaczony do pracy z pacjentami zaintubowanymi i wentylowanymi nieinwazyjnie przez maskę. Aparat do stosowania u pacjentów podłączonych do respiratora a także u oddychających spontanicznie. MMAD<5,0µm lub nebulizator pneumatyczny wbudowany w respirator. Możliwość podłączenia zasilania do gniazda USB w respiratorze. | TAK/NIE Brak Możliwość podłączenia zasilania do gniazda USB w respiratorze. – 0 punktów Zaoferowanie Możliwość podłączenia zasilania do gniazda USB w respiratorze – 2 punkty
95. | Ramię przegubowe, uchylne do układu oddechowego pacjenta | TAK, podać/opisać
96. | Szyna do mocowania akcesoriów na podstawie jezdnej | TAK, podać/opisać
97. | Obsługa poprzez ekran dotykowy, przyciski i pokrętło | TAK, podać/opisać
98. | Aparat musi posiadać złącza do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora: min. RS232 i/lub USB, | TAK, podać/opisać
POZOSTAŁE
98. | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK, podać/opisać
99. | Oprogramowanie respiratora w języku polskim | TAK, podać/opisać
CZĘŚĆ IV - Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji przedmiotu zamówienia
PARAMETRY |  | WYMAGANIA GRANICZNE | PUNKTACJA |  | WARTOŚĆ OFEROWANA
1. | Okres gwarancji | minimum 24 miesiące | 24 miesięcy - 2 punkty 30 miesięcy - 3 punkty 36 miesięcy - 5 punktów
2. | nastąpi ponowny bieg terminu gwarancji na sprzęt w przypadku jego istotnej naprawy, albo dostarczenia innego urządzenia wolnego od wad | TAK, zgodnie z brzmieniem art. 581 § 1 Kodeksu Cywilnego | bez punktacji
3. | przedłużenie terminu gwarancji o czas, w ciągu którego wskutek wady sprzętu objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać – w przypadku napraw innej, niż wskazana wyżej w pkt. 2 | TAK, zgodnie z brzmieniem art. 581 § 2 Kodeksu Cywilnego | bez punktacji
4. | Czas od zgłoszenia wady do reakcji serwisu w miejscu instalacji sprzętu – dotyczy dni roboczych. Zgłoszenia awarii będą składane telefonicznie lub e-mailem | max 48 godzin | 24 godzin - 5 punkty 36 godzin – 2 punktów 48 godzin – 1 punkt
5. | Czas usunięcia wad, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia | max 7 dni robocze | bez punktacji
6. | Czas usunięcia wad, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych lub podzespołów z zagranicy | max 14 dni robocze | bez punktacji
7. | Bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancyjnym | Tak, podać, liczbę przeglądów technicznych niezbędna do realizacji w okresie gwarancyjnym dla potwierdzenia bezpiecznej pracy sprzętu wg zaleceń producenta, jeżeli takich wymogów nie ma, to przynajmniej 1 przegląd w okresie gwarancyjnym | bez punktacji
8. | Przestrzeganie wymaganych terminów wykonywania okresowych przeglądów technicznych należy do Wykonawcy, bez konieczności zlecania (przypominania) przez Zamawiającego. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 14 dniowym wyprzedzeniem o planowanym przeglądzie technicznym drogą e-mailową na adres: automatyk@szpital-bochnia.pl | TAK | bez punktacji
9. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania, a także jego poprawki, w terminie do 14 dni od ich udostępnienia przez producenta, przez okres gwarancji | TAK - jeżeli dotyczy | bez punktacji
10. | Gwarantowana dostępność części zamiennych oraz eksploatacyjnych, po ustaniu okresu gwarancji | minimum 10 lat | bez punktacji
11. | Okres gwarancji na części zamienne wymienione w ramach naprawy | minimum 12 miesięcy | bez punktacji
12. | Liczba napraw tego samego istotnego elementu (element uniemożliwiający pracę sprzętu) w okresie gwarancji, uprawniająca Zamawiającego do żądania wymiany sprzętu na nowy | max 3 naprawy | bez punktacji
13. | Punkt serwisowy przeznaczony do napraw gwarancyjnych (adres, telefon) | Podać | bez punktacji
14. | Najpóźniej z upływem ostatniego dnia okresu gwarancji sprzęt będzie pozbawiony wszelkich blokad (jeżeli takie posiada), w tym w szczególności kodów serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych | TAK - jeżeli takie blokady istnieją | bez punktacji
CZĘŚĆ V. - Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
Pozostałe wymagania |  | WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE | ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE/ PODAĆ/OPISAĆ
1. | Wykaz materiałów ekspoatacyjnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania sprzętu, które mogą być wymieniane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji (z podaniem co jaki czas należy wymienić dany materiał ekspolatacyjny) (**) | Podać (jeżeli dotyczy)
2. | Wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | Podać
3. | Dostarczenie sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego | TAK
4. | Instalacja i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK
5. | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (ok. 8 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – (protokół lub certyfikat potwierdzający przeszkolenie personelu) | TAK
6. | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu TG – min. 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych, naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – (protokół lub certyfikat potwierdzający przeszkolenie personelu) | TAK
7. | Certyfikat CE lub deklaracji zgodności CE lub dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwanego dalej Prezesem Urzędu, lub dokument potwierdzający dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium | TAK, dostarczony zgodnie z punktem III.6) SIWZ
8. | Instrukcja w języku polskim | TAK, dostarczona wraz ze sprzętem
9. | Karta gwarancyjna | TAK, dostarczona wraz ze sprzętem
10. | Paszport techniczny | TAK, dostarczony wraz ze sprzętem
11. | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | TAK, dostarczony wraz ze sprzętem
CZĘŚĆ VI. - Oświadczenie Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt jest produkowany zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu sprzętu i będzie dostarczony w terminie określonym w SIWZ, kompletny, fabrycznie nowy, gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych
2.* Oświadczam, że powyżej wyspecjalizowany sprzęt posiada deklarowane parametry zgodne z danymi producenta. Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3. Oświadczam, że oferowany sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych
4. Oświadczamy, że deklarowane wyżej zobowiązania stana się integralną i obowiązującą częścią umowy.
Miejscowośc i data:……………….. Podpis:……………………………………………….
* Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednie producenta.
(*) W przypadku zaoferowania wyposażenia sprzętu z inną stawką podatku VAT niż sprzęt, należy rozbudować tabelę - CZĘŚĆ I - Szczegółowa Oferta Cenowa i wycenić oddzielnie.
(**) nie dotyczy materiałów, części zużywalnych lub akcesoriów jedno lub wielorazowych, które wymieniane są każdorazowo w związku z realizacją procedur medycznych dotyczących każdego pacjenta

## pompy
Znak postępowania DZ-271-1-33/2019
Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SIWZ - ( Załącznik nr 1 do Umowy……….)
Pakiet nr 2 - POMPY INFUZYJNE
CZĘŚĆ I. - Szczegółowa Oferta Cenowa (*)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1. | POMPY INFUZYJNE | 2
Cena ofertowa (wartość brutto należy przenieś do formularza ogólnego - załącznik nr 1 do SIWZ) |  |  |  | 0 | x | 0
CZĘŚĆ II. - Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia
DANE TECHNICZNE |  | DANE TECHNICZNE - PODAĆ
1. | Nazwa handlowa (należy podać nazwę handlową używaną przez Wykonawcę przy wystawianiu faktur)
2. | Model/typ/ numer katalogowy
3. | Producent (pełna nazwa, adres)
4. | Rok produkcji min. 2018 – fabrycznie nowy, nie używany, nie demonstracyjny
CZĘŚĆ III. - Szczegółowe wymagania
OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI GRANICZNE |  | WYMOGI GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ
1. | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa do podawania dożylnego dotętniczego, sterowana elektronicznie | TAK, podać/opisać
2. | Podświetlany panel sterowania | TAK, podać/opisać
3. | Zasilanie 230 VAC +/-10%, 50 Hz | TAK, podać/opisać
4. | Klasa odporności I lub II typ BF lub CF | TAK, podać/opisać
5. | Ochrona przed wilgotnością min. IP31 | TAK, podać/opisać zaoferowanie wymagań granicznych (min. IP31) – 0 punktów, powyżej wymagań granicznych (powyżej IP31) – 2 punkty |  |  |  |  | 2
6. | Zasilanie z wewnętrznego akumulatora min. 6h przy przepływie 5ml/h | TAK, podać/opisać zaoferowanie minimalnych wymagań granicznych (min. 6h przy przepływie 5ml/h) – 1 punkt, powyżej minimalnych wymagań granicznych (powyżej 6h przy przepływie 5ml/h) – 5 punktów |  |  |  |  | 5
7. | Waga max.3,5 kg | TAK, podać/opisać zaoferowanie maksymalnych wymagań granicznych (3,5 kg) – 0 punktów, poniżej maksymalnych wymagań granicznych (poniżej 3,5 kg) – 2 punkty |  |  |  |  | 2
8. | Możliwość mocowania na statywie, na łóżku lub szynie | TAK, podać/opisać
9. | Możliwość podglądu i zmiany parametrów w trakcie infuzji | TAK, podać/opisać
10. | Współpraca ze strzykawkami min. 10-50/60 ml różnych producentów | TAK, podać/opisać
11. | Automatyczne rozpoznawanie strzykawek | TAK, podać/opisać
12. | Funkcja bezpiecznego podawania dawki uderzeniowej BOLUS | TAK, podać/opisać
13. | Funkcja likwidacji bolusa okluzyjnego | TAK, podać/opisać
14. | Wskaźnik cisnienia infuzji | TAK, podać/opisać
15. | Wbudowana biblioteka leków | TAK, podać/opisać
16. | Możliwość programowania nazwy Oddziału | TAK, podać/opisać
17. | Możliwość zmiany parametrów hasłem | TAK, podać/opisać
18. | Funkcja wypełniania drenu | TAK, podać/opisać
19. | Informacja o poziomie naładowania akumulatora | TAK, podać/opisać
20. | Szybkość dozowania nastawiana co 0,1 ml/h w zakresie min. 0,1-99,9 ml/h w zakresie min. 100-500 ml/h | TAK, podać/opisać zaoferowanie minimalnych wymagań granicznych (w zakresie min. 0,1-99,9 ml/h w zakresie min. 100-500 ml/h) – 1 punkt, powyżej minimalnych wymagań granicznych (szerszy zakres niż minimalny w zakresie min. 0,1-99,9 ml/h w zakresie min. 100-500 ml/h) – 5 punktów |  |  |  |  | 5
21. | Maksymalna szybkość dozowania dawki uderzeniowej (bolus) nastawiana co 1 ml/h | TAK, podać/opisać
22. | Objętość dozowania dawki uderzeniowej 0,1 ml do pojemności wybranej strzykawki, programowanie co 0,1 ml | TAK, podać/opisać
23. | Dawka podtrzymująca KVO zakres min. 0,1 do 2,5 ml/h, programowana co 0,1 ml/h | TAK, podać/opisać zaoferowanie minimalnych wymagań granicznych (minimalny zakres 0,1 do 2,5 ml/h) – 1 punkt, powyżej minimalnych wymagań granicznych (szerszy zakres niż minimalny 0,1 do 2,5 ml/h) – 5 punktów |  |  |  |  | 5
24. | Dokładnośc dozowania +/- 2% | TAK, podać/opisać
25. | Objętość infuzji min. 0,1-1000ml, programowana co 0,1 ml i co 1 ml od 100 do 1000ml | TAK, podać/opisać zaoferowanie wymagań granicznych (min. 0,1-1000ml) – 1 punkt, powyżej wymagań granicznych (powyżej 0,1-1000ml) – 5 punktów |  |  |  |  | 5
26. | Ciśnienie okluzji programowanie min. 4 poziomy | TAK, podać/opisać zaoferowanie wymagań granicznych (min. 4) – 0 punktów, powyżej wymagań granicznych (powyżej 4) – 2 punktów |  |  |  |  | 2
27. | Czujnik prawidłowego mocowania tłoka | TAK, podać/opisać
28. | Możliwość programowania cyklicznego wstrzymania infuzji | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 2 punkty |  |  |  |  | 2
29. | Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem leku | TAK, podać/opisać
30. | Wyświetlane informacje: o objętości leku jaką pacjent otrzymał, o czasie pozostajacym do opróżnienia strzykawki lub końcu infuzji, stanie naładowania akumulatora | TAK, podać/opisać
31. | Akustyczno - optyczny system alarmów, min. 3 poziomy głośności | TAK, podać/opisać
32. | Alarm wstępny przed końcem infuzji min. 5 min. | TAK, podać/opisać zaoferowanie wymagań granicznych (min. 5 min.) – 0 punktów, powyżej wymagań granicznych (powyżej 5 min.) – 2 punkty |  |  |  |  | 2
33. | Alarm "pustej strzykawki" | TAK, podać/opisać
34. | Alarm okluzji | TAK, podać/opisać
35. | Alarm wstępny zbliżajacego się rozładowania akumulatora | TAK, podać/opisać
36. | Alarm rozładowania akumulatora | TAK, podać/opisać
CZĘŚĆ IV - Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji przedmiotu zamówienia
PARAMETRY |  | WYMAGANIA GRANICZNE | PUNKTACJA |  | WARTOŚĆ OFEROWANA |  | 30
1. | Okres gwarancji | minimum 24 miesiące | 24 miesięcy - 2 punkty 30 miesięcy - 3 punkty 36 miesięcy - 5 punktów
2. | nastąpi ponowny bieg terminu gwarancji na sprzęt w przypadku jego istotnej naprawy, albo dostarczenia innego urządzenia wolnego od wad | TAK, zgodnie z brzmieniem art. 581 § 1 Kodeksu Cywilnego | bez punktacji
3. | przedłużenie terminu gwarancji o czas, w ciągu którego wskutek wady sprzętu objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać – w przypadku napraw innej, niż wskazana wyżej w pkt. 2 | TAK, zgodnie z brzmieniem art. 581 § 2 Kodeksu Cywilnego | bez punktacji
4. | Czas od zgłoszenia wady do reakcji serwisu w miejscu instalacji sprzętu – dotyczy dni roboczych. Zgłoszenia awarii będą składane telefonicznie lub e-mailem | max 48 godzin | 24 godzin - 5 punkty 36 godzin – 2 punktów 48 godzin – 1 punkt
5. | Czas usunięcia wad, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia | max 7 dni robocze | bez punktacji
6. | Czas usunięcia wad, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych lub podzespołów z zagranicy | max 14 dni robocze | bez punktacji
7. | Bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancyjnym | Tak, podać, liczbę przeglądów technicznych niezbędna do realizacji w okresie gwarancyjnym dla potwierdzenia bezpiecznej pracy sprzętu wg zaleceń producenta, jeżeli takich wymogów nie ma, to przynajmniej 1 przegląd w okresie gwarancyjnym | bez punktacji
8. | Przestrzeganie wymaganych terminów wykonywania okresowych przeglądów technicznych należy do Wykonawcy, bez konieczności zlecania (przypominania) przez Zamawiającego. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 14 dniowym wyprzedzeniem o planowanym przeglądzie technicznym drogą e-mailową na adres: automatyk@szpital-bochnia.pl | TAK | bez punktacji
9. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania, a także jego poprawki, w terminie do 14 dni od ich udostępnienia przez producenta, przez okres gwarancji | TAK - jeżeli dotyczy | bez punktacji
10. | Gwarantowana dostępność części zamiennych oraz eksploatacyjnych, po ustaniu okresu gwarancji | minimum 10 lat | bez punktacji
11. | Okres gwarancji na części zamienne wymienione w ramach naprawy | minimum 12 miesięcy | bez punktacji
12. | Liczba napraw tego samego istotnego elementu (element uniemożliwiający pracę sprzętu) w okresie gwarancji, uprawniająca Zamawiającego do żądania wymiany sprzętu na nowy | max 3 naprawy | bez punktacji
13. | Punkt serwisowy przeznaczony do napraw gwarancyjnych (adres, telefon) | Podać | bez punktacji
14. | Najpóźniej z upływem ostatniego dnia okresu gwarancji sprzęt będzie pozbawiony wszelkich blokad (jeżeli takie posiada), w tym w szczególności kodów serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych | TAK - jeżeli takie blokady istnieją | bez punktacji
CZĘŚĆ V. - Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
Pozostałe wymagania |  | WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE | ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE/ PODAĆ/OPISAĆ
1. | Wykaz materiałów ekspoatacyjnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania sprzętu, które mogą być wymieniane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji (z podaniem co jaki czas należy wymienić dany materiał ekspolatacyjny) (**) | Podać (jeżeli dotyczy)
2. | Wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | Podać
3. | Dostarczenie sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego | TAK
4. | Instalacja i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK
5. | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (ok. 8 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – (protokół lub certyfikat potwierdzający przeszkolenie personelu) | TAK
6. | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu TG – min. 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych, naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – (protokół lub certyfikat potwierdzający przeszkolenie personelu) | TAK
7. | Certyfikat CE lub deklaracji zgodności CE lub dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwanego dalej Prezesem Urzędu, lub dokument potwierdzający dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium | TAK, dostarczony zgodnie z punktem III.6) SIWZ
8. | Instrukcja w języku polskim | TAK, dostarczona wraz ze sprzętem
9. | Karta gwarancyjna | TAK, dostarczona wraz ze sprzętem
10. | Paszport techniczny | TAK, dostarczony wraz ze sprzętem
11. | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | TAK, dostarczony wraz ze sprzętem
CZĘŚĆ VI. - Oświadczenie Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt jest produkowany zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu sprzętu i będzie dostarczony w terminie określonym w SIWZ, kompletny, fabrycznie nowy, gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych
2.* Oświadczam, że powyżej wyspecjalizowany sprzęt posiada deklarowane parametry zgodne z danymi producenta. Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3. Oświadczam, że oferowany sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych
4. Oświadczamy, że deklarowane wyżej zobowiązania stana się integralną i obowiązującą częścią umowy.
Miejscowośc i data:……………….. Podpis:……………………………………………….
* Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednie producenta.
(*) W przypadku zaoferowania wyposażenia sprzętu z inną stawką podatku VAT niż sprzęt, należy rozbudować tabelę - CZĘŚĆ I - Szczegółowa Oferta Cenowa i wycenić oddzielnie.
(**) nie dotyczy materiałów, części zużywalnych lub akcesoriów jedno lub wielorazowych, które wymieniane są każdorazowo w związku z realizacją procedur medycznych dotyczących każdego pacjenta

## aparat do uciskania klatki
Znak postępowania DZ-271-1-33/2019
Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SIWZ - ( Załącznik nr 1 do Umowy……….)
Pakiet nr 3 - APARAT DO MECHANICZNEGO UCISKANIA KLATKI PIERSIOWEJ
CZĘŚĆ I. - Szczegółowa Oferta Cenowa (*)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1. | APARAT DO MECHANICZNEGO UCISKANIA KLATKI PIERSIOWEJ | 2
Cena ofertowa (wartość brutto należy przenieś do formularza ogólnego - załącznik nr 1 do SIWZ) |  |  |  | 0 | x | 0
CZĘŚĆ II. - Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia
DANE TECHNICZNE |  | DANE TECHNICZNE - PODAĆ
1. | Nazwa handlowa (należy podać nazwę handlową używaną przez Wykonawcę przy wystawianiu faktur)
2. | Model/typ/ numer katalogowy
3. | Producent (pełna nazwa, adres)
4. | Rok produkcji min. 2018 – fabrycznie nowy, nie używany, nie demonstracyjny
CZĘŚĆ III. - Szczegółowe wymagania
OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI GRANICZNE |  | WYMOGI GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ
1. | Urządzenie przenośne o wadze nie przekraczającej 12 kg w pełnej gotowości do działania, | TAK, podać/opisać
2. | Przeznaczone do mechanicznej resuscytacji krążeniowo - oddechowej osób dorosłych | TAK, podać/opisać
3. | Urządzenie ma zapewnić parametry pracy zgodne z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji z roku 2015. | TAK, podać/opisać
4. | Prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej za pomocą mechanicznego tłoka z ssawką relaksacyjną lub z nakładką resuscytacyjną wielorazowego użytku. | TAK, podać/opisać zaoferowanie mechanicznego tłoka z ssawką relaksacyjną – 8 punktów, zaoferowanie mechanicznego tłoka nakładką resuscytacyjną wielorazowego użytku - 2 punkty |  |  |  |  | 8
5. | Częstość uciśnięć:
a. | min. 80 / minutę dla urządzenia prowadzącego uciski obwodowe | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 2 punkty |  |  |  |  | 2
b. | min. 80-100 / minutę dla urządzenia prowadzącego uciski punktowe na mostek | TAK, podać/opisać zaoferowanie wymagań granicznych (minimum 80-100) – 0 punktów, powyżej wymagań granicznych (powyżej 80-100) – 5 punktów |  |  |  |  | 5
6. | Możliwość wykonania defibrylacji bez zdejmowania urządzenia z pacjenta | TAK, podać/opisać
7. | Prowadzenie ucisków klatki piersiowej w trybie: 30 ucisków / 2 oddechy ratownicze oraz możliwość pracy w trybie ciągłym | TAK, podać/opisać
8. | Możliwość wykonywania nieprzerwanej kompresji w trakcie transportu pacjenta przez min. 30 min. | TAK, podać/opisać zaoferowanie wymagań granicznych (minimum 30) – 0 punktów, powyżej wymagań granicznych (powyżej 30) – 5 punktów |  |  |  |  | 5
9. | Wymagane zasilanie aparatu:
a. | z akumulatora i | TAK, podać/opisać
b. | z instalacji 12V DC (ze ściany karetki) i | TAK, podać/opisać
c. | z sieci 230V AC | TAK, podać/opisać
10. | Czas pracy z 1 akumulatora minimum 30 minut | TAK, podać/opisać zaoferowanie wymagań granicznych (minimum 30) – 0 punktów, powyżej wymagań granicznych (powyżej 30) – 5 punktów |  |  |  |  | 5
11. | Możliwość szybkiej wymiany akumulatora bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK, podać/opisać
12. | Wyposażenie:
a. | akumulatory – w ilości zapewniającej pracę urządzenia przez minimum 45 minut | TAK, podać/opisać zaoferowanie wymagań granicznych (minimum 45) – 0 punktów, powyżej wymagań granicznych (powyżej 45) – 5 punktów |  |  |  |  | 5
b. | ładowarka akumulatorów jeśli nie jest wbudowana w urządzenie | TAK (jeśli nie jest wbudowana w urządzenie)/NIE (jeśli jest wbudowana w urządzenie) podać/opisać
c. | torba transportowa na urządzenie i akcesoria | TAK, podać/opisać
d. | element bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu – 10 szt | TAK, podać/opisać
CZĘŚĆ IV - Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji przedmiotu zamówienia | [6 empty] | 30
PARAMETRY |  | WYMAGANIA GRANICZNE | PUNKTACJA |  | WARTOŚĆ OFEROWANA
1. | Okres gwarancji | minimum 24 miesiące | 24 miesięcy - 2 punkty 30 miesięcy - 3 punkty 36 miesięcy - 5 punktów
2. | nastąpi ponowny bieg terminu gwarancji na sprzęt w przypadku jego istotnej naprawy, albo dostarczenia innego urządzenia wolnego od wad | TAK, zgodnie z brzmieniem art. 581 § 1 Kodeksu Cywilnego | bez punktacji
3. | przedłużenie terminu gwarancji o czas, w ciągu którego wskutek wady sprzętu objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać – w przypadku napraw innej, niż wskazana wyżej w pkt. 2 | TAK, zgodnie z brzmieniem art. 581 § 2 Kodeksu Cywilnego | bez punktacji
4. | Czas od zgłoszenia wady do reakcji serwisu w miejscu instalacji sprzętu – dotyczy dni roboczych. Zgłoszenia awarii będą składane telefonicznie lub e-mailem | max 48 godzin | 24 godzin - 5 punkty 36 godzin – 2 punktów 48 godzin – 1 punkt
5. | Czas usunięcia wad, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia | max 7 dni robocze | bez punktacji
6. | Czas usunięcia wad, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych lub podzespołów z zagranicy | max 14 dni robocze | bez punktacji
7. | Bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancyjnym | Tak, podać, liczbę przeglądów technicznych niezbędna do realizacji w okresie gwarancyjnym dla potwierdzenia bezpiecznej pracy sprzętu wg zaleceń producenta, jeżeli takich wymogów nie ma, to przynajmniej 1 przegląd w okresie gwarancyjnym | bez punktacji
8. | Przestrzeganie wymaganych terminów wykonywania okresowych przeglądów technicznych należy do Wykonawcy, bez konieczności zlecania (przypominania) przez Zamawiającego. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 14 dniowym wyprzedzeniem o planowanym przeglądzie technicznym drogą e-mailową na adres: automatyk@szpital-bochnia.pl | TAK | bez punktacji
9. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania, a także jego poprawki, w terminie do 14 dni od ich udostępnienia przez producenta, przez okres gwarancji | TAK - jeżeli dotyczy | bez punktacji
10. | Gwarantowana dostępność części zamiennych oraz eksploatacyjnych, po ustaniu okresu gwarancji | minimum 10 lat | bez punktacji
11. | Okres gwarancji na części zamienne wymienione w ramach naprawy | minimum 12 miesięcy | bez punktacji
12. | Liczba napraw tego samego istotnego elementu (element uniemożliwiający pracę sprzętu) w okresie gwarancji, uprawniająca Zamawiającego do żądania wymiany sprzętu na nowy | max 3 naprawy | bez punktacji
13. | Punkt serwisowy przeznaczony do napraw gwarancyjnych (adres, telefon) | Podać | bez punktacji
14. | Najpóźniej z upływem ostatniego dnia okresu gwarancji sprzęt będzie pozbawiony wszelkich blokad (jeżeli takie posiada), w tym w szczególności kodów serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych | TAK - jeżeli takie blokady istnieją | bez punktacji
CZĘŚĆ V. - Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
Pozostałe wymagania |  | WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE | ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE/ PODAĆ/OPISAĆ
1. | Wykaz materiałów ekspoatacyjnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania sprzętu, które mogą być wymieniane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji (z podaniem co jaki czas należy wymienić dany materiał ekspolatacyjny) (**) | Podać (jeżeli dotyczy)
2. | Wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | Podać
3. | Dostarczenie sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego | TAK
4. | Instalacja i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK
5. | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (ok. 8 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – (protokół lub certyfikat potwierdzający przeszkolenie personelu) | TAK
6. | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu TG – min. 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych, naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – (protokół lub certyfikat potwierdzający przeszkolenie personelu) | TAK
7. | Certyfikat CE lub deklaracji zgodności CE lub dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwanego dalej Prezesem Urzędu, lub dokument potwierdzający dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium | TAK, dostarczony zgodnie z punktem III.6) SIWZ
8. | Instrukcja w języku polskim | TAK, dostarczona wraz ze sprzętem
9. | Karta gwarancyjna | TAK, dostarczona wraz ze sprzętem
10. | Paszport techniczny | TAK, dostarczony wraz ze sprzętem
11. | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | TAK, dostarczony wraz ze sprzętem
CZĘŚĆ VI. - Oświadczenie Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt jest produkowany zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu sprzętu i będzie dostarczony w terminie określonym w SIWZ, kompletny, fabrycznie nowy, gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych
2.* Oświadczam, że powyżej wyspecjalizowany sprzęt posiada deklarowane parametry zgodne z danymi producenta. Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3. Oświadczam, że oferowany sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych
4. Oświadczamy, że deklarowane wyżej zobowiązania stana się integralną i obowiązującą częścią umowy.
Miejscowośc i data:……………….. Podpis:……………………………………………….
* Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednie producenta.
(*) W przypadku zaoferowania wyposażenia sprzętu z inną stawką podatku VAT niż sprzęt, należy rozbudować tabelę - CZĘŚĆ I - Szczegółowa Oferta Cenowa i wycenić oddzielnie.
(**) nie dotyczy materiałów, części zużywalnych lub akcesoriów jedno lub wielorazowych, które wymieniane są każdorazowo w związku z realizacją procedur medycznych dotyczących każdego pacjenta

## centrana + monitory
Znak postępowania DZ-271-1-33/2019
Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SIWZ - ( Załącznik nr 1 do Umowy……….)
Pakiet nr 4 - CENTRALNA STACJA MONITORUJĄCA, MONITORY FUNKCJI ŻYCIOWYCH
CZĘŚĆ I. - Szczegółowa Oferta Cenowa (*)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1. | CENTRALNA STACJA MONITORUJĄCA | 1
2. | MONITORY FUNKCJI ŻYCIOWYCH | 15
Cena ofertowa (wartość brutto należy przenieś do formularza ogólnego - załącznik nr 1 do SIWZ) |  |  |  | 0 | x | 0
W SKŁAD PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WCHODZI:
CZĘŚĆ II. - Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia
Centarlna stacja monitorujaca
DANE TECHNICZNE |  | DANE TECHNICZNE - PODAĆ
1. | Nazwa handlowa (należy podać nazwę handlową używaną przez Wykonawcę przy wystawianiu faktur)
2. | Model/typ/ numer katalogowy
3. | Producent (pełna nazwa, adres)
4. | Rok produkcji min. 2018 – fabrycznie nowy, nie używany, nie demonstracyjny
MONITORY FUNKCJI ŻYCIOWYCH
DANE TECHNICZNE |  | DANE TECHNICZNE - PODAĆ
1. | Nazwa handlowa (należy podać nazwę handlową używaną przez Wykonawcę przy wystawianiu faktur)
2. | Model/typ/ numer katalogowy
3. | Producent (pełna nazwa, adres)
4. | Rok produkcji min. 2018 – fabrycznie nowy, nie używany, nie demonstracyjny
CZĘŚĆ III. - Szczegółowe wymagania
OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI GRANICZNE |  | WYMOGI GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ
Centarlna stacja monitorujaca
1. | Ekran LCD TFT do przekątnej min. 22” do jednoczesnego podglądu krzywych i mierzonych parametrów co najmniej 4 pacjentów | TAK, podać/opisać zaoferowanie wymagań granicznych (minimum 4 pacjentów) – 0 punktów, dla 5 -14 pacjentów – 1 punkt dla 15 pacjentów – 2 punkty
2. | Konfigurowanie prze użytkownika wyglądu okienek poszczególnych pacjentów: co najmniej 3 krzywe dynamiczne i 4 wartości mierzonych parametrów | TAK, podać/opisać
3. | Ekran LCD TFT do przekątnej min. 22” do podglądu wybranego stanowiska przyłóżkowego. Wyświetlanie wszystkich krzywych dynamicznych i wartości mierzonych parametrów z wybranego stanowiska przyłóżkowego | TAK, podać/opisać
4. | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. | TAK, podać/opisać
5. | Uruchamianie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. | TAK, podać/opisać
6. | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach | TAK, podać/opisać
7. | Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) - minimalna liczba zdarzeń: 700/pacjenta | TAK, podać/opisać
8. | Funkcja "holterowska" – pamięć ciągłego zapisu przynajmniej 4 monitorowanych przebiegów falowych (EKG+inne) - nie tylko trendów; z ostatnich min. 24 godzin | TAK, podać/opisać
9. | Trendy tabelaryczne: pamięć z ostatnich min. 120 godzin | TAK, podać/opisać
10. | Pamięć historii pacjentów (co najmniej 10000 ostatnich pacjentów) – możliwość przeglądania, tworzenia raportów, wydruki historii pacjenta | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 2 punkty
11. | Stacja centralnego nadzoru wyposażona w funkcję obliczeń hemodynamicznych | TAK, podać/opisać
12. | Drukarka laserowa do wydruków trendów i raportów na standardowym papierze A4; wbudowane łącze do sieci Ethernet | TAK, podać/opisać
13. | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach | TAK, podać/opisać
14. | Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) - minimalna liczba zdarzeń: 500/pacjenta | TAK, podać/opisać
15. | Obsługa stacji centralnego nadzoru przy pomocy klawiatury oraz myszki komputerowej | TAK, podać/opisać zaoferowanie wymagań granicznych – 1 punkt, zaoferowanie ekranu dotykowego - 2 punkt
16. | Podtrzymanie zasilania elektrycznego każdego stanowiska monitorowania centralnego (UPS) min. 10 minut | TAK, podać/opisać zaoferowanie wymagań granicznych (minimum 10 miniut) – 0 punktów, powyżej 10. minut. do 19,99 minut – 1 punkt, od 20 minut i powyżej – 5 punkty
17. | Możliwość rozbudowy centrali o funkcję nadzorowania pacjentów monitorowanych poprzez nadajniki telemetryczne | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 5 punkty
18. | Centrala pielęgniarska gotowa do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak:
a. | rzut minutowy metodami termodylucji, IKG, PiCCO; | TAK /NIE Brak IKG, PiCCO;– 0 punktów Zaoferowanie rzut minutowy metodami termodylucji, IKG, PiCCO; – 5 punktów
b. | BIS; | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 5 punktów
c. | NMT; | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 5 punktów
d. | EEG. | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 5 punktów
19. | W ofercie z centralą akcesoria sieciowe oraz połączenie w sieć min. 4 monitorów pacjenta | TAK, podać/opisać zaoferowanie wymagań granicznych (minimum 4 pacjentów) – 0 punktów, dla 5 -14 pacjentów – 1 punkt dla 15 pacjentów – 2 punkty
20. | Stacja centralnego nadzoru gotowa do rozbudowy o funkcję komunikacji ze szpitalnym systemem komputerowym w standardzie HL7 | TAK, podać/opisać
Monitory funkcji życiowych
1. | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 5,5 kg | TAK, podać/opisać zaoferowanie maksymalnych wymagań granicznych (5,5 kg) – 0 punktów, poniżej maksymalnych wymagań granicznych (poniżej 5,5 kg) – 2 punkt
2. | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia. | TAK, podać/opisać
3. | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD, z aktywna matrycą TFT, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 12 cali, rozdzielczości co najmniej 800x600 pikseli. | TAK, podać/opisać zaoferowanie wymagań granicznych (minimum 12 cali) – 0 punktów, powyżej wymagań granicznych (powyżej 12 cali) – 1 punkt
4. | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej pięciu różnych krzywych dynamicznych. | TAK, podać/opisać
5. | Wszystkie dane numeryczne monitorowanych parametrów wyświetlane jednoczasowo na ekranie. Duże czytelne, znaki. | TAK, podać/opisać
6. | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów: 96-godzinne. | TAK, podać/opisać
7. | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika – pamięć co najmniej 100 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów | TAK, podać/opisać
8. | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. | TAK, podać/opisać
9. | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: | TAK, podać/opisać
a. | EKG; | TAK, podać/opisać
b. | Odchylenie odcinka ST; | TAK, podać/opisać
c. | Liczba oddechów (RESP); | TAK, podać/opisać
d. | Saturacja (Spo2); | TAK, podać/opisać
e. | Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); | TAK, podać/opisać
f. | Temperatura (T1,T2,TD). | TAK, podać/opisać
g. | Pomiar inwazyjnego ciśnienia (IBP) | TAK, podać/opisać
10. | Kapnografia w strumieniu bocznym (CO2)- dla sześciu kardiomonitorów | TAK, podać/opisać
11. | Pomiar EKG – typ zabezpieczenia przed defibrylacją CF. | TAK, podać/opisać
a. | Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. | TAK, podać/opisać
b. | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń. | TAK, podać/opisać
c | Funkcja inteligentnego przełączania odprowadzenia – automatyczne przejście na monitorowanie dostępnego odprowadzenia po odłączeniu elektrody EKG | TAK, podać/opisać
d. | Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. | TAK, podać/opisać
e. | Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. | TAK, podać/opisać zaoferowanie wymagań granicznych (minimum 4 Prędkości kreślenia ) – 0 punktów, powyżej wymagań granicznych (powyżej 4 Prędkości kreślenia) – 2 punkty
f. | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | TAK, podać/opisać
g. | Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. | TAK, podać/opisać
h. | Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mmV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. | TAK, podać/opisać
i. | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych | TAK, podać/opisać
j. | Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 17), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: | TAK, podać/opisać zaoferowanie wymagań granicznych (minimum 17) – 0 punktów, powyżej wymagań granicznych (powyżej 17) – 2 punkt
* | Bradykardia | TAK, podać/opisać
* | Tachykardia | TAK, podać/opisać
* | Asystolia | TAK, podać/opisać
* | Tachykardia komorowa | TAK, podać/opisać
* | Migotanie komór | TAK, podać/opisać
* | Migotanie przedsionków | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 2 punkt
* | Stymulator nie przechwytuje | TAK, podać/opisać
* | Stymulator nie generuje impulsów | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 2 punkt
* | Salwa komorowa | TAK, podać/opisać
* | PVC/min wysokie | TAK, podać/opisać
12. | Pomiar oddechów (RESP) – typ zabezpieczenia przed defibrylacją CF. | TAK, podać/opisać
a. | Impedancyjna metoda pomiaru. | TAK, podać/opisać
b. | Zakres pomiaru: minimum 5-120 oddechów /min | TAK, podać/opisać
c. | Dokładność pomiaru: nie gorsze niż +/-2 oddech /min | TAK, podać/opisać
d. | Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s. | TAK, podać/opisać zaoferowanie wymagań granicznych (minimum 3 Prędkości kreślenia ) – 0 punktów, powyżej wymagań granicznych (powyżej 3 Prędkości kreślenia) – 2 punkt
e. | Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji | TAK, podać/opisać
13. | Pomiar saturacji (SpO2) – typ zabezpieczenia przed defibrylacją CF lub BF. | TAK, podać/opisać
a. | Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | TAK, podać/opisać
b. | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 30÷250/min. | TAK, podać/opisać
c. | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. | TAK, podać/opisać
d. | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik | TAK, podać/opisać
e. | Alarm desaturacji | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 2 punkt
14. | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP) – typ zabezpieczenia przed defibrylacją CF lub BF. | TAK, podać/opisać
a. | Oscylometryczna metoda pomiaru. | TAK, podać/opisać
b. | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷250 mmHg. | TAK, podać/opisać
c. | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 40÷200 bpm. | TAK, podać/opisać
d. | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. | TAK, podać/opisać
e. | Tryb pomiaru: | TAK, podać/opisać
* | AUTO; | TAK, podać/opisać
* | Ręczny; | TAK, podać/opisać
* | STAT (Ciągły); | TAK, podać/opisać
* | Sekwencyjny. | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 2 punkt
f. | Funkcja stazy | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 2 punkt
g. | Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷360 minut. | TAK, podać/opisać
h. | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | TAK, podać/opisać
15. | Pomiar temperatury (TEMP) – typ zabezpieczenia przed defibrylacją CF. | TAK, podać/opisać
a. | Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. | TAK, podać/opisać
b. | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. | TAK, podać/opisać
c. | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa | TAK, podać/opisać
16. | Pomiar inwazyjnego ciśnienia (IBP) - dwa tory pomiarowe – typ zabezpieczenia przed defibrylacją CF. | TAK, podać/opisać
a. | Zakres pomiarowy co najmniej od -40 do +300 mmHg | TAK, podać/opisać
b. | Wyświetlanie wartości skurczowych, rozkurczowych oraz średnich | TAK, podać/opisać
c. | Funkcja wyświetlania dwóch krzywych inwazyjnego ze wspólnym poziomem zero | TAK, podać/opisać
d. | Funkcja wyboru różnych etykiet ciśnienia w tym dotyczących ciśnień żylnych i tętniczych | TAK, podać/opisać
e. | Pomiar i wyświetlanie wartości PPV (zmienność ciśnienia tętna) | TAK, podać/opisać
17. | Pomiar kapnografii w strumieniu bocznym | TAK, podać/opisać
a. | Zakres pomiarowy stężenia CO2 co najmniej od 0 do 75 mmHg | TAK, podać/opisać
b. | Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 4 do 120 R/min. | TAK, podać/opisać
18. | Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe. | TAK, podać/opisać
a. | Kabel EKG 5-odprowadzeniowy | TAK, podać/opisać
b. | Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP | TAK, podać/opisać
c. | Mankiet do pomiaru NIBP duży, średni, mały | TAK, podać/opisać
d. | Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips, dla dzieci typu klips oraz noworodkowy czujnik mocowany na opasce piankowej | TAK, podać/opisać
e. | Czujnik temperatury powierzchniowy oraz głęboki | TAK, podać/opisać
19. | Gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora. | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 2 punkt
20. | Łatwa intuicyjna obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy. | TAK, podać/opisać
21. | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów. | TAK, podać/opisać
a. | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. | TAK, podać/opisać
b. | Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. | TAK, podać/opisać
c. | Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 3 czasów do wyboru. | TAK, podać/opisać zaoferowanie wymagań granicznych (minimum 3 czasów do wyboru) – 0 punktów, powyżej wymagań granicznych (powyżej 3 czasów do wyboru) – 2 punkty
d. | Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. | TAK, podać/opisać
e. | Możliwość ustawienia wzorca sygnalizacji dźwiękowej alarmu – minimum dwa rodzaje sygnalizacji dźwiękowej do wyboru przez użytkownika | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 5 punktów
f. | Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 5 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 2 wzorce do wyboru) | TAK, podać/opisać zaoferowanie wymagań granicznych (min. 5 poziomów do wyboru) – 0 punktów, powyżej wymagań granicznych (powyżej 5 poziomów do wyboru) – 1 punkt zaoferowanie wymagań granicznych (min. 2 wzorce do wyboru) – 0 punktów, powyżej wymagań granicznych (powyżej 2 wzorców do wyboru) – 1 punkt
22. | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | TAK /NIE Brak automatycznego (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych – 0 punktów Zaoferowanie Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych – 2 punkt
23. | Monitor wyposażony w funkcję obliczeń lekowych, hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 2 punkt
24. | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. | TAK, podać/opisać
25. | Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej), przy monitorowaniu wszystkich mierzonych parametrów (pomiar NIBP co 15 min.): nie krótszy niż 2 godziny. | TAK, podać/opisać zaoferowanie wymagań granicznych (minimum 2 godziny) – 0 punktów, powyżej 2 godzin do 3,99 godzin – 1 punkt, od 4 godzin i powyżej – 2 punkty
26. | Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 5 godzin. | TAK, podać/opisać
c. | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | TAK, podać/opisać
27. | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. | TAK, podać/opisać
a. | Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. | TAK, podać/opisać
b. | Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru | TAK, podać/opisać
c. | Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | TAK, podać/opisać
d. | Funkcja zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 2 punkt
e. | Możliwość pracy w sieci bezprzewodowej | TAK, podać/opisać
f. | Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC). | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 2 punkt
g. | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską przystosowaną do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: | TAK, podać/opisać
* | rzut minutowy metodami termodylucji, IKG, PiCCO; | TAK /NIE Brak IKG, PiCCO;– 0 punktów Zaoferowanie rzut minutowy metodami termodylucji, IKG, PiCCO; – 5 punktów
* | BIS; | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 5 punktów
* | NMT; | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 5 punktów
* | EEG | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 5 punktów
28. | Port USB do podłączenia zewnętrznego nośnika pamięci (przenoszenie konfiguracji między monitorami) | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 2 punkt
29. | Złącze do podłączenia monitora kopiującego VGA | TAK, podać/opisać
30. | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez wentylatora | TAK, podać/opisać
31. | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 | TAK, podać/opisać
32. | W ofercie z kardiomonitorem wieszak na ścianę z wysięgnikiem z półką do montażu kardiomonitora z koszykiem na akcesoria | TAK, podać/opisać
CZĘŚĆ IV - Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji przedmiotu zamówienia
PARAMETRY |  | WYMAGANIA GRANICZNE | PUNKTACJA |  | WARTOŚĆ OFEROWANA
1. | Okres gwarancji | minimum 24 miesiące | 24 miesięcy - 2 punkty 30 miesięcy - 3 punkty 36 miesięcy - 5 punktów
2. | nastąpi ponowny bieg terminu gwarancji na sprzęt w przypadku jego istotnej naprawy, albo dostarczenia innego urządzenia wolnego od wad | TAK, zgodnie z brzmieniem art. 581 § 1 Kodeksu Cywilnego | bez punktacji
3. | przedłużenie terminu gwarancji o czas, w ciągu którego wskutek wady sprzętu objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać – w przypadku napraw innej, niż wskazana wyżej w pkt. 2 | TAK, zgodnie z brzmieniem art. 581 § 2 Kodeksu Cywilnego | bez punktacji
4. | Czas od zgłoszenia wady do reakcji serwisu w miejscu instalacji sprzętu – dotyczy dni roboczych. Zgłoszenia awarii będą składane telefonicznie lub e-mailem | max 48 godzin | 24 godzin - 5 punkty 36 godzin – 2 punktów 48 godzin – 1 punkt
5. | Czas usunięcia wad, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia | max 7 dni robocze | bez punktacji
6. | Czas usunięcia wad, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych lub podzespołów z zagranicy | max 14 dni robocze | bez punktacji
7. | Bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancyjnym | Tak, podać, liczbę przeglądów technicznych niezbędna do realizacji w okresie gwarancyjnym dla potwierdzenia bezpiecznej pracy sprzętu wg zaleceń producenta, jeżeli takich wymogów nie ma, to przynajmniej 1 przegląd w okresie gwarancyjnym | bez punktacji
8. | Przestrzeganie wymaganych terminów wykonywania okresowych przeglądów technicznych należy do Wykonawcy, bez konieczności zlecania (przypominania) przez Zamawiającego. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 14 dniowym wyprzedzeniem o planowanym przeglądzie technicznym drogą e-mailową na adres: automatyk@szpital-bochnia.pl | TAK | bez punktacji
9. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania, a także jego poprawki, w terminie do 14 dni od ich udostępnienia przez producenta, przez okres gwarancji | TAK - jeżeli dotyczy | bez punktacji
10. | Gwarantowana dostępność części zamiennych oraz eksploatacyjnych, po ustaniu okresu gwarancji | minimum 10 lat | bez punktacji
11. | Okres gwarancji na części zamienne wymienione w ramach naprawy | minimum 12 miesięcy | bez punktacji
12. | Liczba napraw tego samego istotnego elementu (element uniemożliwiający pracę sprzętu) w okresie gwarancji, uprawniająca Zamawiającego do żądania wymiany sprzętu na nowy | max 3 naprawy | bez punktacji
13. | Punkt serwisowy przeznaczony do napraw gwarancyjnych (adres, telefon) | Podać | bez punktacji
14. | Najpóźniej z upływem ostatniego dnia okresu gwarancji sprzęt będzie pozbawiony wszelkich blokad (jeżeli takie posiada), w tym w szczególności kodów serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych | TAK - jeżeli takie blokady istnieją | bez punktacji
CZĘŚĆ V. - Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
Pozostałe wymagania |  | WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE | ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE/ PODAĆ/OPISAĆ
1. | Wykaz materiałów ekspoatacyjnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania sprzętu, które mogą być wymieniane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji (z podaniem co jaki czas należy wymienić dany materiał ekspolatacyjny) (**) | Podać (jeżeli dotyczy)
2. | Wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | Podać
3. | Dostarczenie sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego | TAK
4. | Instalacja i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK
5. | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (ok. 8 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – (protokół lub certyfikat potwierdzający przeszkolenie personelu) | TAK
6. | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu TG – min. 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych, naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – (protokół lub certyfikat potwierdzający przeszkolenie personelu) | TAK
7. | Certyfikat CE lub deklaracji zgodności CE lub dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwanego dalej Prezesem Urzędu, lub dokument potwierdzający dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium | TAK, dostarczony zgodnie z punktem III.6) SIWZ
8. | Instrukcja w języku polskim | TAK, dostarczona wraz ze sprzętem
9. | Karta gwarancyjna | TAK, dostarczona wraz ze sprzętem
10. | Paszport techniczny | TAK, dostarczony wraz ze sprzętem
11. | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | TAK, dostarczony wraz ze sprzętem
CZĘŚĆ VI. - Oświadczenie Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt jest produkowany zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu sprzętu i będzie dostarczony w terminie określonym w SIWZ, kompletny, fabrycznie nowy, gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych
2.* Oświadczam, że powyżej wyspecjalizowany sprzęt posiada deklarowane parametry zgodne z danymi producenta. Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3. Oświadczam, że oferowany sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych
4. Oświadczamy, że deklarowane wyżej zobowiązania stana się integralną i obowiązującą częścią umowy.
Miejscowośc i data:……………….. Podpis:……………………………………………….
* Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednie producenta.
(*) W przypadku zaoferowania wyposażenia sprzętu z inną stawką podatku VAT niż sprzęt, należy rozbudować tabelę - CZĘŚĆ I - Szczegółowa Oferta Cenowa i wycenić oddzielnie.
(**) nie dotyczy materiałów, części zużywalnych lub akcesoriów jedno lub wielorazowych, które wymieniane są każdorazowo w związku z realizacją procedur medycznych dotyczących każdego pacjenta

## defibrylator
Znak postępowania DZ-271-1-33/2019
Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SIWZ - ( Załącznik nr 1 do Umowy……….)
Pakiet nr 5 - DEFIBRYLATOR
CZĘŚĆ I. - Szczegółowa Oferta Cenowa (*)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1. | DEFIBRYLATOR | 5
Cena ofertowa (wartość brutto należy przenieś do formularza ogólnego - załącznik nr 1 do SIWZ) |  |  |  | 0 | x | 0
CZĘŚĆ II. - Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia
DANE TECHNICZNE |  | DANE TECHNICZNE - PODAĆ
1. | Nazwa handlowa (należy podać nazwę handlową używaną przez Wykonawcę przy wystawianiu faktur)
2. | Model/typ/ numer katalogowy
3. | Producent (pełna nazwa, adres)
4. | Rok produkcji min. 2018 – fabrycznie nowy, nie używany, nie demonstracyjny
CZĘŚĆ III. - Szczegółowe wymagania
OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI GRANICZNE |  | WYMOGI GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ
1. | Aparat przenośny z torbą transportową | TAK, podać/opisać
2. | Zasilanie minimum z akumulatorów bez efektu pamięci. Czas pracy z akumulatorów zainstalowanych w aparacie – minimum 180 minut monitorowania lub minimum 40 defibrylacji energią maksymalną | TAK, podać/opisać zaoferowanie wymagań granicznych (minimum 180 minut monitorowania lub minimum 40 defibrylacji energią maksymalną ) – 0 punktów, powyżej wymagań granicznych (powyżej 180 minut monitorowania lub powyżej 40 defibrylacji energią maksymalną ) – 5 punktów |  |  |  |  | 5
3. | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna | TAK, podać/opisać
4. | Tryb manualny i półautomatyczny defibrylacji | TAK, podać/opisać
5. | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii co najmniej od 5 do 200 J | TAK, podać/opisać
6. | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 20 | TAK, podać/opisać zaoferowanie wymagań granicznych (minimum 20) – 0 punktów, powyżej wymagań granicznych (powyżej 20) – 5 punkt |  |  |  |  | 5
7. | Automatyczna kompensacja napięciowa lub prądowa impedancji ciała pacjenta przy defibrylacji przy pomocy łyżek i elektrod naklejanych | TAK, podać/opisać
8. | Możliwość wyboru poziomu energii, ładowania, wyzwolenia impulsu defibrylacyjnego i sterowania wydrukiem za pomocą łyżek twardych, jak również za pomocą panelu czołowego. | TAK, podać/opisać
9. | Defibrylacja przez łyżki twarde i elektrody naklejane, w wyposażeniu łyżki dziecięce. | TAK, podać/opisać
10. | Stymulacja przezskórna | TAK, podać/opisać
11. | Częstość impulsów/minutę min. 40 do 150-170 | TAK, podać/opisać
12. | Regulacja prądu stymulacji min. 10 do 140 mA | TAK, podać/opisać
13. | Moduł 3 i 12 odprowadzeń EKG | TAK, podać/opisać
14. | Automatyczna interpretacja i diagnoza | TAK, podać/opisać
15. | 12-odprowadzeniowego badania EKG | TAK, podać/opisać
16. | Alarmy częstości akcji serca | TAK, podać/opisać
17. | Prezentacja zapisu na ekranie kolorowym LCD | TAK, podać/opisać
18. | Przekątna ekranu minimum 8” | TAK, podać/opisać zaoferowanie wymagań granicznych (minimum 8”) – 0 punktów, powyżej wymagań granicznych (powyżej 8”) – 5 punktów |  |  |  |  | 5
19. | Wydruk EKG, szerokość minimum 75 mm | TAK, podać/opisać
20. | Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych | TAK, podać/opisać
21. | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia lub automatyczny test sprawności przeprowadzony bezpośrednio po włączeniu aparatu oraz okresowo w czasie jego pracy | TAK, podać/opisać zaoferowanie wymagań granicznych – 10 punktów, zaoferowanie innego rozwiązania - 1 punkt |  |  |  |  | 10
22. | Defibrylator posiadający kartę Bluetooth umożliwiający współpracę z tabletami działającymi w środowisku Windows (XP 7, 10) | TAK, podać/opisać
23. | Karta Bluetooth typu PCMCIA lub moduł bluetooth w postaci wewnętrznej ( integralnej) karty zainstalowanej w defibrylatorze umożliwiający bezprzewodową komunikację pomiędzy defibrylatorem a tabletem działającym w środowisku Windows (XP 7, 10) | TAK, podać/opisać
24. | Defibrylator posiadający aplikacje nadawczą umożliwiającą współpracę z tabletami działającymi w środowisku Windows (XP 7, 10) | TAK, podać/opisać
25. | Aplikacja umożliwia będzie wysyłanie zapisu 12- odprowadzeń EKG oraz innych danych medycznych poprzez tablet Xplore działający w środowisku Windows (XP 7, 10) Centralnego Serwera Systemu.Aplikacja nie może przekroczyć 10% obciążenia procesora, jak również nie może wykorzystać więcej niż 10MB pamięci operacyjnej | TAK, podać/opisać
26. | Defibrylator umożliwiający transmisję danych medycznych (zapisu 12-odprowadzeniowego) przez modem 3G | TAK, podać/opisać
27. | Aparat wyposażony w moduł umożliwiający transmisję danych zapisu 12-odprowadzęń EKG za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej do aplikacji odbiorczych znajdujących się w Pracowniach Hemodynamiki - w ramach istniejącego jednolitego systemu telemedycznego w ostrych zespołach wieńcowych w Małopolsce | TAK, podać/opisać
28. | Defibrylator umożliwiający transmisję danych medycznych ( zapisu 12-odprowadzeniowego EKG ) za pośrednictwem tabletu do aplikacji odbiorczych znajdujących się w Pracowniach Hemodynamiki - w ramach istniejącego jednolitego systemu telemedycznego w ostrych zespołach wieńcowych w Małopolsce | TAK, podać/opisać
29. | Aparat z zabezpieczeniem w zakresie min. IP x4 | TAK, podać/opisać zaoferowanie wymagań granicznych (minimum IP x4) – 0 punktów, powyżej wymagań granicznych (powyżej IP x4) – 5 punkt |  |  |  |  | 5
30. | Wyposażenie: | TAK, podać/opisać
a. | Kabel EKG 12-odprowadzeniowy - 1 szt. | TAK, podać/opisać
b. | Łyżki dziecięce | TAK, podać/opisać
c. | Akumulatory wymienne szt. 3 | TAK, podać/opisać
d. | Elektrody do stymulacji 2 kpl. dla dorosłych | TAK, podać/opisać
e. | Papier do drukarki szt. 2 | TAK, podać/opisać
f. | Ładowarka akumulatorów min. dwustanowiskowa | TAK, podać/opisać
g. | Torba transportowa z kieszeniami na kable i elektrody | TAK, podać/opisać
h. | Komunikacja i opisy na panelu sterującym w języku polskim | TAK, podać/opisać
j. | 5-letnia licencja na aplikację wraz ze wszystkimi aktualizacjami dostępnymi w tym okresie | TAK, podać/opisać
CZĘŚĆ IV - Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji przedmiotu zamówienia | [6 empty] | 30
PARAMETRY |  | WYMAGANIA GRANICZNE | PUNKTACJA |  | WARTOŚĆ OFEROWANA
1. | Okres gwarancji | minimum 24 miesiące | 24 miesięcy - 2 punkty 30 miesięcy - 3 punkty 36 miesięcy - 5 punktów
2. | nastąpi ponowny bieg terminu gwarancji na sprzęt w przypadku jego istotnej naprawy, albo dostarczenia innego urządzenia wolnego od wad | TAK, zgodnie z brzmieniem art. 581 § 1 Kodeksu Cywilnego | bez punktacji
3. | przedłużenie terminu gwarancji o czas, w ciągu którego wskutek wady sprzętu objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać – w przypadku napraw innej, niż wskazana wyżej w pkt. 2 | TAK, zgodnie z brzmieniem art. 581 § 2 Kodeksu Cywilnego | bez punktacji
4. | Czas od zgłoszenia wady do reakcji serwisu w miejscu instalacji sprzętu – dotyczy dni roboczych. Zgłoszenia awarii będą składane telefonicznie lub e-mailem | max 48 godzin | 24 godzin - 5 punkty 36 godzin – 2 punktów 48 godzin – 1 punkt
5. | Czas usunięcia wad, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia | max 7 dni robocze | bez punktacji
6. | Czas usunięcia wad, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych lub podzespołów z zagranicy | max 14 dni robocze | bez punktacji
7. | Bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancyjnym | Tak, podać, liczbę przeglądów technicznych niezbędna do realizacji w okresie gwarancyjnym dla potwierdzenia bezpiecznej pracy sprzętu wg zaleceń producenta, jeżeli takich wymogów nie ma, to przynajmniej 1 przegląd w okresie gwarancyjnym | bez punktacji
8. | Przestrzeganie wymaganych terminów wykonywania okresowych przeglądów technicznych należy do Wykonawcy, bez konieczności zlecania (przypominania) przez Zamawiającego. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 14 dniowym wyprzedzeniem o planowanym przeglądzie technicznym drogą e-mailową na adres: automatyk@szpital-bochnia.pl | TAK | bez punktacji
9. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania, a także jego poprawki, w terminie do 14 dni od ich udostępnienia przez producenta, przez okres gwarancji | TAK - jeżeli dotyczy | bez punktacji
10. | Gwarantowana dostępność części zamiennych oraz eksploatacyjnych, po ustaniu okresu gwarancji | minimum 10 lat | bez punktacji
11. | Okres gwarancji na części zamienne wymienione w ramach naprawy | minimum 12 miesięcy | bez punktacji
12. | Liczba napraw tego samego istotnego elementu (element uniemożliwiający pracę sprzętu) w okresie gwarancji, uprawniająca Zamawiającego do żądania wymiany sprzętu na nowy | max 3 naprawy | bez punktacji
13. | Punkt serwisowy przeznaczony do napraw gwarancyjnych (adres, telefon) | Podać | bez punktacji
14. | Najpóźniej z upływem ostatniego dnia okresu gwarancji sprzęt będzie pozbawiony wszelkich blokad (jeżeli takie posiada), w tym w szczególności kodów serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych | TAK - jeżeli takie blokady istnieją | bez punktacji
CZĘŚĆ V. - Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
Pozostałe wymagania |  | WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE | ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE/ PODAĆ/OPISAĆ
1. | Wykaz materiałów ekspoatacyjnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania sprzętu, które mogą być wymieniane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji (z podaniem co jaki czas należy wymienić dany materiał ekspolatacyjny) (**) | Podać (jeżeli dotyczy)
2. | Wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | Podać
3. | Dostarczenie sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego | TAK
4. | Instalacja i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK
5. | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (ok. 8 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – (protokół lub certyfikat potwierdzający przeszkolenie personelu) | TAK
6. | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu TG – min. 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych, naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – (protokół lub certyfikat potwierdzający przeszkolenie personelu) | TAK
7. | Certyfikat CE lub deklaracji zgodności CE lub dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwanego dalej Prezesem Urzędu, lub dokument potwierdzający dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium | TAK, dostarczony zgodnie z punktem III.6) SIWZ
8. | Instrukcja w języku polskim | TAK, dostarczona wraz ze sprzętem
9. | Karta gwarancyjna | TAK, dostarczona wraz ze sprzętem
10. | Paszport techniczny | TAK, dostarczony wraz ze sprzętem
11. | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | TAK, dostarczony wraz ze sprzętem
CZĘŚĆ VI. - Oświadczenie Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt jest produkowany zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu sprzętu i będzie dostarczony w terminie określonym w SIWZ, kompletny, fabrycznie nowy, gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych
2.* Oświadczam, że powyżej wyspecjalizowany sprzęt posiada deklarowane parametry zgodne z danymi producenta. Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3. Oświadczam, że oferowany sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych
4. Oświadczamy, że deklarowane wyżej zobowiązania stana się integralną i obowiązującą częścią umowy.
Miejscowośc i data:……………….. Podpis:……………………………………………….
* Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednie producenta.
(*) W przypadku zaoferowania wyposażenia sprzętu z inną stawką podatku VAT niż sprzęt, należy rozbudować tabelę - CZĘŚĆ I - Szczegółowa Oferta Cenowa i wycenić oddzielnie.
(**) nie dotyczy materiałów, części zużywalnych lub akcesoriów jedno lub wielorazowych, które wymieniane są każdorazowo w związku z realizacją procedur medycznych dotyczących każdego pacjenta