## monitor rzutu serca
Znak postępowania DZ-271-1-2/2021
Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SWZ - ( Załącznik nr 1 do Umowy…………………..)
Dostawa sprzętu medycznego do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej
CZĘŚĆ I. - Szczegółowa Oferta Cenowa (*)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1. | Monitor rzutu serca | 1 |  | 0 |  | 0
Cena ofertowa (wartość brutto należy przenieś do formularza ogólnego - załącznik nr 1 do SWZ) |  |  |  | 0 | x | 0
CZĘŚĆ II. - Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia
DANE TECHNICZNE |  | DANE TECHNICZNE - PODAĆ
1. | Nazwa handlowa (należy podać nazwę handlową używaną przez Wykonawcę przy wystawianiu faktur)
2. | Model/typ/ numer katalogowy
3. | Producent (pełna nazwa, adres)
4. | Rok produkcji min. 2020 – fabrycznie nowy, nie używany, nie demonstracyjny
CZĘŚĆ III. - Szczegółowe wymagania
OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI GRANICZNE |  | WYMOGI GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ
1. | Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą mało - inwazyjną rozumianą jako: • bez użycia cewnika Swan-Ganza, • pomiar parametrów hemodynamicznych z jednego dostępu naczyniowego • pomiar możliwy u pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych | TAK, podać/opisać
2. | Analiza kształtu fali ciśnienia tętniczego do ciągłego (w czasie rzeczywistym) oznaczania ciśnienia krwi, trendu rzutu serca, reakcji hemodynamicznych na podanie płynów i innych parametrów pochodnych. Mierzone parametry: COtrend – trend rzutu serca, SV - objętość wyrzutowa, SVV - wahania objętości wyrzutowej, PPV - wahania ciśnienia tętniczego, SVR - systemowy opór naczyniowy, CPO - moc pojemności minutowej, HR częstość skurczów serca, APsys Ciśnienie skurczowe, APdia Ciśnienie rozkurczowe, MAP średnie ciśnienie tętnicze, CVP ciśnienie żylne | TAK, podać/opisać
| Pomiar rzutu serca realizowany poprzez podłączenie czujnika w sposób szeregowy z przetwornikiem do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego realizującego pomiar IBP u pacjenta | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 10 punktów
3. | Urządzenie posiadające dwie opcje kalibracji dla uzyskania maksymalnie dokładnego pomiaru ciągłego rzutu serca: - automatyczną rozumianą jako wygenerowanie szacunkowej wartości kalibracji na podstawie ciśnienia krwi oraz danych pacjenta, - ręczną rozumianą jako wpisanie w polu wprowadzania danych wartości referencyjnej CO, otrzymanej za pomocą innej technologii monitorowania hemodynamicznego | TAK, podać/opisać
5. | Urządzenie umożliwiające rozbudowę o ciągły (w czasie rzeczywistym) pomiar saturacji krwi żylnej z żyły głównej górnej za pomocą refleksyjnego czujnika światłowodowego zakładanego do istniejącego cewnika CVC. Mierzone parametry ScvO2 - saturacja krwi żylnej z żyły głównej górnej, DO2 – dostarczenie tlenu, VO2 – konsumpcja tlenu, O2ER - współczynnik ekstrakcji tlenu | TAK, podać/opisać
6. | Urządzenie umożliwiające rozbudowę o pomiar pulsoksymetrii do stałego monitorowania nasycenia hemoglobiny tętniczej tlenem (SpO2), a także o pomiar densytometryczny tętna do określania stężenia zieleni indocyjaninowej, wskaźnika stosowanego do oceny ogólnej czynności wątroby i/lub perfuzji otrzewnej | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 10 punktów
7. | Dane pomiarowe wyświetlane na min. 8” ekranie o wysokiej rozdzielczości – min. 800 x 480 pixel | TAK, podać/opisać
8. | Wyświetlanie rzeczywistej krzywej ciśnienia tętniczego (AP) | TAK, podać/opisać
9. | Obsługa monitora poprzez ekran dotykowy, klawisze funkcyjne | TAK, podać/opisać
10. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK, podać/opisać
11. | Wybór sposobu prezentacji danych pomiarowych – min. 2 tryby | TAK, podać/opisać
12. | Prezentacja danych w postaci trendów graficznych. Możliwość wyświetlania dwóch krzywych trendu w jednym oknie trendu. Zakres czasowy trendu 15 min/30 min/1 godz./3 godz./6 godz./12 godz./24 godz./2 dni/3 dni/6dni/12 dni | TAK, podać/opisać
13. | Drukowanie danych poprzez - wirtualne drukowanie z portu USB - drukowanie poprzez sieć | TAK, podać/opisać
14. | Możliwość ustawienia wartości normalnych i docelowych | TAK, podać/opisać
15. | Możliwości transmisji danych z wykorzystaniem LAN do podłączania sieciowych drukarek i urządzeń przesyłania danych. | TAK, podać/opisać
16. | Czujnik do pomiaru rzutu serca z analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego | TAK, podać/opisać
17. | Zestaw jednorazowego użytku do pomiarów rzutu serca z wykorzystaniem jednego dostępu naczyniowego - 5 szt. | TAK, podać/opisać
18. | Podstawa jezdna do monitora | TAK, podać/opisać
CZĘŚĆ IV - Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji przedmiotu zamówienia
PARAMETRY |  | WYMAGANIA GRANICZNE | PUNKTACJA |  | WARTOŚĆ OFEROWANA
1. | Okres gwarancji | minimum 24 miesiące | 24 miesięcy - 2 punkty 30 miesięcy - 5 punków 36 miesięcy - 10 punktów
2. | nastąpi ponowny bieg terminu gwarancji na sprzęt w przypadku jego istotnej naprawy, albo dostarczenia innego urządzenia wolnego od wad | TAK, zgodnie z brzmieniem art. 581 § 1 Kodeksu Cywilnego | bez punktacji
3. | przedłużenie terminu gwarancji o czas, w ciągu którego wskutek wady sprzętu objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać – w przypadku napraw innej, niż wskazana wyżej w pkt. 2 | TAK, zgodnie z brzmieniem art. 581 § 2 Kodeksu Cywilnego | bez punktacji
4. | Czas od zgłoszenia wady do reakcji serwisu w miejscu instalacji sprzętu – dotyczy dni roboczych. Zgłoszenia awarii będą składane telefonicznie lub e-mailem | max 48 godzin | 24 godzin - 10 punktów 36 godzin – 5 punktów 48 godzin – 2 punkty
5. | Czas usunięcia wad, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia | max 7 dni robocze | bez punktacji
6. | Czas usunięcia wad, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych lub podzespołów z zagranicy | max 14 dni robocze | bez punktacji
7. | Bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancyjnym | Tak, podać, liczbę przeglądów technicznych niezbędna do realizacji w okresie gwarancyjnym dla potwierdzenia bezpiecznej pracy sprzętu wg zaleceń producenta, jeżeli takich wymogów nie ma, to przynajmniej 1 przegląd w okresie gwarancyjnym | bez punktacji
8. | Przestrzeganie wymaganych terminów wykonywania okresowych przeglądów technicznych należy do Wykonawcy, bez konieczności zlecania (przypominania) przez Zamawiającego. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 14 dniowym wyprzedzeniem o planowanym przeglądzie technicznym drogą e-mailową na adres: automatyk@szpital-bochnia.pl | TAK | bez punktacji
9. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania, a także jego poprawki, w terminie do 14 dni od ich udostępnienia przez producenta, przez okres gwarancji | TAK - jeżeli dotyczy | bez punktacji
10. | Gwarantowana dostępność części zamiennych oraz eksploatacyjnych, po ustaniu okresu gwarancji | minimum 10 lat | bez punktacji
11. | Okres gwarancji na części zamienne wymienione w ramach naprawy | minimum 12 miesięcy | bez punktacji
12. | Liczba napraw tego samego istotnego elementu (element uniemożliwiający pracę sprzętu) w okresie gwarancji, uprawniająca Zamawiającego do żądania wymiany sprzętu na nowy | max 3 naprawy | bez punktacji
13. | Punkt serwisowy przeznaczony do napraw gwarancyjnych (adres, telefon) | Podać | bez punktacji
14. | Najpóźniej z upływem ostatniego dnia okresu gwarancji sprzęt będzie pozbawiony wszelkich blokad (jeżeli takie posiada), w tym w szczególności kodów serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych | TAK - jeżeli takie blokady istnieją | bez punktacji
CZĘŚĆ V. - Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
Pozostałe wymagania |  | WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE | ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE/ PODAĆ/OPISAĆ
1. | Wykaz materiałów ekspoatacyjnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania sprzętu, które mogą być wymieniane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji (z podaniem co jaki czas należy wymienić dany materiał ekspolatacyjny) (**) | Podać (jeżeli dotyczy)
2. | Wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | Podać
3. | Dostarczenie sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego | TAK
4. | Uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK
5. | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (ok. 8 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – (protokół lub certyfikat potwierdzający przeszkolenie personelu) | TAK
6. | Certyfikat CE lub deklaracji zgodności CE lub dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwanego dalej Prezesem Urzędu, lub dokument potwierdzający dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium | TAK, dostarczony zgodnie z punktem II.8) SWZ
7. | Instrukcja w języku polskim | TAK, dostarczona wraz ze sprzętem
8. | Karta gwarancyjna | TAK, dostarczona wraz ze sprzętem
9. | Paszport techniczny | TAK, dostarczony wraz ze sprzętem
CZĘŚĆ VI. - Oświadczenie Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt jest produkowany zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu sprzętu i będzie dostarczony w terminie określonym w SWZ, kompletny, fabrycznie nowy, gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych
2.* Oświadczam, że powyżej wyspecjalizowany sprzęt posiada deklarowane parametry zgodne z danymi producenta. Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3. Oświadczam, że oferowany sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych
4. Oświadczamy, że deklarowane wyżej zobowiązania stana się integralną i obowiązującą częścią umowy.
Miejscowośc i data: ………………………….. Podpis:……………………………………………….
* Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednie producenta.
(*) W przypadku zaoferowania wyposażenia sprzętu z inną stawką podatku VAT niż sprzęt, należy rozbudować tabelę - CZĘŚĆ I - Szczegółowa Oferta Cenowa i wycenić oddzielnie.
(**) nie dotyczy materiałów, części zużywalnych lub akcesoriów jedno lub wielorazowych, które wymieniane są każdorazowo w związku z realizacją procedur medycznych dotyczących każdego pacjenta