## tomograf komputerowy
Znak postępowania DZ-271-1-4/2021
Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SWZ - ( Załącznik nr 1 do Umowy…………………..)
Dostawa tomografu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej
CZĘŚĆ I. - Szczegółowa Oferta Cenowa (*)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1. | Tomograf komputerowy | 1 |  | 0 |  | 0
2. | Prace adaptacyjne pomieszczeń Pracowni TK związane z instalacją tomografu komputerowego | 1 |  | 0 |  | 0
Cena ofertowa (wartość brutto należy przenieś do formularza ogólnego - załącznik nr 1 do SWZ) |  |  |  | 0 | x | 0
CZĘŚĆ II. - Informacje ogólne dotyczące tomografu komputerowego
DANE TECHNICZNE |  | DANE TECHNICZNE - PODAĆ
1. | Nazwa handlowa (należy podać nazwę handlową używaną przez Wykonawcę przy wystawianiu faktur)
2. | Model/typ/ numer katalogowy
3. | Producent (pełna nazwa, adres)
4. | Rok produkcji min. 2020 – fabrycznie nowy, nie używany, nie demonstracyjny
CZĘŚĆ III.1. - Szczegółowe wymagania dla tomografu komputerowego
OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI GRANICZNE |  | WYMOGI GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ
1. | Tomograf komputerowy całego ciała, umożliwiający uzyskanie min. 32 warstw badanego obszaru w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor, posiadający detektor większy niż 16-rzędowy | Tak, podać 32 – 0 pkt >32 - 64 – 5 pkt > 64 – 10 pkt
2. | Szerokość detektora min. 20 mm | TAK, podać/opisać
3. | Ilość elementów detekcyjnych w jednym rzędzie detektora ≥ 768 elementów | ≥ 910 elementów – 10 pkt ≥ 850 elementów – 5 pkt ≥ 768 elementów – 0 pkt
4. | Tomograf umożliwiający: • badania klatki piersiowej, kręgosłupa, jamy brzusznej i miednicy wraz z wielofazowymi badaniami narządów tych obszarów anatomicznych, • badania naczyń domózgowych, wewnątrzczaszkowych, dużych naczyń oraz naczyń obwodowych, • akwizycję submilimetrową niewielkich struktur anatomicznych • badania wielonarządowe w zakresie min. 140 cm | TAK, podać/opisać
II. GANTRY i STÓŁ
5. | Średnica otworu gantry [cm] ≥ 70
6. | Maksymalne obciążenie stołu z zachowaniem precyzji pozycjonowania ± 0,25mm ≥225 kg | TAK, podać/opisać
7. | Wyposażenie stołu w: • materac, • podpórkę pod głowę pozbawioną elementów metalowych, • pasy lub listwy unieruchamiające | TAK, podać/opisać
8. | Dwa wskaźniki zatrzymania oddechu wyposażone w liczniki czasu widoczne dla pacjenta podczas badania niezależnie od kierunku wprowadzenia pacjenta do gantry | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 5 punktów
9. | Automatyczne pozycjonowanie pacjenta do wybranego punktu (min. 3 jednoczasowe dostępne pozycje na gantry lub tablecie dotykowym) | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 5 punktów
10. | Tryb badań nagłych umożliwiający wybór pacjenta i protokołu badania, oraz zmiany parametrów protokołu bezpośrednio na gantry oraz uruchomienie badania z pokoju badań | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 5 punktów
III. GENERATOR I LAMPA RTG
11. | Minimalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań [kV] ≤ 80 | TAK, podać/opisać
12. | Modulacja prądu anody w czasie rzeczywistym, jednocześnie w osiach x,y,z. | TAK, podać/opisać
13. | Maksymalny prąd lampy dostępny w protokole badania dla napięcia min 120 kV: min. 400 mA | 400 mA – 0 pkt > 400 mA – 10 pkt
14. | Maksymalne napięcie anody w protokole badania min. 130 kV | < 140 kV – 0 pkt ≥ 140 mA – 10 pkt
15. | Rzeczywista pojemność cieplna anody lampy rtg [MHU] ≥ 6 | TAK, podać/opisać
16. | Liczba ognisk lampy rtg ≥ 2 | TAK, podać/opisać
17. | Powierzchnia małego ogniska lampy rtg [mm²], max. 0,5 | Tak, podać: ≤ 0,40 – 5 pkt 0,42 – 4 pkt 0,44 – 3 pkt 0,46 – 2 pkt 0,48 – 1 pkt 0,50 – 0 pkt
18. | Szybkość chłodzenia lampy min. 780 kHU/min | Tak 780 kHU/min – 0 pkt > 780 kHU/min – 10 pkt
19. | Automatyczny wybór ognisk | TAK, podać/opisać
20. | Maksymalna moc generatora min. 50KW | >50 kW – 5 pkt 50 kW – 0 pkt
21. | Odległość ognisko lampy rtg – detektor, max 104 cm | Tak, podać: ≤95 – 10 pkt > 95-100cm – 5 pkt > 100-104 – 0 pkt
IV. SYSTEM SKANOWANIA
22. | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º) układu lampa rtg – detektor [s] ≤ 0,5 | TAK, podać/opisać
23. | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy z akwizycji wielowarstowej z maksymalną ilością warstw [mm], max 0,63 | 0,63 – 0 pkt 0,62-0,61 – 5 pkt < 0,60 – 10 pkt
24. | Liczba warstw akwizycyjnych powyżej 1 mm | 2 warstwy – 0 pkt 16 warstw – 10 pkt
25. | Maksymalny zakres badania przy ciągłym skanie spiralnym/helikalnym, bez przerwy na chłodzenie lampy [cm] ≥ 160 | TAK, podać/opisać
26. | Maksymalny zakres zmian wartość współczynnika pitch min. 1,5 | Tak, podać 1,5 – 1,74 – 0 pkt ≥1,75 – 5 pkt
27. | Maksymalne, rekonstruowane pole obrazowania FOV [cm] ≥ 50 | TAK, podać/opisać
28. | Możliwość rekonstrukcji diagnostycznego pola obrazowania powyżej 50 cm z zachowaniem pełnej jednorodności i dokładności gęstości jak w polu diagnostycznym | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 5 punktów
29. | Matryca rekonstrukcyjna Min. 512x512 | TAK, podać/opisać
30. | Matryca prezentacyjna Min. 1024x1024 | TAK, podać/opisać
31. | Rozdzielczość wysokokontrastowa w płaszczyźnie x,y, mierzona w polu akwizycyjnym FOV=50 cm w punkcie 50% charakterystyki MTF.[pl/cm] ≥ 10 | TAK, podać/opisać
32. | Maksymalny możliwy czas badania w trybie spiralnym 120 [s] | TAK, podać/opisać
33. | Kolimacja wiązki zgodnie z polem skanowania | TAK, podać/opisać
34. | Niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji bazujący na modelu z wielokrotnym przetwarzaniem tych samych danych surowych (RAW) oraz redukujący szum w obszarze obrazu, umożliwiający redukcję dawki o co najmniej 40% w relacji do standardowej metody rekonstrukcji wstecznej FBP | TAK, podać/opisać
35. | Szybkość rekonstrukcji obrazów w rozdzielczości 512 x 512 [obr./s] – co najmniej 23 obr./s | ≥ 30 obr./s – 10 pkt 23-29 obr./s – 0 pkt
36. | Ilość nastaw poziomu redukcji dawki dla protokołów w technice rekonstrukcji iteracyjnej dla tego samego zestawu danych surowych (więcej niż 4 nastawy) | ≥ 10 nastaw – 10 pkt 5-9 nastaw – 2 pkt = 4 nastawy – 0 pkt
37. | Rozwiązanie do redukcji promieniowania jonizującego, dedykowane do zwiększenia ochrony w trakcie badania szczególnie wrażliwych narządów np. oczu, tarczycy, piersi, itp. | TAK, podać/opisać
38. | Specjalistyczny algorytm pozwalający zmniejszyć artefakty spiralne przy skanowaniu cienkimi warstwami. Algorytm ma umożliwiać także zwiększenie min. dwukrotnie skok spirali przy zachowaniu poziomu artefaktów od spirali | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 10 punktów
39. | Dawka dla rozdzielczości niskokontrastowej 5 mm (określanej statystycznie, nie wizualnie) mierzona dla fantomu CATPHAN, określona dla warstwy 10 mm przy 0,3% ≤ 12 mGy (ciało) | Tak 12-11 mGy – 0 pkt 10-6 mGy – 5 pkt ≤ 5 mGy – 10 pkt
V. KONSOLA OPERATORSKA
40. | Stanowisko operatorskie – konsola akwizycyjna dwumonitorowa | TAK, podać/opisać
41. | Przekątna kolorowego monitora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną – nie mniej niż 19 cali | 19-20.9 " – 0 pkt ≥ 21 " – 1 pkt
42. | Możliwość wybrania i protokołu badania bezpośrednio przy stole pacjenta, z panelu dotykowego na gantry lub z tabletu | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 5 punktów
43. | Pojemność dysku twardego dla obrazów bez kompresji (512 x 512), wyrażona liczbą obrazów – nie mniej niż 300.000 obrazów. | 300 000-350 000 – obrazów – 0 pkt 350 001 – 399 999 obrazów – 5 pkt ≥ 400 000 – obrazów – 10 pkt
44. | Dyski w razie awarii pozostają własnością Zamawiającego | TAK, podać/opisać
45. | Konsola musi zapewnić odporność na awarie co najmniej jednego dysku (dyski skonfigurowane w RAID) | TAK, podać/opisać
46. | Bezpośrednia rekonstrukcja warstw MPR bez konieczności wstępnej rekonstrukcji cienkich warstw aksjalnych | TAK, podać/opisać
47. | Archiwizacja badań pacjentów na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0 | TAK, podać/opisać
48. | Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem | TAK, podać/opisać
49. | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send/Receive - Basic Print - Query/ Retrieve - Storage Commitment - Worklist | TAK, podać/opisać
50. | Ilość projekcji topogramu (min. AP, PA, bok) – nie mniej niż 3 | ≥ 100 – 10 pkt > 3 – 5 pkt = 3 – 0 pkt
52. | Przekazanie zamawiającemu wszystkich niezbędnych plików instalacyjnych i konfiguracyjnych oferowanego systemu operacyjnego nagranych na płytę CD/DVD wraz z kluczami licencyjnymi oferowanego oprogramowania | TAK, podać/opisać
VI. OPROGRAMOWANIE KONSOLI OPERATORSKIEJ
53. | MIP (Maximum Intensity Projection) | TAK, podać/opisać
54. | SSD (Surface Shaded Display) | TAK, podać/opisać
55. | VRT (Volume Rendering Techique) | TAK, podać/opisać
56. | Rekonstrukcje MPR (również skośne i krzywoliniowe z danych zbieranych przy dowolnym kącie gantry) | TAK, podać/opisać
57. | Prezentacje cine | TAK, podać/opisać
58. | Pomiary geometryczne (długości / kątów / powierzchni / objętości) | TAK, podać/opisać
59. | Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, analiza skanu dynamicznego) | TAK, podać/opisać
60. | Obliczanie całkowitej dawki ekspozycyjnej (DLP lub CTDIvol), jaką uzyskał pacjent w trakcie badania i jej prezentacja na ekranie konsoli operatorskiej | TAK, podać/opisać
61. | Wielozadaniowość / wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle (w trakcie skanowania) | TAK, podać/opisać
62. | Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych | TAK, podać/opisać
63. | Kompletny zestaw protokołów do badania wszystkich obszarów anatomicznych, z możliwością ich projektowania i zapamiętywania | TAK, podać/opisać
64. | Automatyczne, bez udziału operatora, ustawianie zakresu badania, dla danego pacjenta, na podstawie znaczników anatomicznych topogramu i wybranego protokołu badania | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 5 punktów
65. | Ilość możliwych do zaprogramowania (prospektywnie) współbieżnych zadań rekonstrukcyjnych dla jednego protokołu skanowania (nie mniej niż 6) | ≥ 10 – 9 pkt 6-9 – 0 pkt
66. | Oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu 3D umożliwiająca ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi), PS (przepuszczalność tkankowa) oraz TTP (czas do szczytu krzywej wzmocnienia) lub MTT (średni czas przejścia), PS, IRF T0. | TAK, podać/opisać
67. | Badania perfuzji mózgu oraz guzów mózgu z funkcją klasyfikacji tkankowej polegającej na segmentacji regionów niedokrwiennych mózgu na podstawie map przepływu i objętości krwi | TAK, podać/opisać
68. | Wizualizacja map perfuzyjnych mózgowia w 3D i VRT | TAK, podać/opisać
69. | Automatyczne alarmowanie obsługi o możliwości przekroczenia dawki referencyjnej w danym badaniu (przed wykonaniem badania) | TAK, podać/opisać
70. | Sprzężenie tomografu ze wstrzykiwaczem kontrastu min kl III zgodnie z CanOpen 425 | Tak, Kl III – 0 pkt Kl IV – 5 pkt
71. | Przekazanie zamawiającemu wszystkich niezbędnych plików instalacyjnych i konfiguracyjnych oferowanego oprogramowania nagranych na płytę CD/DVD wraz z kluczami licencyjnymi oferowanego oprogramowania | TAK, podać/opisać
VII. STANOWISKO LEKARSKIE
72. | Stanowisko lekarskie –wyposażone w min. 2 monitory medyczny o przekątnej min. 21” i monitor opisowy min. 19" | TAK, podać/opisać
73. | Producent | TAK, podać/opisać
74. | Nazwa i typ | TAK, podać/opisać
75. | Oprogramowanie stanowiące wolnostojącą stację diagnostyczną | TAK, podać/opisać
76. | Możliwość integracji z dowolnym urządzeniem w standardzie DICOM | TAK, podać/opisać
77. | Możliwość nagrania badania na płycie CD/DVD lub nośniku USB w formacie DICOM na stacji roboczej z systemem operacyjnym, wraz z radiologiczną w pełni funkcjonalną przeglądarką zdjęć | TAK, podać/opisać
78. | Oprogramowanie przechowujące lokalnie dane obrazowe i bazę danych wykonanych badań/pacjentów | TAK, podać/opisać
79. | Możliwość uzyskania dostępu do danych zapisanych w formacie DICOM na dysku lokalnym lub nośnikach CD/DVD | TAK, podać/opisać
80. | • automatyczne MIR / MMR (Mutual Information Registration), • zaawansowane narzędzia do kształtowania (Bolus, Margin), • DICOM RT. | TAK, podać/opisać
81. | Wyświetlanie badań na dostępnych monitorach w różnych trybach, min: • obsługa oraz wsparcie 1, 2, 3, 4 oraz multi-monitorowych stacji, • możliwość skalowania interfejsu dla monitorów o wysokiej rozdzielczości z poziomu interfejsu użytkownika • dostosowanie wyglądu aplikacji, zarządzanie układami • opcjonalne i konfigurowalne: ikonki, paski narzędzi, miniatury • predefiniowane wyświetlanego układu oraz synchronizacja serii obrazów • zarządzanie ‘hanging protocols’ | TAK, podać/opisać
82. | Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji. | TAK, podać/opisać
83. | Obsługa oraz wsparcie dla trybu pełnoekranowego | TAK, podać/opisać
84. | System pozwala wyświetlać jednocześnie co najmniej 2 rodzaje badań tego samego pacjenta | TAK, podać/opisać
85. | Równoczesne wyświetlanie kilku pacjentów lub kilku badań, proste przełączanie pomiędzy nimi. Automatyczna lub manualna synchronizacja. | TAK, podać/opisać
86. | Obsługa badań DICOM Enhanced w kliku trybach widoku (matrix, stack, all) | TAK, podać/opisać
87. | W pełni konfigurowalny zintegrowany pasek narzędzi szybkiego dostępu | TAK, podać/opisać
88. | Skróty klawiszowe (predefiniowane oraz definiowane przez użytkownika) | TAK, podać/opisać
89. | Funkcja kalibracji obrazu wraz ze specjalnym trybem powiększania (właściwy rozmiar, rzeczywisty rozmiar) | TAK, podać/opisać
90. | Funkcja szybkiego przełączanie pomiędzy zdefiniowanymi ‘presetami’ oraz ‘presetami’ użytkownika | TAK, podać/opisać
91. | Możliwość definiowania, zarządzania oraz edytowania ROI (obszary zainteresowania). Automatyczne oraz manualne narzędzia takie jak: odręczne, wielokąt, magiczna różdżka, pędzel, margines, bolus, wąż, próg | TAK, podać/opisać
92. | Narzędzia pomiarowe (między innymi: pomiar kątów, kąty Cobba, linie, narzędzia, histogramy) z pełnym wsparciem DICOM predefined units (DICOM proprietary class) | TAK, podać/opisać
93. | Narzędzie adnotacji – opis oraz wyświetlanie (DICOM proprietary class) | TAK, podać/opisać
94. | Możliwość konfiguracji sposobu wyświetlania informacji zawartych w tagach DICOM na obrazach | TAK, podać/opisać
95. | DICOM overlay – prezentacja | TAK, podać/opisać
96. | DICOM structured report – tworzenie oraz prezentacja | TAK, podać/opisać
97. | Obsługa DICOM PR | TAK, podać/opisać
98. | Obrazy wyświetlane w oryginalnej jakości bez względu na modalność, funkcjonalności: • standardowe radiologiczne takie jak: powiększenie (1:1, lupa), z interpolacją dwuliniowa/dwusześcienna, zmiana poziomu okna, przesuwanie, wyrównanie, filtry, przełączanie między oknami, • presety DICOM oraz zdefiniowane przez użytkownika: ustawienia okien • (obsługa presetów: linear, sigmoid, exponential I VOI LUT) • opcja automatycznego tłumienia w tle, o MPR (Multi Planar Reconstruction), o CPR (Curved Planar Reformatting), • Łączenie multimodalnych obrazów w oparciu o zadany parametr (automatyczny MIR, manualny wybór badań, punkty orientacyjne) nowe sposoby wyświetlania różnych modalności między innymi dzięki: maska, waga, scalanie, próg, kontur (mask, weight, merge, threshold, contour) • wyświetlanie w trybie 3D, rekonstrukcja 3D, bez ograniczeń w obrocie obiektu, w czasie rzeczywistym, z możliwością powiększenia, z przejrzystością i triangulacją obrazu, wyświetlanie VOI osiowe oraz strzałkowe, • możliwość wyświetlania obrazów na standardowych monitorach lub na monitorach medycznych, • możliwość odtwarzania obrazów wieloklatkowych (do 50 klatek na sekundę) klatka po klatce. (modalność ES –endoskopia-starsze), • możliwość zintegrowania oraz wywoływania Windows Media Player do wyświetlenia formatu DICOM MPEG2 (ES – endoskopia), • filtrowanie wielopoziomowe, • Wyświetlanie ECG, DICOM ECG/HD , o MIP (Maximum Intensity Projection), o DSA (Digital Subtraction Angiography), • DRR (Digitally Reconstructed Radiograph), • Możliwość tworzenia linii cięcia pomiędzy seriami, • Projekcja slab na MPR’ach oraz warstwach obrazu | TAK, podać/opisać
99. | Analiza ilościowa – statystyczna ocena zmian w obrazie | TAK, podać/opisać
100. | Tryb ekranu dotykowego dla pomieszczeń operacji chirurgicznych. | TAK, podać/opisać
101. | Obsługa DICOM Storage SCU i SCP, Query/Retrieve SCU oraz Verification SCU i SCP. | TAK, podać/opisać
102. | Możliwość pobrania danych pacjenta z serwera PACS w tle i ponownego ładowania wyświetlanych obrazów. | TAK, podać/opisać
103. | Możliwość wyszukiwania i pobrania określonych danych obrazu pacjenta na podstawie różnych atrybutów, min: nazwisko, numer badania, identyfikator pacjenta, modalność, | TAK, podać/opisać
104. | Możliwość wyszukiwania i pobrania wcześniejszych badań pacjenta z serwera PACS zgodnie z wcześniej zdefiniowanym filtrem czasowym. | TAK, podać/opisać
105. | Zarządzanie listą roboczą do automatycznego przeglądania przygotowanych badań (dodawanie, przeglądanie listy roboczej, aktualny status). | TAK, podać/opisać
106. | Obsługa drukarek DICOM wraz z narzędziami do konfiguracji obrazu | TAK, podać/opisać
107. | Możliwość anonimizacji danych pacjenta, min: Identyfikator pacjenta, nazwisko, płeć, data urodzenia, wiek, komentarze, adres pacjenta, data i czas badania, identyfikator badania, nazwa badania, numer badania, osoba wykonująca, instytucja wykonująca, adres instytucji, wykonujący, zlecający, diagnoza. | TAK, podać/opisać
108. | Eksport obrazów do standardowych formatów min: jpg, bmp, tif, dcm | TAK, podać/opisać
109. | Eksport obrazów do pliku video w formacie avi | TAK, podać/opisać
110. | Obsługa profili użytkowników | TAK, podać/opisać
111. | Możliwość stosowania bezpiecznych podpisów elektronicznych do podpisywania wybranych zdjęć / całych badań / raportów medycznych. | TAK, podać/opisać
112. | Intuicyjny interfejs | TAK, podać/opisać
113. | Możliwość wyboru schematu kolorów interfejsu, min. cztery schematy | TAK, podać/opisać
114. | Możliwość wyboru wielkości czcionek w interfejsie użytkownika | TAK, podać/opisać
115. | Możliwość przypisania akcji do klawiszy myszy | TAK, podać/opisać
116. | Możliwość korzystania z szyfrowanego transferu danych (TLS), w tym bezpiecznych certyfikatów elektronicznych. | TAK, podać/opisać
117. | Oprogramowanie zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie IIb | TAK, podać/opisać
118. | Integracja desktopowa z systemem RIS/PACS Zamawiającego | TAK, podać/opisać
VIII. POZOSTAŁE WYMAGANIA
120. | Dwutłokowy wstrzykiwacz środka cieniującego zintegrowany z tomografem komputerowym | TAK, podać/opisać
121. | Zestaw fantomów serwisowych do kalibracji i testów podstawowych | TAK, podać/opisać
122. | Moc podłączeniowa [kVA] | TAK, podać/opisać
123. | Ilość ciepła emitowana do pomieszczenia badań w trakcie skanowania [kW] | TAK, podać/opisać
124. | Zakres temperatur pracy systemu [stopnie C] | TAK, podać/opisać
125. | Wykonawca dostarczy, zainstaluje system do archiwizacji i optymalizacji dawki promieniowania (wraz ze szkoleniem personelu Zamawiającego) | TAK, podać/opisać
126. | Oprogramowanie z licencjami bezterminowymi do monitorowania i raportowania poziomu dawek z tomografu komputerowego z możliwością podłączenia aparatu RTG, pozwalające na spełnienie dyrektywy EURATOM 2013/59 z 5 grudnia 2013 opisane w punktach poniżej | TAK, podać/opisać
127. | Oprogramowanie umożliwiające analizę statystyczną poziomu dawek – automatyczne powiadamianie w przypadku przekroczenia poziomu dopuszczalnych dawek | TAK, podać/opisać
128. | Oprogramowanie do monitorowania i optymalizacji kontrastu umożliwiającą gromadzenie informacji dotyczącej zużycia kontrastu w badaniu oraz tworzące automatyczne raporty dotyczące np. skumulowanej dawki jodu dla danego pacjenta | TAK, podać/opisać
129. | Oprogramowanie umożliwiające porównywanie dawek z tomografu z dawkami dla określonej populacji | TAK, podać/opisać
130. | Oprogramowanie umożliwiające przeglądanie historii dawki w rozbiciu na: pacjentów/regiony anatomiczne/rodzaje badań RTG/osobę przeprowadzającą badanie/zmiany pracy zespołu pracowni TK (np. poranna, popołudniowa, wieczorna itd.) | TAK, podać/opisać
131. | Oprogramowanie umożliwiające ostrzeżenie o przekroczeniu progu zdefiniowanej dawki, które jest: a) wysyłane w czasie rzeczywistym w trakcie badania na adresy poczty elektronicznej wpisanej na listę mailingową oprogramowania. b) możliwość wyjaśnienia przekroczenia dawki w formie komentarza również zapisywanego w archiwum. c) zaawansowany system ostrzegania w podziale na segmenty według wieku/BMI/ itd. i możliwość korzystania z międzynarodowego leksykonu (np. RadLexicon), aby otrzymać znormalizowaną informację potrzebną do porównań | TAK, podać/opisać
132. | Oprogramowanie umożliwiające wyliczenie SSDE (ang. Size-Specific Dose Estimate – szacunkowa wielkość dawki zależna od rozmiaru) | TAK, podać/opisać
133. | Oprogramowanie umożliwiające wyliczenie przesunięcia poza izocentrum, które umożliwia weryfikację prawidłowości ułożenia pacjenta | TAK, podać/opisać
134. | Oprogramowanie umożliwiające wyliczenie wartości modulacji mA. Modulacja mA wyświetla tłumienie natężenia prądu na całej długości skanowania. Wyliczenie powinno zawierć średnią mA, minimalną mA i maksymalną wartość mA w trakcie wybranej serii. | TAK, podać/opisać
135. | Oprogramowanie umożliwiające automatyczne sporządzanie raportów tygodniowych/ miesięcznych/ kwartalnych ze zgromadzonych danych | TAK, podać/opisać
136. | Oprogramowanie do oszacowania dawki narządowej dla pacjentów pediatrycznych i dorosłych wraz z automatycznym wykrywaniem skanowanego obszaru i obliczeniem dawki przyjmowanej przez narządy | TAK, podać/opisać
137. | Oprogramowanie do oszacowania dawki dla płodu przypadku badań kobiet w ciąży | TAK, podać/opisać
CZĘŚĆ III.2. - Szczegółowe wymagania dla Prac adaptacyjnych pomieszczeń Pracowni TK związane z instalacja tomografu komputerowego
1. | Demontaż oraz zutylizowanie tomografu komputerowego BRIGHTSPEED Lite 16 oraz pozostałych urządzeń niezbędnych do wykonywania badań diagnostyki obrazowej oraz przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających prawidłową utylizację. Demontaż aparatu możliwy będzie następnego dnia po podpisaniu Umowy | TAK, podać/opisać
2. | Dostosowanie (adaptacja) pomieszczeń Pracowni TK w tym wykonanie dokumentacji projektowej potrzebnej do przeprowadzenia prac budowlanych, instalacyjnych i montażowych wraz niezbędnymi pomiarami oraz opracowanie projektu technicznego dotyczącego obliczenia osłon stałych wraz z wytycznymi dotyczącymi ochrony radiologicznej związanych z instalacją tomografu komputerowego | TAK, podać/opisać
4. | Wykonanie wszelkich prac rozbiórkowych i odtworzeniowych związanych z dostawą i instalacją tomografu komputerowego | TAK, podać/opisać
5. | Dostosowanie pomieszczeń do wytycznych dotyczących ochrony radiologicznej zgodnie z wykonanym projektem | TAK, podać/opisać
6. | Dostarczenia Sprzętu do Pracowni TK
7. | Instalacja i uruchomienie Sprzętu w Pracowni TK, w tym wykonanie wszelkich połączeń Sprzętu do wszystkich niezbędnych mediów potrzebnych do prawidłowej pracy z wykorzystaniem przygotowanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych instalacji zgodnych z projektem | TAK, podać/opisać
7. | Podłączenia i konfiguracji Sprzętu z posiadanym przez Zamawiającego systemem RIS/PACS, (sprzęt ma pobierać dane z DICOM wystawianej przez system PACS/RIS i odsyłać badania do systemu PACS) – wszelkie koszty podłączenia i integracji (o ile takowe występują) ponosi Wykonawca | TAK, podać/opisać
8. | Wykonawca potwierdza, że jest mu znany stan techniczny oraz wymiary pomieszczeń, w których zainstalowane będzie Sprzęt oraz potwierdza, że jest tam możliwa instalacja oraz praca na zaoferowanym Sprzęcie. | TAK, podać/opisać
9. | Do zasilania tomografu obecnie do tablicy PDB w pomieszczeniu TK doprowadzony jest bezpośrednio z rozdzielni głównej kabel miedziany YLY 5x35mm² o długości ok 12 metrów, który Zamawiający przyjmuje jako wystarczający do podłączenia nowego Sprzętu. W przypadku gdy projekty Wykonawcy opracowane dla dostarczonego Sprzętu wskażą na konieczność wymiany ww. kabla na większy przekrój, jego wymiana leży w zakresie Wykonawcy, Wymiana (o ile będzie taka konieczność) istniejącej tablicy zasilającej na nową kompletną tablicę wraz z pełnym wyposażeniem. Poglądowe zdjęcia dla rozdzielni głównej w budynku (zasilanie wyłącznik bezpiecznikowy RBK 3x100A), tablicy zasilającej tomograf (PDB – w pomieszczeniu tomografu), rozdzielnia w pomieszczeniu sterówki (gniazda 230V, sterownia, oświetlenie) oraz Projekt obecnej pracowni TK zawiera załącznik nr 1 - poglądowa dokumentacja do Formularza Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SWZ | TAK, podać/opisać
10. | Montaż wszelkiej instalacji elektrycznej i sygnalizacyjnej niezbędnej do pracy Sprzętu (w tym instalacje łączące aparat i konsolę w pomieszczeniu sterowni)wraz z lampkami ostrzegawczymi nad drzwiami. Zamawiający dopuszcza pozostawienie istniejącego oprzewodowania do lampek w ścianach, jeśli Wykonawca potwierdzi możliwość ich wykorzystania. Wymiana 2 jednostek klimatyzacyjnych (5,2) oraz rozbudowa instalcji wentylacyjnej. Gniazda zasilające 230V oraz gniazda szpitalnej sieci LAN (o ile będzie taka konieczność) w pomieszczeniu sterowni w zakresie Wykonawcy (o ile będzie taka konieczność). | TAK, podać/opisać
11. | Wykonanie wszelkie pomiarów, projektów, badań, w tym testów akceptacyjnych oraz oznakowania pomieszczeń zgodnie z aktualnymi przepisami oraz przeprowadzenie stosownych prób i odbiorów | TAK, podać/opisać
12. | Przeprowadzenie wszelkich niezbędnych odbiorów i uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie pracy z wykorzystaniem Sprzętu | TAK, podać/opisać
CZĘŚĆ IV - Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji przedmiotu zamówienia
PARAMETRY |  | WYMAGANIA GRANICZNE | PUNKTACJA |  | WARTOŚĆ OFEROWANA
1. | Okres gwarancji - Gwarancja bezwarunkowa, bez limitu skanów i innych ograniczeń, | minimum 60 miesięcy | bez punktacji
2. | nastąpi przedłużenie terminu gwarancji na sprzęt w przypadku jego istotnej naprawy, albo dostarczenia innego elementu/podzespołu urządzenia wolnego od wad o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją niemożliwe było z niej korzystanie | TAK, zgodnie z brzmieniem art. 581 § 1 Kodeksu Cywilnego | bez punktacji
3. | przedłużenie terminu gwarancji o czas, w ciągu którego wskutek wady sprzętu objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać – w przypadku napraw innej, niż wskazana wyżej w pkt. 2 | TAK, zgodnie z brzmieniem art. 581 § 2 Kodeksu Cywilnego | bez punktacji
4. | Czas od zgłoszenia wady do reakcji serwisu w miejscu instalacji sprzętu. Zgłoszenia awarii będą składane telefonicznie lub e-mailem | max 24 godzin – dotyczy dni roboczych | 12 godzin - 10 punktów 18 godzin – 5 punktów 24 godzin – 2 punkty
5. | Czas usunięcia wad, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia | max 4 dni robocze | bez punktacji
6. | Czas usunięcia wad, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych lub podzespołów z zagranicy | max 10 dni robocze | bez punktacji
7. | Bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancyjnym | Tak, podać, liczbę przeglądów technicznych niezbędna do realizacji w okresie gwarancyjnym dla potwierdzenia bezpiecznej pracy sprzętu wg zaleceń producenta, jeżeli takich wymogów nie ma, to przynajmniej 1 przegląd w okresie gwarancyjnym | bez punktacji
8. | Przestrzeganie wymaganych terminów wykonywania okresowych przeglądów technicznych należy do Wykonawcy, bez konieczności zlecania (przypominania) przez Zamawiającego. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 14 dniowym wyprzedzeniem o planowanym przeglądzie technicznym drogą e-mailową na adres: automatyk@szpital-bochnia.pl | TAK | bez punktacji
9. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania, a także jego poprawki, w terminie do 14 dni od ich udostępnienia przez producenta, przez okres gwarancji | TAK - jeżeli dotyczy | bez punktacji
10. | Gwarantowana dostępność części zamiennych oraz eksploatacyjnych, po ustaniu okresu gwarancji | minimum 10 lat dla tomografu komputerowego /minimum 5 lat dla pozostałych urządzeń i stanowisk pracy zaoferowanych w zestawie | bez punktacji
11. | Okres gwarancji na części zamienne wymienione w ramach naprawy | minimum 12 miesięcy | bez punktacji
12. | Liczba napraw tego samego istotnego elementu (element uniemożliwiający pracę sprzętu) w okresie gwarancji, uprawniająca Zamawiającego do żądania wymiany sprzętu na nowy | max 3 naprawy | bez punktacji
13. | Punkt serwisowy przeznaczony do napraw gwarancyjnych (adres, telefon) | Podać | bez punktacji
14. | Najpóźniej z upływem ostatniego dnia okresu gwarancji sprzęt będzie pozbawiony wszelkich blokad (jeżeli takie posiada), w tym w szczególności kodów serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub przekaże Zamawiajacemu wszystkie hasła dostępu, klucze do oprogramowania, klucze serwisowe, hasła administracyjne do systemu operacyjnego i oprogramowania konsoli operatorskiej i lekarskiej) - odbiór komisyjny | TAK - jeżeli takie blokady istnieją | bez punktacji
CZĘŚĆ V. - Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
Pozostałe wymagania |  | WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE | ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE/ PODAĆ/OPISAĆ
1. | Wykaz materiałów ekspoatacyjnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania sprzętu, które mogą być wymieniane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji (z podaniem co jaki czas należy wymienić dany materiał ekspolatacyjny) (**) | Podać (jeżeli dotyczy)
2. | Wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | Podać
3. | Przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi Sprzętu. Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (ok. 8 osób) w momencie jego instalacji i odbioru - min. 6 dni x 5 godzin; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – (protokół lub certyfikat potwierdzający przeszkolenie personelu) | TAK
4. | Certyfikat CE lub deklaracji zgodności CE lub dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwanego dalej Prezesem Urzędu, lub dokument potwierdzający dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium | TAK, dostarczony zgodnie z punktem II.8) SWZ
5. | Instrukcja obsługi w języku polskim formie papierowej i na nośniku elektronicznym, | TAK, dostarczona wraz ze sprzętem
6. | Karta gwarancyjna w języku polskim, (w przypadku udzielenia gwarancji przez producenta – kartę gwarancyjną producenta lub w przypadku udzielenia gwarancji przez inny podmiot), | TAK, dostarczona wraz ze sprzętem
7. | Paszport techniczny, świadectwo stanu technicznego z informacją o przeglądach technicznych, | TAK, dostarczony wraz ze sprzętem
8. | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania serwisu i przeglądów zalecanych przez producenta oraz dostawców części zamiennych | TAK, dostarczony wraz ze sprzętem
CZĘŚĆ VI. - Oświadczenie Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt jest produkowany zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu sprzętu i będzie dostarczony w terminie określonym w SWZ, kompletny, fabrycznie nowy, gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych
2.* Oświadczam, że powyżej wyspecjalizowany sprzęt posiada deklarowane parametry zgodne z danymi producenta. Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3. Oświadczam, że oferowany sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych
4. Oświadczamy, że deklarowane wyżej zobowiązania stana się integralną i obowiązującą częścią umowy.
Miejscowośc i data: ………………………….. Podpis:……………………………………………….
* Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednie producenta.
(*) W przypadku zaoferowania wyposażenia sprzętu z inną stawką podatku VAT niż sprzęt, należy rozbudować tabelę - CZĘŚĆ I - Szczegółowa Oferta Cenowa i wycenić oddzielnie.
(**) nie dotyczy materiałów, części zużywalnych lub akcesoriów jedno lub wielorazowych, które wymieniane są każdorazowo w związku z realizacją procedur medycznych dotyczących każdego pacjenta