## lampa operacyjno zbiegowa
Znak postępowania DZ-271-2-6/2021
Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1 do Umowy nr
Lampa zabiegowa
CZĘŚĆ I - Szczegółowa Oferta Cenowa (*)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1. | Lampa zabiegowa | 6 |  | 0 |  | 0
CZĘŚĆ II. - Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia
DANE TECHNICZNE |  | DANE TECHNICZNE - PODAĆ
1. | Nazwa handlowa (należy podać nazwę handlową używaną przez Wykonawcę przy wystawianiu faktur)
2. | Model/typ/ numer katalogowy
3. | Producent (pełna nazwa, adres)
4. | Rok produkcji min. 2020 – fabrycznie nowy, nie używany, nie demonstracyjny
CZĘŚĆ III. - Szczegółowe wymagania
Lp. | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI, WYMOGÓW GRANICZNYCH | WYMOGI GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ
1. | Jednokopułowa lampa zabiegowa bezcieniowa mocowana do sufitu. Ramię wychodzące z zawieszenia sufitowego – zawieszenie posiadające osłonę zakrywającą płytę stropową i wszystkie przyłącza elektryczne, składające się z 2 ramion – horyzontalnego oraz sprężystego. | TAK, podać/opisać
2. | Obrót ramion o 360 stopni. Łączny zasięg ramion min. 150 cm | TAK, podać/opisać
3. | Czasza oświetleniowa ze źródłem światła w postaci diod LED. Ilość diod w czaszy 13 - 20 szt. (tylko białe diody LED) | TAK, podać/opisać
4. | Zamknięta szczelna obudowa czasz lampy z gładkimi konturami bez elementów śrubowych, wykonana z wysoko utwardzanego tworzywa sztucznego. | TAK, podać/opisać
5. | Czasza o konstrukcji „bez szybowej”, wyposażona w moduły światła ze zintegrowaną uszczelką zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących. | TAK, podać/opisać
6. | Zastosowanie techniki diodowej eliminujące nagrzewanie się lampy | TAK, podać/opisać
7. | Obrót czaszy na przegubie ramienia sprężystego o 360 stopni. | TAK, podać/opisać
8. | Natężenie światła (z odległości 1m) min. 100.000 lux | TAK, podać/opisać
9. | Panel membranowy znajdujący się na czaszy lampy, realizujący następujące funkcje: włącz/wyłącz oraz zmianę wartości natężenia światła oraz regulację wielkości plamy świetlnej. | TAK, podać/opisać
10. | Regulacja natężenia oświetlenia realizowana z panelu przy kopule w min. w 5 krokach w zakresie min. 5% - 100% | TAK, podać/opisać
11. | Współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra: ≥ 99 | TAK, podać/opisać
12. | Stała temperatura barwowa 4500K (+/- 100K) | TAK, podać/opisać
13. | Stała średnica pola bezcieniowego min. 17 - 25cm | TAK, podać/opisać
14. | Wgłębność oświetlenia (L1+L2) min. 140 cm | TAK, podać/opisać
15. | Możliwość wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzia, bez ingerencji w otwieranie obudowy czaszy. | TAK, podać/opisać
16. | Zapamiętywanie ostatniego ustawienia wartości natężenia światła przy ponownym uruchomieniu lampy. | TAK, podać/opisać
17. | Zasilanie 100-240 V, 50/60 Hz | TAK, podać/opisać
18. | Zabezpieczenie bezpiecznikowe, znajdujące się pod pokrywą zawieszenia sufitowego. | TAK, podać/opisać
19. | Żywotność źródła światła min. 60 000h | TAK, podać/opisać
20. | Pobór mocy przy maksymalnym natężeniu światła max. 25 W | TAK, podać/opisać
21. | Konstrukcja umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję powszechnie stosowanymi środkami | TAK, podać/opisać
22. | Stopień ochrony czaszy min. IP 42 oraz systemu ramion min. IP 30 | TAK, podać/opisać
23. | Kopuła wyposażona w wymienny sterylizowany uchwyt (min. 2 uchwyty w komplecie) | TAK, podać/opisać
24. | Mocowanie uchwytu sterylizowanego na zatrzask „klikowy” realizowany za pomocą jednej ręki. | TAK, podać/opisać
25. | Lampa spełniająca wymogi norm PN-EN 60601-1 oraz PN-EN 60601-1-2 | TAK, podać/opisać
26. | Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I | TAK, podać/opisać
CZĘŚĆ IV - Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji przedmiotu zamówienia
PARAMETRY |  | WYMAGANIA GRANICZNE | PUNKTACJA |  | WARTOŚĆ OFEROWANA
1. | Okres gwarancji | minimum 24 miesiące | 24 miesięcy - 10 punktów 30 miesięcy - 20 punktów 36 miesięcy - 30 punktów
2. | nastąpi ponowny bieg terminu gwarancji na sprzęt w przypadku jego istotnej naprawy, albo dostarczenia innego urządzenia wolnego od wad | TAK, zgodnie z brzmieniem art. 581 § 1 Kodeksu Cywilnego | bez punktacji
3. | przedłużenie terminu gwarancji o czas, w ciągu którego wskutek wady sprzętu objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać – w przypadku napraw innej, niż wskazana wyżej w pkt. 2 | TAK, zgodnie z brzmieniem art. 581 § 2 Kodeksu Cywilnego | bez punktacji
4. | Czas od zgłoszenia wady do reakcji serwisu w miejscu instalacji sprzętu – dotyczy dni roboczych. Zgłoszenia awarii będą składane telefonicznie lub e-mailem | max 48 godzin | 24 godzin - 10 punktów 36 godzin – 5 punktów 48 godzin – 2 punkty
5. | Czas usunięcia wad, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia | max 7 dni robocze | bez punktacji
6. | Czas usunięcia wad, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych lub podzespołów z zagranicy | max 14 dni robocze | bez punktacji
7. | Bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancyjnym | Tak, podać, liczbę przeglądów technicznych niezbędna do realizacji w okresie gwarancyjnym dla potwierdzenia bezpiecznej pracy sprzętu wg zaleceń producenta, jeżeli takich wymogów nie ma, to przynajmniej 1 przegląd w okresie gwarancyjnym | bez punktacji
8. | Przestrzeganie wymaganych terminów wykonywania okresowych przeglądów technicznych należy do Wykonawcy, bez konieczności zlecania (przypominania) przez Zamawiającego. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 14 dniowym wyprzedzeniem o planowanym przeglądzie technicznym drogą e-mailową na adres: automatyk@szpital-bochnia.pl | TAK | bez punktacji
9. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania, a także jego poprawki, w terminie do 14 dni od ich udostępnienia przez producenta, przez okres gwarancji | TAK - jeżeli dotyczy | bez punktacji
10. | Gwarantowana dostępność części zamiennych oraz eksploatacyjnych, po ustaniu okresu gwarancji | minimum 10 lat | bez punktacji
11. | Okres gwarancji na części zamienne wymienione w ramach naprawy | minimum 12 miesięcy | bez punktacji
12. | Liczba napraw tego samego istotnego elementu (element uniemożliwiający pracę sprzętu) w okresie gwarancji, uprawniająca Zamawiającego do żądania wymiany sprzętu na nowy | max 3 naprawy | bez punktacji
13. | Punkt serwisowy przeznaczony do napraw gwarancyjnych (adres, telefon) | Podać | bez punktacji
14. | Najpóźniej z upływem ostatniego dnia okresu gwarancji sprzęt będzie pozbawiony wszelkich blokad (jeżeli takie posiada), w tym w szczególności kodów serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych | TAK - jeżeli takie blokady istnieją | bez punktacji
CZĘŚĆ V. - Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
Pozostałe wymagania |  | WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE | ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE/ PODAĆ/OPISAĆ
1. | Wykaz materiałów ekspoatacyjnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania sprzętu, które mogą być wymieniane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji (z podaniem co jaki czas należy wymienić dany materiał ekspolatacyjny) (**) | Podać (jeżeli dotyczy)
2. | Wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | Podać
3. | Dostarczenie sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego | TAK
4. | Montaż sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Montaż 3 lamp dokonany będzie na stropie akerman. Wysokość pomieszczenia 400 cm., od posadzki do sufitu podwieszanego 330 cm., a od sufitu podwieszanego do stropu 70 cm., montaż 3 lamp dokonany będzie na stropie betonowym gr. 12 cm., wysokość pomieszczenia 324 cm., od posadzki do sufitu podwieszanego 290 cm., o od sufitu podwieszanego do stropu 34 cm. Doprowadzone jest napięcie 230V do punktu mocowania lamp | TAK
5. | Uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK
6. | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (ok. 8 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – (protokół lub certyfikat potwierdzający przeszkolenie personelu) | TAK
7. | Certyfikat CE lub deklaracji zgodności CE lub dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwanego dalej Prezesem Urzędu, lub dokument potwierdzający dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium | TAK, dostarczony z ofertą
8. | Instrukcja w języku polskim | TAK, dostarczona wraz ze sprzętem
9. | Karta gwarancyjna | TAK, dostarczona wraz ze sprzętem
10. | Paszport techniczny | TAK, dostarczony wraz ze sprzętem
CZĘŚĆ VI. - Oświadczenie Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt jest produkowany zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu sprzętu i będzie dostarczony w terminie określonym w SIWZ, kompletny, fabrycznie nowy, gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych
2.* Oświadczam, że powyżej wyspecjalizowany sprzęt posiada deklarowane parametry zgodne z danymi producenta. Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3. Oświadczam, że oferowany sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych
4. Oświadczamy, że deklarowane wyżej zobowiązania stana się integralną i obowiązującą częścią umowy.
Miejscowośc i data: Żywiec 30.04.220 Podpis:……………………………………………….
* Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednie producenta.
(*) W przypadku zaoferowania wyposażenia sprzętu z inną stawką podatku VAT niż sprzęt, należy rozbudować tabelę - CZĘŚĆ I - Szczegółowa Oferta Cenowa i wycenić oddzielnie.
(**) nie dotyczy materiałów, części zużywalnych lub akcesoriów jedno lub wielorazowych, które wymieniane są każdorazowo w związku z realizacją procedur medycznych dotyczących każdego pacjenta