## 1.
Znak postępowania DZ-271-2-11/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWY - Szczegółowa oferta cenowa - Załącznik nr 1A do Zapytania ofertowego (Załącznik nr 1 do Umowy ……………………..)
Pakiet nr 1 - Odczynniki do analizatora do moczy wraz z dzierżawą analizatora
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zgodnie z art. 246 ust. 1 Ustawy Pzp | Szacunkowa ilość oznaczeń | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Testy paskowe do moczu, 10 parametrowe | 25800 | [5 empty] | 0 |  | 0
WARTOŚĆ CZĄSTKOWA ZA ODCZYNNIKI i materiały kotrolne oraz materiały ekspoatacyjne | [7 empty] | 0 | x | 0
Kontrole, kalibratory, materiały ekspoatacyjne niezbędne do pracy analizatora do wykonania w/w badań (rozbudowuje o niezbędną ilość pozycji i wypełnia Wykonawca) *
Lp. | Nazwa - Kontrole, kariblatory, materiały zużywalne | J.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy | Ilość | Cena netto j.m. | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1. | Kontrole, kalibratory, materiały ekspoatacyjne niezbędne do pracy analizatora do wykonania w/w badań*
2.
3.
4.
WARTOŚĆ CZĄSTKOWA ZA KONTROLE, KALIBRATORY, materiały ekspoatacyjne | [7 empty] | 0 | x | 0
Część III - Dzierżawa
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  | J.m. | Ilość | Cena netto j.m. | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1. | Opłata dzierżawna za analizator wraz z pozostałym wymaganym sprzętem |  |  |  | m-c | 24
SUMA Część III - Dzierżawa | [7 empty] | 0 | x | 0
Cena ofertowa (SUMA CZĘŚĆ I+ CZĘŚĆ II+ CZĘŚĆ III) - należy przenieś do formularza ogólnego cenę brutto - załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego | [7 empty] | 0 | x | 0
Zamówienie minimalne (opcja 70%) | [7 empty] | 0 | x | 0
Zamówienie maksymalne (opcja 120%) | [7 empty] | 0 | x | 0
Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówenia Opis przedmiotu zamówienia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia
Dane techniczne dotyczące analizatora
DANE TECHNICZNE |  |  |  |  | DANE TECHNICZNE - PODAĆ
1. | Nazwa handlowa analizatora
2. | Model/typ/ numer katalogowy
3. | Producent (pełna nazwa, adres)
4. | Rok produkcji (Analizator nie starszy niż 2016 rok)
5. | Wartość dzierżawionego analizatora
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE DLA ANALIZATORA |  |  |  | WYMOGI GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ
1. | Analizator wraz z mikroskopem optycznym do osadów z obiektywem 10x, 40x, 100x, stanowiącym integralne urządzenie do optycznej identyfikacji i weryfikacji elementów osadu moczu, |  |  |  | TAK, potwierdzić
2. | Wydajność analizatora min. 500 testów /godzinę |  |  |  | TAK
3. | Odczyt parametrów fizyko-chemicznych moczu: glukoza, białko, bilirubina, ciała ketonowe, urobilinogen, azotyny, leukocyty, erytrocyty, pH, ciężar właściwy, barwa |  |  |  | TAK
4. | Możliwość wydruku w wybranych jednostkach - SI, konwencjonalne, arbitralne |  |  |  | TAK
5. | Pamięć minimum 1 000 wyników pacjentów |  |  |  | TAK
6. | Oddzielna pamięć wyników kontroli -min.300 |  |  |  | TAK
7. | Flagowanie wyników patologicznych |  |  |  | TAK
8. | Automatyczne wykrywanie zabarwienia próbki moczu przez analizator, z możliwośćią wyboru barwy z aparatu, klarowości moczu z aparatu, kompensacji własnego zabarwienia |  |  |  | TAK
9. | Automatyczne usuwanie zużytych pasków |  |  |  | TAK
10. | Możliwość podłączenia czytnika barkodów |  |  |  | TAK
11. | Obsługa poprzez dotykowy ekran |  |  |  | TAK
12. | 10 parametrowe paski charakteryzujące się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wyniki |  |  |  | TAK
13. | Możliwość tworzenia w aparacie raportów wyników wymagających weryfikacji |  |  |  | TAK
14. | Pasek kalibracyjny do codziennej autokalibracji zaintalowany w aparacie na stałe i dodatkowo rekalibracja za pomocą zewnętrznych pasków kalibracyjnych |  |  |  | TAK
15. | Możliwość poglądu i wydruku danych kalibracji tzn. wartości ilościowe dla poszczególnych oznaczeń parametrów fizyko - chemicznych |  |  |  | TAK
16. | Wymagana czułość dla glukozy nie gorsza niż 40 mg/dl |  |  |  | TAK
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE DLA ODCZYNNIKÓW |  |  |  | WYMOGI GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ
1. | Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zamawiającemu bezpłatnego udziału w kontroli międzynarodowej RANDOX |  |  |  | TAK
Lp. | POZOSTAŁE WYMAGANIA GRANICZNE |  |  |  | WYMOGI GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ
1. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z aparatem: komputera, drukarki wraz z tonerem (ilość niezbędna do pracy przez okres trwania umowy) oraz UPS, który podtrzyma pracę analizatora co najmniej przez 20 minut |  |  |  | TAK
2. | Wykonawca zobowiązany jest wymienić i wycenić niezbędne materiały kontrolne do wykonywania kontroli codziennie przez 7 dni w tygodniu na dwóch poziomach oraz materiały ekspoatacyjne do wykonania wskazanych oznaczeń przez okres obowiązywania umowy. |  |  |  | TAK
3. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z aparatem: wirówki laboratoryjnej MPW, |  |  |  | TAK
4. | W przypadku gdy w trakcie okresu dzierżawy, okaże się, że do wykonania wskazanewj przez Zamawiającego liczby badań, konieczne jest dostarczenie większej liczby odczynników, kontroli, kalibratorów niż zdeklarowna przez Wykonawcę wówczas produkty te dostarcza Wykonawca na normalnych zasadach nieodpłatnie |  |  |  | TAK
Lp. | PODSTAWOWE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  | WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE | ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE/ PODAĆ/OPISAĆ
1. | Warunki dzierżawy analizatora zgodnie z § 2A umowy |  |  |  | TAK
2. | W ramach czynszu dzierżawnego podłączenie urządzenia do oprogramowania i systemu informatycznego firmy ASSECO będącego w posiadaniu Zamawiającego i zapewnienia jego kompatybilności z ww. oprogramowaniem i systemem podczas okresu obowiązywania Umowy |  |  |  | TAK

## 2
Znak postępowania DZ-271-2-11/2021
Formularz asortymentowy - szczegółowa oferta cenowa - Załącznik nr 1A do Zapytania ofertowego - załącznik nr 1 do umowy nr……...
Pakiet nr 2 - Paski i płyn kontrolny do glukometrów
Lp. | Przedmiot zamówienia | Dawka / opakowanie | Jednostka miary | Ilość jednostek miary zamawiana (wg. wielkości dawki/opakowania określonego przez Zamawiającego) | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zgodnie z art. 246 ust. 1 Ustawy Pzp | Wielkość dawki/opakowania oferowanego przez Wykonawcę | Ilość jednostek miary oferowana* (po przeliczeniu - zgodnie z kol. 7) | Producent | Nazwa handlowa | Kod EAN | Cena jednostkowa netto za oferowaną wielkość dawki/opakowania (zgodnie z kol. 7) | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za oferowaną wielkość dawki/opakowania (zgodnie z kol. 7) [(kol.12*kol.13)+12;2] | Wartość netto [kol.8*kol.12] | Wartość brutto [ZAOKR((kol.15*kol.13)+kol. 15;2)]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
1. | Paski testowe do glukometrów | paski x 50 szt | op. | 2600 | Paski testowe do glukometrów o parametrach techniczno – użytkowych zgodnych z opisem poniżej; trwałość pasków po otwarciu opakowania min. 5 miesiące, gwarantowany okres ważności testów min. 6 miesięcy | [8 empty] | 0 | 0
2. | Materiał kontrolny do glukometrów | płyn 1, płyn 2 | op. | 45 | Materiał kontrolny do glukometrów na dwóch poziomach o parametrach techniczno – użytkowych zgodnych z opisem poniżej; trwałość roztworu po otwarciu fiolki min. 6 miesięcy | [8 empty] | 0 | 0
3. | Paski testowe kompatybilne do glumetru zamawającego Accu-chek Performa | paski x 50 szt | op. | 107 | Paski testowe kompatybilne do glumetru zamawającego Accu-chek Performa | [8 empty] | 0 | 0
4. | Materiał kontrolny do glukometrów Accu-chek Performa | płyn 1, płyn 2 | op. | 25 | Materiał kontrolny do glukometrów Accu-chek Performa | [8 empty] | 0 | 0
Cena ofertowa - należy przenieś do formularza ogólnego cenę brutto - załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego | [13 empty] | 0 | 0
Zamówienie minimalne (opcja 70%) | [13 empty] | 0 | 0
Zamówienie maksymalne (opcja 120%) | [13 empty] | 0 | 0
W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 40 szt. glucometrów spełniających następujące warunki
Zestawienie granicznych parametrów techniczno - użytkowych glukometrów - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | [7 empty] | Spełnienie warunku |  |  | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ
Parametry użytkowe
1. | Do zastosowań klinicznych i w zewnętrznych warunkach udzielania świadczeń (ratownictwo medyczne) Możliwość oznaczenia próbki krwi pełnej: wlośniczkowej i żylnej dotyczy poz. 1 oraz krwi pobranej od noworodka dotyczy poz.3 | [6 empty] | TAK
2. | Aplikacja próbki pomiarowej na zasadzie kapilarnej (zassanie do czołowej części paska) | [6 empty] | TAK
3. | Nie kodowany za pomocą elementów zewnętrznych | [6 empty] | TAK
4. | Bezkontaktowy system usuwania zużytych pasków | [6 empty] | TAK
5. | Załączenie po wsunięciu paska oraz manualnie | [6 empty] | TAK
6. | Autokontrola sprawności aparatu po załączeniu | [6 empty] | TAK
7. | Duży, podświetlany, czytelny wyświetlacz | [6 empty] | TAK
8. | Zasilanie z baterii wymienianej przez użytkownika | [6 empty] | TAK
9. | Płyn kontrolny na dwóch poziomach | [6 empty] | TAK
10. | Kalibracja glukometrów 1 raz w miesiącu za pomocą płynów kontrolnych przez Wykonawcę wraz z wystaweniem certyfikatu po kalibracji | [6 empty] | TAK
11. | System spełniający warunki normy PN-EN ISO 15197: 2015 - wymagania dotyczące systemów monitorujących poziom glukozy we krwi do samokontroli w trakcie leczenia cukrzycy. | [6 empty] | TAK
Parametry techniczne
1. | Zakres pomiaru oznaczenia 10-600 mg/dl dla poz.3 oraz 20-600 mg/dl dla poz.1 | [6 empty] | TAK
2. | Jednostki pomiarowe stężenia w mg/dl zamiennie z mmol/l | [6 empty] | TAK
3. | Wymagana wielkość próbki krwi nie większa niż 0,7 μl | [6 empty] | TAK
4. | Czas pomiaru nie większy niż 5 sekund | [6 empty] | TAK
5. | Bateria zasilająca litowa lub alkaliczna | [6 empty] | TAK
6. | Ilość pomiarów na 1 baterii nie mniej niż 500 | [6 empty] | TAK
7. | Zasada pomiaru: pomiar elektrochemiczny | [6 empty] | TAK
8. | Sygnalizacja zakresów hipoglikemii i hiperglikemii ustawiona przez producenta | [6 empty] | TAK
9. | Zakres hematokrytu 10-70% dla poz.3 oraz 35-60% dla poz.1 | [6 empty] | TAK
10. | Pomiar oznaczenia przy wilgotności powietrza poniżej 85% | [6 empty] | TAK
11. | Temperatura pomiaru oznaczenia poz1. od +10ºC do +40ºC, poz. 3 od +6ºC do +43 ºC | [6 empty] | TAK
12. | Pamięć wewnętrzna pomiarów nie mniej niż 800 wyników | [6 empty] | TAK
13. | Maksymalny błąd pomiarowy pasków testowych nie przekracza ±15% przy stężeniu glukozy =>100 mg/dl,oraz 15mg/dl przy stężeniu glukozy < 100 mg/dl zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego | [6 empty] | TAK
POZOSTAŁE WYMAGANIA
1. | Instrukcja obsługi w języku polskim do każdego glukometru, testów paskowych, materiałów kontrolnych wraz z dostawą glukometrów | [6 empty] | TAK
2. | Gwarancja sprawności glukometru przez okres obowiązywania umowy | [6 empty] | TAK
3. | Dostawa glukometrów - wraz z pierwszą dostawą testów paskowych i materiałów kontrolnych | [6 empty] | TAK
4. | Przeprowadzenia szkolenia dla personelu szpitala przez wykwalifikowany personel producenta glukometrów w terminie do 7 dni od dostawy glukometrów | [6 empty] | TAK
5. | Udzielania konsultacji merytorycznych pracownikom Zamawiającego, związanych z realizowanym Przedmiotem Umowy, w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania, | [6 empty] | TAK