## 1.
Znak postępowania DZ-271-1-21/2021
Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SWZ - ( Załącznik nr 1 do Umowy……….)
Sprzęt medyczny do diagnostyki obrazowej (dalej jako przyłóżkowy aparat RTG )
CZĘŚĆ I. - Szczegółowa Oferta Cenowa (*)
I. | Przedmiot zamówienia przyłóżkowy aparat RTG wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem |  | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1. | przyłóżkowy aparat RTG |  | 1 |  | 0 |  | 0
Cena ofertowa (wartość brutto należy przenieś do formularza ogólnego - załącznik nr 1 do SIWZ) |  |  |  |  | 0 | x | 0
CZĘŚĆ II. - Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia
DANE TECHNICZNE |  |  | DANE TECHNICZNE - PODAĆ
1. | Nazwa handlowa (należy podać nazwę handlową używaną przez Wykonawcę przy wystawianiu faktur)
2. | Model/typ/ numer katalogowy
3. | Producent (pełna nazwa, adres)
4. | Rok produkcji 2021 – fabrycznie nowy, nie używany, nie demonstracyjny
CZĘŚĆ III. - Szczegółowe wymagania
OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI GRANICZNE |  | WYMOGI GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ
1. | Napięcie zasilania: 230V 50 Hz +/- 10% | TAK - podać/opisać
2. | Moc generatora ≥ 30 kW | TAK - podać/opisać ≥ 32 [kW] – 2 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt
3. | Napięcie generatora ≥40 – 130 kV | TAK - podać/opisać
4. | Częstotliwość generatora ≥50 kHz | TAK - podać/opisać ≥ 60 [kHz] – 2 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt
5. | Zakres regulacji iloczynu prądu i czasu ekspozycji ≥0,4 – 300 mAs | TAK - podać/opisać ≥ 320 mAs – 2 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt
6. | Minimalny czas ekspozycji | TAK - podać/opisać
7. | Możliwość wykonania ekspozycji poprzez akumulatorowe zasilanie generatora. | TAK - podać/opisać
8. | Programy anatomiczne ≥ 70 | TAK - podać/opisać
9. | Zakres wysokości ogniska od podłogi ≥ 60–200 cm | TAK - podać/opisać
10. | Szerokość aparatu ≤ 60 cm | TAK - podać/opisać
11. | Zakres obrotu kolimatora ≥ +/- 100o | TAK - podać/opisać ≥ 110 [o] – 2 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt
12. | Oświetlenie pola ekspozycji typu LED | TAK - podać/opisać
13. | Zakres obrotu lampy rtg wokół osi poziomej ≥ +/- 180o | TAK - podać/opisać
14. | Rotacja ramienia wokół osi pionowej ≥ +/- 250o | TAK - podać/opisać ≥ 260 [o] – 2 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt
15. | Oświetlenie symulacji pola ekspozycji typu LED | TAK - podać/opisać
16. | Lampa dwuogniskowa z wirującą anodą | TAK - podać/opisać
17. | Wielkość dużego ogniska ≤ 1,3 mm | TAK - podać/opisać
18. | Wielkość małego ogniska ≤ 0,7 mm | TAK - podać/opisać
19. | Pojemność cieplna anody ≥ 250 kHU | TAK - podać/opisać ≥ 300 [kHU] – 2 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt
20. | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 900 kHU | TAK - podać/opisać ≥ 1000 [kHU] – 2 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt
21. | Prędkość obrotów anody ≥ 3500 obr/min | TAK - podać/opisać
22. | Maksymalny zasięg ramienia – odległość ognisko - kolumna aparatu | TAK - podać/opisać
23. | Rodzaj ramienia mocującego lampę: teleskopowy | TAK - podać/opisać
24. | Wysokość aparatu złożonego do transportu ≤ 195 cm | TAK - podać/opisać
25. | Aparat wyposażony we własny zespół napędowy zasilany z akumulatorów, umożliwiający zmotoryzowane przemieszczanie się urządzenia | TAK - podać/opisać
26. | Max. prędkość jazdy (w przód/tył) ≥ 1,3 m/s | TAK - podać/opisać
27. | Możliwość pokonywania wzniesień ≥ 5˚ | TAK - podać/opisać
28. | System zabezpieczeń przed najazdem na przeszkodę | TAK - podać/opisać
29. | Sterowanie przesuwu przód/tył od strony lampy rtg/kolimatora | TAK - podać/opisać
30. | System zdalnego bezprzewodowego sterowania ekspozycją | TAK - podać/opisać
31. | Detektor mobilny bezprzewodowy | TAK - podać/opisać
32. | Typ i budowa płaskiego detektora cyfrowego CsI/a-Si | TAK - podać/opisać
33. | Rozmiar detektora ≥ 43x43 cm | TAK - podać/opisać
34. | Wielkość piksela ≤ 135 µm | TAK - podać/opisać ≤ 125 µm – 5 pkt. większe wartości – 0 pkt
35. | Rozdzielczość ≥ 3,6 lp/mm | TAK - podać/opisać ≥ 4,0 lp/mm – 5 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt
36. | Wytrzymałość detektora na całej powierzchni ≥ 140 kg | TAK - podać/opisać ≥ 150 kg – 7 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt
37. | Wytrzymałość detektora punktowa (na średnicy 40 mm) ≥ 90 kg | TAK - podać/opisać, ≥ 100 kg – 5 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt
38. | DQE przy 0,0 pl/mm ≥ 72 % | TAK - podać/opisać ≥ 74 % – 2 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt
39. | Liczba bitów przetwarzania ≥ 14 bitów | TAK - podać/opisać ≥ 16 bitów – 2 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt
40. | Waga panelu ≤ 3,3 kg | TAK - podać/opisać
41. | Obsługa systemu obrazowego z monitora konsoli zintegrowanego z aparatem | TAK - podać/opisać
42. | Monitor menu oraz do przeglądania obrazów typu LCD min. 19” | TAK - podać/opisać
43. | Czas od akwizycji do pojawienia się obrazu referencyjnego na monitorze aparatu max. 5 sek. | TAK - podać/opisać
44. | Wybór parametrów obróbki obrazu | TAK - podać/opisać
45. | Liczba obrazów zapamiętywana na dysku twardym (w pełnej matrycy) min. 3000 | TAK - podać/opisać
46. | Regulacja okna obrazu | TAK - podać/opisać
47. | Zoom min. 2 razy | TAK - podać/opisać
48. | Zarządzanie bazą pacjentów i badań | TAK - podać/opisać
49. | Oprogramowanie do eliminacji promieniowania rozproszonego | TAK - podać/opisać
50. | Interfejs sieciowy z min funkcjami: DICOM Send; DICOM Print; DICOM MWM | TAK - podać/opisać
51. | Interfejs sieciowy bezprzewodowy | TAK - podać/opisać
52. | Waga aparatu ≤ 490 kg | TAK - podać/opisać
53. | Miernik dawki DAP zintegrowany z kolimatorem | TAK - podać/opisać
54. | Filtr transparentny do badań pediatrycznych | TAK - podać/opisać
55. | Moduł komunikacji DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych umożliwiającą dwukierunkowe wysyłanie i odbieranie danych pomiędzy aparatem i serwerem typu „pacs” | TAK - podać/opisać
Wyposażenie
1. | Fartuch z ochroną o ekwiwalencie 0,5 mm Pb długość do kolan - rozmiar M - 1 szt; | TAK - podać/opisać
2. | Półfartuch o ekwiwalencie 0,5 mm Pb o rozmiarze 30x40 cm - 2 szt, | TAK - podać/opisać
3. | Spódnica o ekwiwalencie 0,5 mm Pb o rozmiarze 120x400 - 1 szt. | TAK - podać/opisać
4. | Osłona na tarczycę o ekwiwalencie 0,5 mm Pb (w rozmiarze "S" - 1 szt; "M" - 1 szt) | TAK - podać/opisać
5. | Osłona na gonady o ekwiwalencie 1 mm Pb - 2 szt. | TAK - podać/opisać
CZĘŚĆ IV - Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji przedmiotu zamówienia - dotyczące analizatora
PARAMETRY |  | WYMAGANIA GRANICZNE | PUNKTACJA |  | WARTOŚĆ OFEROWANA
1. | Okres gwarancji | minimum 24 miesiące | 24 miesięcy - 1 punkt 30 miesięcy - 2 punkty 36 miesięcy - 5 punktów
2. | nastąpi ponowny bieg terminu gwarancji na sprzęt w przypadku jego istotnej naprawy, albo dostarczenia innego urządzenia wolnego od wad | TAK, zgodnie z brzmieniem art. 581 § 1 Kodeksu Cywilnego | bez punktacji
3. | Czas od zgłoszenia wady do reakcji serwisu - przybycie serwisu do Zamawiającego lub rozpoczęcie naprawy (zdalnie usuniecie awarii) od otrzymania zgłoszenia telefonicznie, faksem lub emailem – dotyczy dni roboczych | max 48 godzin | 24 godzin - 5 punktów 36 godzin – 2 punkty 48 godzin – 1 punkt
4. | Czas usunięcia wad, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia | max 7 dni robocze | bez punktacji
5. | Czas usunięcia wad, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych lub podzespołów z zagranicy | max 21 dni robocze | bez punktacji
6. | Bezpłatne przeglądy techniczne wraz z testami specjalistycznymi w okresie gwarancyjnym | Tak, podać, liczbę przeglądów technicznych niezbędna do realizacji w okresie gwarancyjnym dla potwierdzenia bezpiecznej pracy sprzętu wg zaleceń producenta, jeżeli takich wymogów nie ma, to przynajmniej 1 przegląd w okresie gwarancyjnym | bez punktacji
7. | Przestrzeganie wymaganych terminów wykonywania okresowych przeglądów technicznych należy do Wykonawcy, bez konieczności zlecania (przypominania) przez Zamawiającego. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 14 dniowym wyprzedzeniem o planowanym przeglądzie technicznym drogą e-mailową na adres: automatyk@szpital-bochnia.pl | TAK/NIE | bez punktacji
8. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania, a także jego poprawki, w terminie do 14 dni od ich udostępnienia przez producenta, przez okres gwarancji | TAK - jeżeli dotyczy | bez punktacji
9. | Gwarantowana dostępność części zamiennych oraz eksploatacyjnych, po ustaniu okresu gwarancji | minimum 10 lat | bez punktacji
10. | Okres gwarancji na części zamienne wymienione w ramach naprawy | minimum 12 miesięcy | bez punktacji
11. | Liczba napraw tego samego istotnego elementu (element uniemożliwiający pracę sprzętu) w okresie gwarancji, uprawniająca Zamawiającego do żądania wymiany sprzętu na nowy | max 3 naprawy | bez punktacji
12. | Punkt serwisowy przeznaczony do napraw gwarancyjnych (adres, telefon) | Podać | bez punktacji
CZĘŚĆ V. - Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
Pozostałe wymagania |  | WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE | ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE/ PODAĆ/OPISAĆ
1. | Wykaz materiałów ekspoatacyjnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania sprzętu, które mogą być wymieniane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji (z podaniem co jaki czas należy wymienić dany materiał ekspolatacyjny) (**) | Podać (jeżeli dotyczy)
2. | Wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | Podać
3. | Dostarczenie sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego | TAK
4. | Uruchomienie Sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK
5. | Certyfikat CE lub deklaracji zgodności CE lub dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwanego dalej Prezesem Urzędu, lub dokument potwierdzający dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium | TAK
6. | Szkolenia dla personelu z zakresu obsługi sprzętu (ok. 8 osób) w momencie jego uruchomienia i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – (protokół lub certyfikat potwierdzający przeszkolenie personelu) | TAK
7. | Przeprowadzenie testów akceptacyjnych i specjalistycznych Sprzętu | TAK
8. | Instrukcja w języku polskim - część związana z obsługą aparatu | TAK, dostarczona wraz ze sprzętem
9. | Karta gwarancyjna | TAK, dostarczona wraz ze sprzętem
10. | Paszport techniczny | TAK, dostarczony wraz ze sprzętem
CZĘŚĆ VI. - Oświadczenie Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt jest produkowany zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu sprzętu i będzie dostarczony w terminie określonym w SIWZ, kompletny, fabrycznie nowy, gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych
2.* Oświadczam, że powyżej wyspecjalizowany sprzęt posiada deklarowane parametry zgodne z danymi producenta. Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3. Oświadczam, że oferowany sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych
4. Oświadczamy, że deklarowane wyżej zobowiązania stana się integralną i obowiązującą częścią umowy.
Miejscowośc i data:……………….. Podpis:……………………………………………….
* Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednie producenta.
(*) W przypadku zaoferowania wyposażenia sprzętu z inną stawką podatku VAT niż sprzęt, należy rozbudować tabelę - CZĘŚĆ I - Szczegółowa Oferta Cenowa i wycenić oddzielnie.
(**) nie dotyczy materiałów, części zużywalnych lub akcesoriów jedno lub wielorazowych, które wymieniane są każdorazowo w związku z realizacją procedur medycznych dotyczących każdego pacjenta