## 1.
Znak postępowania DZ-271-1-26/2021
Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SWZ - Załącznik nr 1 do Umowy …………………………………….
Dostawa sprzętu medycznego do dawkowania zadanego leku - pompy, stacje dokujące
CZĘŚĆ I. - Szczegółowa Oferta Cenowa (*)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
A. | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | 21 |  | 0 |  | 0
B. | Pompa infuzyjna objętościowa | 3 |  | 0 |  | 0
C. | Stacja dokująca | 4 |  | 0 |  | 0
Cena ofertowa (wartość brutto należy przenieś do formularza ogólnego - załącznik nr 1 do SIWZ) |  |  |  | 0 | x | 0
W SKŁAD PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WCHODZI:
CZĘŚĆ II.A - Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia - Stacja dokująca
DANE TECHNICZNE |  | DANE TECHNICZNE - PODAĆ
1. | Nazwa handlowa (należy podać nazwę handlową używaną przez Wykonawcę przy wystawianiu faktur)
2. | Model/typ/ numer katalogowy
3. | Producent (pełna nazwa, adres)
4. | Rok produkcji 2021 – fabrycznie nowy, nie używany, nie demonstracyjny
CZĘŚĆ III.A. - Szczegółowe wymagania - Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa
OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI GRANICZNE |  | WYMOGI GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ
1. | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi - udokumentowana działającymi instalacjami. | TAK, podać/opisać
2. | Strzykawka mocowana od przodu autamatycznie (wersja 1) lub mocowana od przodu maualnie, tj. mozliowść zamocowania strzykawji zarówno przy wlączonej jak i wyłaczonej pompie (wersja 2) | TAK, podać/opisać Zaoferowanie wersji 1 – 5 pkt. Zaoferowanie wersji 2 – 0 pkt.
3. | Możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze stacją dokującą (pompa umieszczona w stacji dokującej jest z niej bezpośrednio zasilana) | TAK, podać/opisać Zaoferowanie zasilacza zewnętrznego – 5 pkt. Zaoferowanie zasilania bezpośrednio z sieci – 0 pkt.
4. | Zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub bezpośrednio z sieci za pomocą kabla | TAK, podać/opisać
5. | Czas pracy z akumulatora 19 godzin przy infuzji 5ml/godz. | TAK, podać/opisać
6. | Masa pompy max. 2,2 kg | TAK, podać/opisać
7. | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy pomocy odłączalnego uchwytu lub uchwytu na stałe wbudowanego w pompę. | TAK, podać/opisać Zaoferowanie uchwytu odłączalnego od pompy – 5 pkt. Zaoferowanie Uchwytu na stałe wbudowanego w pompę – 0 pkt.
8. | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - minimum 3 pompy | TAK/NIE Brak – 0 pkt. Zaoferowanie – 5 pkt.
9. | Odłączalny uchwyt do przenoszenia zestaw 2 i 3 pomp zasilanych jednym przewodem. | TAK, podać/opisać
10. | Dokładność mechaniczna <<±0,5% | TAK, podać/opisać Zaoferowanie dokładność mechanicznej ≤ 0,5% – 5 pkt.
11. | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki | TAK, podać/opisać
12. | Regulacja jasności i kontrastu ekranu na 9 poziomach | TAK/NIE Brak – 0 pkt. Zaoferowanie – 5 pkt.
13. | Możliwość współpracy pomp z system do kontrolowanej podaży insuliny. | TAK/NIE Brak – 0 pkt. Zaoferowanie – 5 pkt.
14. | Możliwość programowania parametrów infuzji w jednostkach minimum: ng, µg, mg, IU, kIU, kcal lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK, podać/opisać
15. | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości min. 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | TAK, podać/opisać
16. | Możliwość pracy ze strzykawkami 2/3ml | TAK/NIE Brak – 0 pkt. Zaoferowanie – 5 pkt.
17. | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h.Prędkość infuzji w zakresie min. 0,1 - 9,99ml/h programowana co min. 0,01ml/godz. | TAK, podać/opisać
18. | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK, podać/opisać
19. | Biblioteka Leków zawierająca 1 200 leków z możliwością podzielenia na min. 30 grup. | TAK/NIE Brak – 0 pkt. Zaoferowanie – 5 pkt.
20. | Możliwość zasilania minimum 3 pomp wspólnym przewodem (bez stosowania stacji dokującej) | TAK/NIE Brak – 0 pkt. Zaoferowanie – 5 pkt.
21. | Ciągły pomiar ciśnienia w linii - okluzji i rozłączenia linii bez konieczności stosowania specjalnych drenów | TAK, podać/opisać
22. | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej | TAK, podać/opisać
23. | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – min. 8 poziomów | TAK, podać/opisać
24. | Możliwość podłączenia przewodu łączącego do centrali przywołania personelu | TAK, podać/opisać
25. | Menu w języku polskim | TAK, podać/opisać
26. | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) w zakresie min. 0,1- 999,9 ml | TAK, podać/opisać
27. | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 96 godzin | TAK, podać/opisać
28. | Tryb przejęcia - automatyczne przejmowanie infuzji przez kolejną pompę natychmiast po zakończeniu infuzji w poprzedniej. Pompy w trakcie pracy muszą być czytelnie oznaczone. np. pompa 1, pompa 2. | TAK/NIE Brak – 0 pkt. Zaoferowanie – 5 pkt.
29. | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI | TAK/NIE Brak – 0 pkt. Zaoferowanie – 5 pkt.
30. | Możliwość transmisji danych z pompy, możliwość połączenia w sieć z komputerem centralnym samodzielnie lub przez stację dokującą | TAK, podać/opisać
31. | Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232. | TAK, podać/opisać
32. | Klawiatura symboliczna | TAK, podać/opisać
33. | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK, podać/opisać
34. | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki | TAK, podać/opisać
35. | Możliwość rozszerzenia oprogramowania każdej pompy o tryb PCA i PCEA | TAK/NIE Brak – 0 pkt. Zaoferowanie – 5 pkt.
36. | W przypadku niewłaściwej dawki 0.1 ml spowodowanej niepoprawnym działaniem urządzenia, pompa wyłączy się automatycznie. | TAK, podać/opisać
CZĘŚĆ III.B. - Szczegółowe wymagania - Pompa infuzyjna objętościowa
OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI GRANICZNE |  | WYMOGI GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ
1. | Pompa objętościowa sterowana elektronicznie, umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi, przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci oraz noworodków w celu okresowego lub ciągłego podawania leków zalecanych do terapii infuzyjnej, w skład których wchodzą m.in. koloidy i krystaloidy, krew i składniki krwi, płyny używane do całkowitego żywienia pozajelitowego (TPN); lipidy i płyny stosowane w żywieniu dojelitowym. | TAK, podać/opisać
2. | Zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub bezpośrednio z sieci za pomocą kabla | TAK, podać/opisać Zaoferowanie zasilacza zewnętrznego – 5 pkt. Zaoferowanie zasilania bezpośrednio z sieci – 0 pkt.
3. | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy pomocy odłączalnego uchwytu lub uchwytu na stałe wbudowanego w pompę. | TAK, podać/opisać Zaoferowanie uchwytu odłączalnego od pompy – 5 pkt. Zaoferowanie Uchwytu na stałe wbudowanego w pompę – 0 pkt.
4. | Masa pompy max. 2,2 kg | TAK, podać/opisać
5. | Dokładność mechaniczna <<±0,5% | TAK, podać/opisać Zaoferowanie dokładność mechanicznej ≤ 0,5% – 5 pkt.
6. | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji 9 poziomów | TAK, podać/opisać
7. | Różne tryby infuzji: wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki. | TAK, podać/opisać
8. | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1 200 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK, podać/opisać
9. | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) od 0,1- 9999 ml. | TAK, podać/opisać
10. | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. | TAK, podać/opisać
11. | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK, podać/opisać
12. | Biblioteka Leków zawierająca min.500 leków z możliwością podzielenia na min.15grup i min. 5 profili pacjentów | TAK/NIE Brak – 0 pkt. Zaoferowanie – 5 pkt.
13. | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max; limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. | TAK, podać/opisać
14. | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej | TAK/NIE Brak – 0 pkt. Zaoferowanie – 5 pkt.
15. | Automatyczne prowadzenie infuzji dołączanej (piggyback) | TAK, podać/opisać
16. | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA | TAK/NIE Brak – 0 pkt. Zaoferowanie – 5 pkt.
17. | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń . | TAK, podać/opisać
18. | Możliwość współpracy z systemem do kontrolowanej insulinoterapii. | TAK/NIE Brak – 0 pkt. Zaoferowanie – 5 pkt.
19. | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | TAK, podać/opisać
20. | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 48 godzin | TAK, podać/opisać
CZĘŚĆ III.B. - Szczegółowe wymagania - Stacja dokująca
OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI GRANICZNE |  | WYMOGI GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ
1. | Stacje dokujące na min. 4 pompy z możliwością rozbudowy Stacja dokująca umożliwiająca zamontowanie 6 szt. pomp strzykawkowych | TAK, podać/opisać
2. | System szybkiego mocowania pomp do stacji dokującej bez przerywania przepływu | TAK, podać/opisać
3. | Możliwość rozbudowy stacji dokującej o bezprzewodową komunikację z komputerem. | TAK/NIE Brak – 0 pkt. Zaoferowanie – 5 pkt.
4. | Możliwość rozbudowania o interfejs do komunikacji z komputerem za pomocą Ethernetu - złącze RJ45. | TAK/NIE Brak – 0 pkt. Zaoferowanie – 5 pkt.
5. | Podłączenie zasilania pomp odbywa się automatycznie po włożeniu pompy | TAK, podać/opisać
6. | Możliwość dowolnej zmiany miejsca pomp w module bez konieczności wyjmowania wszystkich pomp | TAK/NIE Brak – 0 pkt. Zaoferowanie – 5 pkt.
7. | Możliwość dowolnej konfiguracji ilości pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji dokującej przy każdym stanowisku pacjenta | TAK, podać/opisać
8. | Mocowanie stacji dokującej do rury pionowej lub poziomej bez dodatkowego oprzyrządowania. Oprócz mocowania, uchwyt do przenoszenia modułu | TAK/NIE Brak – 0 pkt. Zaoferowanie – 5 pkt.
9. | Możliwość rozbudowy stacji dokującej i przystosowanie do minimum 16 pomp na stanowisko. | TAK, podać/opisać
10. | Możliwość rozbudowy o czytnik kodów paskowych . | TAK, podać/opisać
11. | Możliwość komunikacji z Systemami PDMS (System Zarządzania Danymi Pacjentów ) firm Philips, Drager, Capsule Technologie, Cerner, Copra, IMDsoft, GE, Space Labs. Potwierdzona działającymi instalacjami. | TAK/NIE Brak – 0 pkt. Zaoferowanie – 5 pkt.
13. | Możliwość współpracy z Systemem do kontrolowanej podaży insuliny: automatyczna kalkulacja dawki insuliny obliczana przez algorytm predykcyjny integrujący następujące dane: • ostatni wynik badania poziomu glukozy we krwi • żywienie enteralne • żywienie parenteralne • przebieg terapii w określonym czasie • masa ciała pacjenta Możliwość zaprogramowania żądanych poziomów glukozy według trzech modeli: • 1.4,4 – 6,1 mmol/l (80-110 mg/dl) • 2.4,4 – 8,3 mmol/l (80-150 mg/dl) • 3.5,6 – 8,9 mmol/l (100-160 mg/dl) Automatyczna współpraca z systemem pomp infuzyjnych - dwiema objętościowymi do podaży żywienia parenteralnego i enteralnego i jedną strzykawkową do podaży insuliny poprzez stację dokującą Możliwość prowadzenia insulinoterapii u pacjentów, którzy nie są żywieni Dokumentowanie prowadzonej terapii z możliwością przeniesienia danych do komputera | TAK/NIE Brak – 0 pkt. Zaoferowanie – 5 pkt.
CZĘŚĆ IV - Szczegółowe wymagania dotyczące okresu gwarancji przedmiotu zamówienia
PARAMETRY |  | WYMAGANIA GRANICZNE | PUNKTACJA |  | WARTOŚĆ OFEROWANA
1. | Okres gwarancji | minimum 24 miesiące | 24 miesięcy - 1 punkt 30 miesięcy - 2 punkty 36 miesięcy - 5 punktów
2. | nastąpi ponowny bieg terminu gwarancji na sprzęt w przypadku jego istotnej naprawy, albo dostarczenia innego urządzenia wolnego od wad | TAK, zgodnie z brzmieniem art. 581 § 1 Kodeksu Cywilnego | bez punktacji
3. | przedłużenie terminu gwarancji o czas, w ciągu którego wskutek wady sprzętu objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać – w przypadku napraw innej, niż wskazana wyżej w pkt. 2 | TAK, zgodnie z brzmieniem art. 581 § 2 Kodeksu Cywilnego | bez punktacji
4. | Czas od zgłoszenia wady do reakcji serwisu w miejscu instalacji sprzętu – dotyczy dni roboczych. Zgłoszenia awarii będą składane telefonicznie lub e-mailem | max 48 godzin | 24 godzin - 5 punktów 36 godzin – 2 punkty 48 godzin – 1 punkt
5. | Czas usunięcia wad, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia | max 7 dni robocze | bez punktacji
6. | Czas usunięcia wad, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych lub podzespołów z zagranicy | max 14 dni robocze | bez punktacji
7. | Bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancyjnym | Tak, podać, liczbę przeglądów technicznych niezbędna do realizacji w okresie gwarancyjnym dla potwierdzenia bezpiecznej pracy sprzętu wg zaleceń producenta, jeżeli takich wymogów nie ma, to przynajmniej 1 przegląd w okresie gwarancyjnym | bez punktacji
8. | Przestrzeganie wymaganych terminów wykonywania okresowych przeglądów technicznych należy do Wykonawcy, bez konieczności zlecania (przypominania) przez Zamawiającego. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 14 dniowym wyprzedzeniem o planowanym przeglądzie technicznym drogą e-mailową na adres: automatyk@szpital-bochnia.pl | TAK | bez punktacji
9. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania, a także jego poprawki, w terminie do 14 dni od ich udostępnienia przez producenta | TAK | bez punktacji
10. | Gwarantowana dostępność części zamiennych oraz eksploatacyjnych, po ustaniu okresu gwarancji | minimum 10 lat | bez punktacji
11. | Okres gwarancji na części zamienne wymienione w ramach naprawy | minimum 12 miesięcy | bez punktacji
12. | Liczba napraw tego samego istotnego elementu (element uniemożliwiający pracę sprzętu) w okresie gwarancji, uprawniająca Zamawiającego do żądania wymiany sprzętu na nowy | max 3 naprawy | bez punktacji
13. | Punkt serwisowy przeznaczony do napraw gwarancyjnych (adres, telefon) | Podać | bez punktacji
14. | Najpóźniej z upływem ostatniego dnia okresu gwarancji sprzęt będzie pozbawiony wszelkich blokad (jeżeli takie posiada), w tym w szczególności kodów serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych | TAK | bez punktacji
CZĘŚĆ V. - Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
Pozostałe wymagania |  | WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE | ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE/ PODAĆ/OPISAĆ
1. | Zabezpieczenie pompy przed przypadkowym zalaniem układów mechaniki i elektroniki, podać stopień ochrony IP – wymagany nie mniej niż IP22* | TAK, podać/opisać
2. | Wykaz materiałów ekspoatacyjnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania sprzętu, które mogą być wymieniane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji (z podaniem co jaki czas należy wymienić dany materiał ekspolatacyjny) (**) dotyczy poz. 1 | Podać (jeżeli dotyczy)
3. | Wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji - dotyczy poz. 1 | Podać
4. | Dostarczenie sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego | TAK
5. | Instalacja i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK
6. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu (protokół lub certyfikat potwierdzający przeszkolenie personelu) | TAK
7. | Urządzenie oznakowane znakiem CE | TAK
8. | Instrukcja w języku polskim | TAK, dostarczona wraz ze sprzętem
9. | Karta gwarancyjna - dostarczona wraz ze sprzętem | TAK, dostarczona wraz ze sprzętem
10. | Paszport techniczny - dostarczony wraz ze sprzętem | TAK, dostarczony wraz ze sprzętem
CZĘŚĆ VI. - Oświadczenie Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt jest produkowany zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu sprzętu i będzie dostarczony w terminie określonym w SIWZ, kompletny, fabrycznie nowy, gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych
2.* Oświadczam, że powyżej wyspecjalizowany sprzęt posiada deklarowane parametry zgodne z danymi producenta. Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3. Oświadczam, że oferowany sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych
4. Oświadczamy, że deklarowane wyżej zobowiązania stana się integralną i obowiązującą częścią umowy.
Miejscowośc i data: Podpis:……………………………………………….
* Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednie producenta.
(*) W przypadku zaoferowania wyposażenia sprzętu z inną stawką podatku VAT niż sprzęt, należy rozbudować tabelę - CZĘŚĆ I - Szczegółowa Oferta Cenowa i wycenić oddzielnie.
(**) nie dotyczy materiałów, części zużywalnych lub akcesoriów jedno lub wielorazowych, które wymieniane są każdorazowo w związku z realizacją procedur medycznych dotyczących każdego pacjenta