## 1.
Znak postępowania:
Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SWZ - ( Załącznik nr 1 do Umowy……….)
Zadanie nr 1 - Aparaty USG
CZĘŚĆ I. - Szczegółowa Oferta Cenowa (*)
I. | Przedmiot zamówienia Aparat wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem |  | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1. | Aparaty USG |  | 3 | 0 | 0 |  | 0
Cena ofertowa (wartość brutto należy przenieś do formularza ogólnego - załącznik nr 1 do SWZ) |  |  |  |  | 0 | x | 0
CZĘŚĆ II. - Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia
DANE TECHNICZNE |  |  | DANE TECHNICZNE - PODAĆ
1 | Nazwa handlowa (należy podać nazwę handlową używaną przez Wykonawcę przy wystawianiu faktur)
2 | Model/typ/ numer katalogowy
3 | Producent (pełna nazwa, adres)
CZĘŚĆ III. - Szczegółowe wymagania
OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI GRANICZNE |  | WYMOGI GRANICZNE | WARTOŚĆ OFEROWANA TAK/NIE/PODAĆ
1. | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2022 – nie używany, nie demonstracyjny. | TAK
2. | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | TAK
3. | Przetwornik cyfrowy min. 12-bitowy | TAK
4. | System przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki. | TAK
5. | Ilość aparatów wyposazonych w aktywne gniazda głowic obrazowych. | TAK, podać jeden aparat z min. 4 aktywnymi gniazdami, dwa aparaty z min. 3 aktywnymi gniazdami – 0 punktów, dwa aparaty z min. 4 aktywnymi gniazdami, jeden aparat z min. 3 aktywnymi gniazdami – 5 punktów, trzy aparaty z min. 4 aktywnymi gniazdami, – 10 punktów.
6. | Dynamika systemu min. 256 dB | TAK
7. | Monitor o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu z możliwością regulacja w min. 2 płaszczyznach. Przekątna ekranu min. 21 cali | TAK, podać 21 cali – 0 punktów, 22 cale - 5 punktów, 23 cale i więcej – 10 punktów
8. | Dodatkowy ekran wbudowany w panel operatora min 10 cali. | TAK
9. | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. od 2 MHz do 16 MHz. | TAK
10. | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami w tym min. jedno z blokadą. | TAK
Obrazowanie i prezentacja obrazu
1. | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) | TAK
2. | Regulacja głębokości pola obrazowania min. do 40 cm | TAK
3. | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika min. 50 | TAK
4. | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B min. 2000 obrazów/s | TAK
5. | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) min. 300 obrazów/s | TAK
6. | Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne min. 4 zakresów częstotliwości | TAK
7. | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/- 3,0 m/s | TAK
8. | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK
9. | Funkcja poprawiająca jakość obrazowania dopplerowskiego wysokiej czułości. | TAK
10. | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD min.: +/- 6,0 m/sek (przy zerowym kącie bramki). | TAK
11. | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) min.: +/- 6,0 m/s. | TAK
12. | Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej (SV) min. 1 mm do 15 mm. | TAK
13. | Tryb Duplex (2D + PWD). | TAK
14. | Tryb Triplex (2D + PWD+CD). | TAK
15. | Tryb M-mode. | TAK
16. | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych. | TAK
Archiwizacja obrazów
1. | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) z dyskiem twardym o pojemności min. 500 GB. | TAK
2. | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM (min. send, worklist). | TAK
3. | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach min: JPEG lub TIFF, AVI lub (MPEG lub/i MP4), DICOM. | TAK
4. | Zapis obrazu/badania na wewnętrznym dysku, nośniku typu PenDrive oraz płycie DVD. | TAK
5. | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań. | TAK
6. | Videoprinter czarno-biały | TAK
7. | Wbudowane wyjście USB min. 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK
8. | Wbudowana karta sieciowa WLAN lub karta zewnętrzna podłączona do portu USB (minimum. 802.11ac) | TAK
9. | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK
10. | Zapisu obrazu na wewnętrznym dysku i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku. | TAK
Funkcje użytkowe
1. | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. x8 | TAK
2. | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie min. 8 | TAK
3. | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości. | TAK
4. | Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne min. 4 zakresów częstotliwości | TAK
5. | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu). | TAK
6. | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku. | TAK
7. | Uchwyt na żel. | TAK
8. | Pełne oprogramowanie do badań: • Brzusznych • Ginekologiczno-położniczych • Małych narządów • Naczyniowych • Śródoperacyjnych • Ortopedycznych • Kardiologicznych • Pediatrycznych • Mięśniowo-szkieletowych | TAK
Głowice ultrasonograficzne
1. | Głowica Convex - 3szt., do badań brzusznych, szerokopasmowa, zakres częstotliwości pracy min. 1,0 – 6 MHz., liczba elementów: min. 160, kąt skanowania min. 70 st. | TAK
2. | Głowica Liniowa – 3 szt., do badań mięśnioszkieletowych, małych narządów i naczyniowych, szerokopasmowa, zakres częstotliwości pracy min. 3,0 – 13,0 MHz., liczba elementów: min. 120, szerokość skanu max 50 mm. | TAK
3. | Głowica micro-convex – 1 szt., do badań neonatologicznych i pediatrycznych, szerokopasmowa, zakres częstotliwości pracy min. 4,0 – 9 MHz., liczba elementów: min. 120, kąt skanowania min. 90 st. | TAK
4. | Głowica Liniowa typu hockey – 1 szt., do badań mięśnioszkieletowych, małych narządów i naczyniowych, szerokopasmowa, zakres częstotliwości pracy min. 3,0 – 13,0 MHz., liczba elementów: min. 256, szerokość skanu max 27 mm. | TAK
5. | Głowica sektorowa – 1 szt., do badań kardiologicznych, pediatrycznych, nacxyniowych, brrzusznych, szerokopasmowa, zakres częstotliwości pracy min. 2,0 – 5,0 MHz., liczba elementów: min. 80, kąt skanowania min. 90 st. | TAK
CZĘŚĆ IV - Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji przedmiotu zamówienia
PARAMETRY |  | WYMAGANIA GRANICZNE | WARTOŚĆ OFEROWANA TAK/NIE/PODAĆ
1. | Okres gwarancji min. 24 miesięcy. | TAK/podać 24 miesięcy - 0 punktów 36 miesięcy - 5 punkty 48 miesięcy i więcej - 10 punktów
2. | Nastąpi ponowny bieg terminu gwarancji na sprzęt w przypadku jego istotnej naprawy, albo dostarczenia innego urządzenia wolnego od wad. | TAK, zgodnie z brzmieniem art. 581 § 1 Kodeksu Cywilnego
3. | Czas od zgłoszenia wady do reakcji serwisu w miejscu instalacji sprzętu – dotyczy dni roboczych. Zgłoszenia awarii będą składane telefonicznie lub e-mailem | max 48 godzin
4. | Czas usunięcia wad, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia. | max 7 dni robocze
5. | Czas usunięcia wad, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych lub podzespołów z zagranicy. Zamawiajacy dopuszcza dostarczenie apartu zamiennego na czas naprawy o takich samych lub lepszych parametrach. | max 14 dni robocze
6. | Przeglądy i naprawy w okresie gwarancji wliczone w cenę aparatu. | Tak, podać, liczbę przeglądów technicznych niezbędną do realizacji w okresie gwarancyjnym dla potwierdzenia bezpiecznej pracy sprzętu wg zaleceń producenta, jeżeli takich wymogów nie ma, to przynajmniej 1 przegląd w okresie gwarancyjnym
7. | Przestrzeganie wymaganych terminów wykonywania okresowych przeglądów technicznych należy do Wykonawcy, bez konieczności zlecania (przypominania) przez Zamawiającego. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 14 dniowym wyprzedzeniem o planowanym przeglądzie technicznym drogą e-mailową na adres: automatyk@szpital-bochnia.pl i srog@szpital-bochnia.pl Wykonawca musi uzyskać akceptację terminu przyjazdu od Zamawiajacego (drogą e-mailową). | TAK
8. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania, a także jego poprawki, przy przeglądzie apartu, przez okres gwarancji. | TAK
9. | Gwarantowana dostępność części zamiennych oraz eksploatacyjnych, po ustaniu okresu gwarancji. | minimum 10 lat
10. | Okres gwarancji na części zamienne wymienione w ramach naprawy. | minimum 24 miesięcy
11. | Liczba napraw tego samego istotnego elementu (element uniemożliwiający pracę sprzętu) w okresie gwarancji, uprawniająca Zamawiającego do żądania wymiany sprzętu na nowy | max 3 naprawy
12. | Punkt serwisowy przeznaczony do napraw gwarancyjnych (adres, telefon) | Podać
CZĘŚĆ V. - Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
Pozostałe wymagania |  | WYMOGI GRANICZNE | ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE/ PODAĆ
1. | Wykaz materiałów ekspoatacyjnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania sprzętu, które mogą być wymieniane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji (z podaniem co jaki czas należy wymienić dany materiał ekspolatacyjny) (**) | Podać (jeżeli dotyczy)
2. | Wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | Podać
3. | Powierzchnia aparatu odporna na mycie i dezynfekcje preparatami bójczymi stosowanymi w zakładach opieki zdrowotnej | TAK, podać skład preparatu którego można użyć do mycia i dezynfekcji
4. | Dostarczenie sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego | TAK
5. | Szkolenie z obsługi aparatu w dniu dostarczenia urządzenia. Do 10 osób. Szkolenia potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów. | TAK
6. | Certyfikat CE lub Deklaracji Zgodności - dołączyć do oferty. | TAK
7. | Urządzenia są pozbawione wszelkich blokad, kodów serwisowych itp. zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancyjnego utrudniałyby właścicielowi dostęp serwisowy do aparatu (np. wykonywanie przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) lub gwarancja udostepnienia każdorazowo kodu na wezwanie Zamawiającego. | TAK
8. | Instrukcja w języku polskim (część związana z obsługą aparatu) - dostarczyć przy dostawie urządzenia w (wersji elektronicznej i papierowej). | TAK
9. | Paszport techniczny - dostarczyć przy dostawie urządzenia. | TAK
10. | Możliwość rozbudowy o Elastografię typu Statyczną i Dynamiczną dedykowaną do badań piersi, tarczycy i wątroby. | TAK
11. | Możliwość rozbudowy o głowicę Rectalną kąt skanowania min. 148 stopni, zakres min. od 4,0 do 8,0 MHz, min. 190 elementów. | TAK
12. | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową kąt skanowania min. 90 stopni, zakres min. od 3,0 do 7,0 MHz, min. 60 elementów. | TAK
13. | Termin dostawy | TAK, podać, do 28 dni - 10 pkt. do 42 dni - 5 punktów, do 70 dni - 0 punktów.
CZĘŚĆ VI. - Oświadczenie Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt jest produkowany zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu sprzętu i będzie dostarczony w terminie określonym w SWZ, kompletny, fabrycznie nowy, gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych
2.* Oświadczam, że powyżej wyspecjalizowany sprzęt posiada deklarowane parametry zgodne z danymi producenta. Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3. Oświadczam, że oferowany sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych
4. Oświadczamy, że deklarowane wyżej zobowiązania stana się integralną i obowiązującą częścią umowy.
Miejscowośc i data:……………….. Podpis:……………………………………………….
* Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednie producenta.
(*) W przypadku zaoferowania wyposażenia sprzętu z inną stawką podatku VAT niż sprzęt, należy rozbudować tabelę - CZĘŚĆ I - Szczegółowa Oferta Cenowa i wycenić oddzielnie.
(**) nie dotyczy materiałów, części zużywalnych lub akcesoriów jedno lub wielorazowych, które wymieniane są każdorazowo w związku z realizacją procedur medycznych dotyczących każdego pacjenta

## 2.
Znak postępowania DZ-271-1-17/2022
Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SWZ - ( Załącznik nr 1 do Umowy……….)
Aparat RTG
CZĘŚĆ I. - Szczegółowa Oferta Cenowa (*)
I. | Przedmiot zamówienia Aparat wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem |  | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1 | Aparat RTG |  | 1 |  | 0 |  | 0
Cena ofertowa (wartość brutto należy przenieś do formularza ogólnego - załącznik nr 1 do SIWZ) |  |  |  |  | 0 | x | 0
CZĘŚĆ II. - Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia
DANE TECHNICZNE |  |  | DANE TECHNICZNE - PODAĆ
1 | Nazwa handlowa (należy podać nazwę handlową używaną przez Wykonawcę przy wystawianiu faktur)
2 | Model/typ/ numer katalogowy
3 | Producent (pełna nazwa, adres)
CZĘŚĆ III. - Szczegółowe wymagania
OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI GRANICZNE |  | WYMOGI GRANICZNE | WARTOŚĆ OFEROWANA TAK/NIE/PODAĆ
4 | Oferowany aparat RTG w pełni cyfrowy, rok produkcji aparatu wraz z komponentami 2022, aparat nowy, niepodemonstracyjny, nierekondycjonowany. | TAK
GENERATOR
5 | Moc generatora min. 50 kW | TAK
6 | Zakres napięć w radiografii min. 40 – 150 [kV] | TAK
7 | Wartość mAs min. 500 | TAK
8 | Najkrótszy czas ekspozycji max. 1 ms | TAK
9 | Prąd w radiografii min. 600 mA | TAK
10 | Automatyka zdjęciowa (AEC) z możliwością jej wyłączenia i pracy z ręcznym doborem parametrów ekspozycji | TAK
11 | Możliwość edycji i definiowania protokołów badania | TAK
12 | Zasilanie trójfazowe 3x400V / 50 Hz | TAK
LAMPA I KOLIMATOR
13 | Małe ognisko – max 0.6 [mm] | TAK
14 | Duże ognisko – max. 1.2 [mm] | TAK
15 | Moc małego ogniska min. 20 kW | TAK
16 | Moc dużego ogniska min. 50 kW | TAK
17 | Pojemność cieplna anody min. 300 kHu | TAK
18 | Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg min. 1200 kHU | TAK
19 | Anoda szybkoobrotowa, szybkość wirowania anody min. 3000 obr./min | TAK
20 | Zakres obrotu kolimatora min. ±45° | TAK
21 | Automatyka zabezpieczająca lampę przed przegrzaniem | TAK
22 | Miernik dawki zintegrowany z kolimatorem lampy RTG | TAK
23 | Ustawianie dodatkowej filtracji w kolimatorze | TAK
24 | Filtry dodatkowe zawierające Cu min. 2 sztuki | TAK
25 | Automatyczny lub ręczny dobór dodatkowej filtracji w kolimatorze | TAK
26 | Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji | TAK
27 | Lampa RTG mocowana na kolumnie podłogowej | TAK
28 | Zakres ruchu wzdłużnego lampy RTG min. 180 cm | TAK
29 | Zakres ruchu poprzecznego (teleskopowego) lampy RTG min. 22 cm | TAK
30 | Maksymalna odległość ogniska lampy RTG od podłogi min. 145 cm | TAK
31 | Minimalna odległość ogniska lampy RTG od podłogi max. 50 cm | TAK
32 | Zakres ruchu lampy RTG względem osi pionowej min. +/- 180° | TAK
33 | Zakres ruchu lampy RTG względem osi poziomej min. +/- 135° | TAK
34 | Możliwość wykonywania zdjęć poza stołem kostnym | TAK
DETEKTOR
35 | Detektor do zdjęć: 1. Pole obrazowe detektora 42 x 42cm (+/- 1 cm) - 1 szt. 2. Pole obrazowe detektora 35 x 42cm (+/- 1 cm) - 1 szt. Zamawiający dopuszcza dwa detektory takie same: pole obrazowe detektora 42 x 42cm (+/- 1 cm). | TAK
36 | Podgląd pełnego obrazu max. 10 sek. | TAK
37 | Matryca aktywna detektora (liczba pikseli) min 6 mln. | TAK
38 | Rozmiar piksela max 160 µm | TAK
39 | Głębokość akwizycji min 16 bit | TAK
40 | Materiał warstwy scyntylacyjnej Csl (jodek cezu) | TAK
41 | Praca detektora w trybie przewodowym i bezprzewodowym | TAK
42 | DQE – wydajność kwantowa detektora ≥ 50% zmierzona zgodnie z normą IEC RQA5 przy 1 lp/mm | TAK
43 | Maksymalna waga detektora wraz z baterią max 3,5 kg | TAK
44 | Maksymalne obciążenie na całej powierzchni detektora min. 150 kg. | TAK
45 | Zamawiający dopuszcza zastosowanie nakładek zwiększających obciążenie. | TAK
46 | Ładowarka do ładowania baterii detektora oraz min. 2 baterie w komplecie. | TAK
47 | Klasa ochrony detektora min. IPX3 | TAK
KONSOLA TECHNIKA
48 | Konsola do sterowania parametrami aparatu dedykowana przez producenta aparatu. | TAK
49 | Monitor o przekątnej min 19” | TAK
50 | Obsługa protokołów DICOM: • DICOM Send • DICOM Print • DICOM Storage • DICOM Worklist | TAK
51 | Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS / RIS oraz manualna | TAK
52 | Nagrywarka CD i / lub DVD | TAK
53 | Funkcje obróbki obrazów, min: • obrót obrazów • lustrzane odbicie • powiększenie (zoom) • funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana jasności i kontrastu) • dodawanie komentarzy | TAK
54 | Pomiar odległości i kątów | TAK
55 | Programy anatomiczne z możliwością edycji min. 100 | TAK
56 | Eksport badania na nośnik zewnętrzny wraz z dedykowaną przeglądarką DICOM do przeglądania zdjęć RTG. | TAK
57 | Dostęp do stacji po uprzednim zalogowaniu | TAK
58 | Interfejs użytkownika oprogramowania do akwizycji oraz obróbki zdjęć w języku polskim | TAK
59 | Wyszukiwanie badań na podstawie zadanych kryteriów, m.in: imię i nazwisko pacjenta, rodzaj badania, data wykonania badania | TAK
60 | Wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji pacjenta) z automatycznym tworzeniem tymczasowego identyfikatora pacjenta z możliwością późniejszego uzupełnienia danych | TAK
61 | Konsola przechowuje wykonane badania w podręcznym archiwum do określonej maksymalnej pojemności. Po przekroczeniu tej granicy najstarsze, badania są kasowane automatycznie. | TAK
62 | Integracja oferowanej konsoli technika/apartu z systemem PACS będącego w posiadaniu Zamawiającego (Dostawca systemu firma Alteris S.A. - wymagany zakup nowej licencji). | TAK
63 | Oprogramowanie umożliwiające łączenie wielu zdjęć w jedno, tzw „stitching” | TAK
64 | Wirtualna kratka przeciwrozproszeniowa minimalizująca promieniowanie rozproszone przy wolnych ekspozycjach | TAK
STÓŁ
65 | Stół kostny montowany na stałe z motorową regulacją wysokości – góra/dół w zakresie min. 30 cm | TAK
66 | Wymiary płaskiego blatu stołu min. 220x80 cm, bez ram utrudniających przemieszczanie pacjenta i dezynfekcję blatu | TAK
67 | Blat stołu pływający | TAK
68 | Zakres ruchu wzdłużnego min. 80 cm | TAK
69 | Zakres ruch poprzecznego min. 24 cm | TAK
70 | Max. dynamiczne obciążenie blatu stołu przy ułożeniu pacjenta pośrodku, z zachowaniem wszystkich ruchów stołu: min. 270 kg. | TAK
71 | Układ AEC w stole, min. 3 komory | TAK
72 | Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowana bez konieczności użycia narzędzi | TAK
73 | Przełączniki nożne lub ręczne do sterowania wysokością stołu oraz do zwalniania hamulców blatu | TAK
STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH
74 | Statyw mocowany do podłogi | TAK
75 | Maksymalna odległość środka panelu od podłoża min. 180cm | TAK
76 | Minimalna odległość środka panelu od podłoża max 50 cm | TAK
77 | Układ AEC w statywie, min 3 komory | TAK
78 | Wykonanie badania typu STITCHING - tzw. kości długich (np. całego kręgosłupa, kończyn) w minimum 3 projekcjach łączonych w jeden obraz. | Tak/podać Manulany – 0 punktów Automatyczny - 20 pkt.
79 | Specjalny statyw do pozycjonowania pacjenta w celu wykonania zdjęć kości długich. | TAK
DIAGNOSTYCZNA KONSOLA LEKARSKA
80 | Dedykowana stacja do opisu badań RTG, zgodna z aktualnymi wymaganiami ministerstwa zdrowia. | TAK
81 | Sprzęt komputerowy – jednostka główna o parametrach minimalnych: procesor min. 8 wątkowy, pamięć min 8 GB, dysk twardy min 500 GB typu SSD, system operacyjny oraz oprogramowanie z dożywotnią licencją. Dodatkowe akcesoria: Mysz, klawiatura, podkładka pod mysz. | TAK
82 | Stacja wyposażona w trzy monitory w tym 2 monitory monochromatyczne pracujące w układzie pionowym, w standardzie DICOM, stanowiące parę i posiadające świadectwo parowania wydane przez producenta, o rozdzielczości min. 2 MP, przekątna ekranu lub pola obrazowego min. 47,5 cm, minimalna luminancja: 400 cd/m2; minimalny kontrast: 400/1, posiadające kalibrację sprzętową DICOM (wbudowany kalibrator nieograniczający pola widzenia)). Trzeci monitor kolorowy o przekątnej min 21”, służący do opisu badania. | TAK
83 | Dedykowana karta graficzna do wyświetlania obrazów RTG. | TAK
84 | Możliwość wyszukiwania i pobrania wcześniejszych badań pacjenta z serwera PACS | TAK
85 | Import danych zapisanych w formacie DICOM na dysku lokalnym lub nośnikach CD/DVD | TAK
86 | Eksport badania na nośnik zewnętrzny wraz z dedykowaną przeglądarką DICOM do przeglądania zdjęć RTG. | TAK
87 | Obsługa protokołów DICOM: • DICOM Send • DICOM Print • DICOM Storage • DICOM Worklist | TAK
88 | Dedykowane oprogramowanie do opisu badń RTG w tym miedzy innymi: • wyświetlanie jednocześnie co najmniej 2 rodzajów badań tego samego pacjenta, • narzedzia pomiarowe min.: obrót obrazów, lustrzane odbicie, powiększenie (zoom), zmiana jasności i kontrastu, pomiar odległości i kątów (w tym Cobba) • dodawanie komentarzy • wyświetlanie obrazów w oryginalnej jakości, • ROI (Obszary zainteresowania): wielokąt, owal, ołówek, prostokąt, | TAK
89 | Integracja oferowanej stacji lekarskiej z systemem PACS będącego w posiadaniu Zamawiającego (Dostawca systemu firma Alteris S.A.- wymagany zakup nowej licencji). | TAK
INNE WYMAGANIA
90 | Sygnalizacja optyczna i lub dźwiękowa wykonania ekspozycji | TAK
91 | Pomiar dawki ekspozycji z wyświetlaniem dawki na konsoli operatora | TAK
92 | Akcesoria – uchwyty dla pacjenta | TAK
93 | Akcesoria – podnóżek który można demontować | TAK
94 | Demontaż i utylizacja starego aparatu. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu odpowiedni dokument potwierdzający utylizację sprzętu. | TAK
95 | Wykonawca przywróci stan pracowni do stanu przed demontażem starego aparatu. | TAK
96 | UPS do stacji technika i lekarskiej - dobrany mocą do zestawu. | TAK
CZĘŚĆ IV - Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji przedmiotu zamówienia
PARAMETRY |  | WYMAGANIA GRANICZNE | WARTOŚĆ OFEROWANA TAK/NIE/PODAĆ
97 | Okres gwarancji min. 24 miesięcy. | TAK/podać 24 miesięcy - 0 punktów 36 miesięcy - 5 punkty 48 miesięcy i więcej - 10 punktów
98 | Nastąpi ponowny bieg terminu gwarancji na sprzęt w przypadku jego istotnej naprawy, albo dostarczenia wolnego od wad modułu aparatu RTG (stół, stojak płucny, generator, kolumna lampy RTG, detektor cyfrowy) wolnego od wad zgodnie z brzmieniem art. 581 § 1 Kodeksu Cywilnego. | TAK
99 | Czas usunięcia wad, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia max 7 dni roboczych. | TAK
100 | Czas usunięcia wad, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych lub podzespołów z zagranicy max 14 dni robocze. | TAK
101 | Przeglądy i naprawy w okresie gwarancji wliczone w cenę aparatu. | Tak, podać, liczbę przeglądów technicznych niezbędną do realizacji w okresie gwarancyjnym dla potwierdzenia bezpiecznej pracy sprzętu wg zaleceń producenta, jeżeli takich wymogów nie ma, to przynajmniej 1 przegląd w okresie gwarancyjnym
102 | Przestrzeganie wymaganych terminów wykonywania okresowych przeglądów technicznych należy do Wykonawcy, bez konieczności zlecania (przypominania) przez Zamawiającego. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 14 dniowym wyprzedzeniem o planowanym przeglądzie technicznym drogą e-mailową na adres: automatyk@szpital-bochnia.pl. Wykonawca musi uzyskać akceptację terminu przyjazdu od Zamawiajacego (drogą e-mailową). | TAK
103 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania, a także jego poprawki, przy przeglądzie apartu, przez okres gwarancji. | TAK
104 | Gwarantowana dostępność części zamiennych oraz eksploatacyjnych, po ustaniu okresu gwarancji minimum 10 lat. | TAK
105 | Okres gwarancji na części zamienne wymienione w ramach naprawy minimum 24 miesięcy | TAK
106 | Liczba napraw tego samego istotnego elementu (element uniemożliwiający pracę sprzętu) w okresie gwarancji, uprawniająca Zamawiającego do żądania wymiany sprzętu na nowy max 3 naprawy. | TAK
107 | Punkt serwisowy przeznaczony do napraw gwarancyjnych (adres, telefon) | Podać
108 | W okresie gwarancji wykonywanie testów specjalistycznych po stronie Sprzedawcy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Testy wliczone w cenę aparatu. | TAK
CZĘŚĆ V. - Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
Pozostałe wymagania |  | WYMOGI GRANICZNE | ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE/ PODAĆ
109 | Wykaz materiałów ekspoatacyjnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania sprzętu, które mogą być wymieniane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji (z podaniem co jaki czas należy wymienić dany materiał ekspolatacyjny) (**) | Podać (jeżeli dotyczy)
110 | Wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | Podać
111 | Dostarczenie sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego | TAK
112 | Termin dostawy max do 126 dni | Tak/podać Do 126 dni – 0 punktów Do 112 dni - 5 punktów Do 105 dni – 10 punktów
113 | Szkolenia dla personelu medycznego i technicznego (do 20 osób). Ilość dni szkoleniowych min. 3. po wydaniu pozytywnej Decyzji przez Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny. Na podstawie listy obecności należy wystawić Imienne Certyfikaty. | TAK
114 | Dodatkowe szkolenie po 2-3 miesiącach od wydania pozytywnej Decyzji przez Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny. Termin do uzgodnienia z Użytkownikiem. | TAK
115 | Dokumentacja serwisowa w języku polskim, dokumentacja techniczna i/lub oprogramowanie serwisowe umożliwiające co najmniej diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc, najpóźniej z dniem zakończenia gwarancji na aparat RTG.. | TAK
116 | Certyfikat CE lub Deklaracji Zgodności - dołączyć do oferty. | TAK
117 | W cenie urządzeń komplet akcesoriów niezbędnych do funkcjonowania aparatu. | TAK
118 | Urządzenia są pozbawione wszelkich blokad, kodów serwisowych itp. zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancyjnego utrudniałyby właścicielowi dostęp serwisowy do aparatu (np. wykonywanie przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) lub gwarancja udostepnienia każdorazowo kodu na wezwanie Zamawiającego. | TAK
119 | Sprzedawca dostarczy kompletne (min. 2 szt. – w wersji elektronicznej i papierowej) instrukcje obsługi aparatu RTG oraz oprogramowania zainstalowanego na konsoli lekarskiej do opisu zdjęć RTG w języku polskim. | TAK
120 | Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia kompletu dokumentacji (w segregatorach - min 3 szt.) wymaganej przez Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w celu uzyskania Decycji na uruchomienie Pracowni i Aparatu RTG. W przypadku braków w dokumentacji Sprzedawca niezwłocznie dostarczy Zamawiajacemu wymagane dokumenty. | TAK
121 | Dostarczenie wraz z aparatem dokumentów (w j. polskim) potwierdzających zgodność parametrów techniczno-funkcjonalnych tj.: - najnowszej wersji instrukcji Obsługi (wersja elektroniczna) - katalogu producenta wraz z zaznaczeniem, że dany parametr jest spełniony (do każdej pozycji ze specyfikacji podać numer strony), W przypadku braku wyszczególnienia parametrów technicznych w katalogach firmowych lub dokumentacji technicznej producenta itp. oferowanego sprzętu Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela aparatu za wyjątkiem pozycji nr 78. | TAK
122 | Harmonogram dostawy uzgodniony wcześniej z Zamawiającym: 1. Demontaż starego urządzenia 2. Montaż nowego urządzenia wraz z przywróceniem stanu pomieszczenia do stanu z przed demontażem urządzenia. 3. Pierwszy dzień po instalacji aparatu. a) Sprawdzenie zgodności aparatu RTG oraz wyposażenia z wymogami SIWZ, b) Sprawdzenie zgodności aparatu RTG z instrukcją obsługi - przy użyciu urządzeń pomiarowych przeznaczonych do tego celu z odpowiednimi Certyfikatami i aktualnymi kalibracjami (które są w posiadaniu Sprzedawcy), c) Testy odbiorcze i specjalistyczne, pomiary dozymetryczne, pomiary rozkładu mocy dawki oraz wykonać inne niezbędne pomiary będące potrzebne do odbioru pracowni - czynności wymienione w pkt. 1 lit. a – b (powyżej), powinny być zrealizowane w ciągu jednego dnia roboczego (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od godz. 8:00 do godz. 15:00. - czynności wymienione w pkt. c (powyżej), powinny być zrealizowane w ciągu jednego dnia roboczego (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od godz. 8:00 do godz. 20:00. 4. Pierwszy, drugi i trzeci dzień (po uzyskaniu pozytywnej Decyzji wydanej przez: Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny). a) Szkolenie personelu (po prawidłowym protokolarnym odebraniu Sprzętu), b) Podłączenie urządzenia do sieci informatycznej szpitala (zakup odpowiednich licencji i konfiguracja po stronie Sprzedającego). - czynności wymienione w pkt. 2 lit. a i b (powyżej), powinny być realizowane w dniach od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od godz. 8:00 do godz. 14:00. | TAK
123 | Istotne elementy oferowanego aparatu RTG, tj. generator, lampa rentgenowska, ścianka diagnostyczna, wyprodukowane przez tego samego producenta. | TAK
124 | Paszport techniczny - dostarczyć przy dostawie urządzenia. | TAK
CZĘŚĆ VI. - Oświadczenie Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt jest produkowany zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu sprzętu i będzie dostarczony w terminie określonym w SIWZ, kompletny, fabrycznie nowy, gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych
2.* Oświadczam, że powyżej wyspecjalizowany sprzęt posiada deklarowane parametry zgodne z danymi producenta. Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3. Oświadczam, że oferowany sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych
4. Oświadczamy, że deklarowane wyżej zobowiązania stana się integralną i obowiązującą częścią umowy.
Miejscowośc i data:……………….. Podpis:……………………………………………….
* Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednie producenta.
(*) W przypadku zaoferowania wyposażenia sprzętu z inną stawką podatku VAT niż sprzęt, należy rozbudować tabelę - CZĘŚĆ I - Szczegółowa Oferta Cenowa i wycenić oddzielnie.
(**) nie dotyczy materiałów, części zużywalnych lub akcesoriów jedno lub wielorazowych, które wymieniane są każdorazowo w związku z realizacją procedur medycznych dotyczących każdego pacjenta