## 1.
Znak postępowania DZ-271-1-21/2022
Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SWZ - ( Załącznik nr 1 do Umowy……….)
Pakiet nr 1- Zestaw laparoskopowy wraz z osprzętem oraz zestaw artroskopowy wraz z osprzętem.
CZĘŚĆ I. - Szczegółowa Oferta Cenowa (*)
I. | Przedmiot zamówienia Aparat wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem |  | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1 | Zestaw laparoskopowy wraz z osprzętem. |  | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Zestaw artroskopowy wraz z osprzętem. |  | 1 |  | 0 |  | 0
Cena ofertowa (wartość brutto należy przenieś do formularza ogólnego - załącznik nr 1 do SWZ) |  |  |  |  | 0 | x | 0
CZĘŚĆ II.A. - Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia - Zestaw laparoskopowy wraz z osprzętem.
DANE TECHNICZNE |  |  | DANE TECHNICZNE - PODAĆ
1 | Nazwa handlowa (należy podać nazwę handlową używaną przez Wykonawcę przy wystawianiu faktur)
2 | Model/typ/ numer katalogowy
3 | Producent (pełna nazwa, adres)
CZĘŚĆ III.A. - Szczegółowe wymagania
OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI GRANICZNE |  | WYMOGI GRANICZNE | WARTOŚĆ OFEROWANA TAK/NIE/PODAĆ
Zestaw laparoskopowy wraz z osprzętem.
4 | Sprzęt fabrycznie nowy, niepodemonstracyjny, nierekondycjonowany, rok produkcji min 2021. | TAK
Sterownik kamery i kamera – 1 szt.
5 | Rozdzielczość sterownika kamery min:3840 x 2160 px | TAK
6 | Przycisk balansu bieli na urządzeniu | TAK
7 | Odbicie lustrzane obrazu lub obrót obrazu | TAK
8 | Wyjścia wideo min: 2xDisplayPort1.2, 2xDVI-D | TAK
9 | Funkcja Picture in Picture PiP | TAK
10 | Min: 4x gniazdo typu USB | TAK
11 | Złącze Ethernet – min. 10/100 MB/s | TAK
12 | Złącze wyrównywania potencjałów | TAK
13 | Częstotliwość odświeżania min. 50 Hz | TAK
14 | Predefiniowanie ustawień preferencji operatorów oraz predefiniowanie ustawień procedur medycznych, możliwość dowolnej zmiany ustawień w obrębie procedur oraz operatorów | TAK
15 | Skala wzmocnienia obrazu min. 3 | TAK
16 | wyświetlanie na ekranie parametrów pracy ustawionych i aktualnych takich urządzeń jak: shaver, pompa, insuflator oraz ikony nagrywania. | TAK
17 | Głowica kamery o rozdzielczości min:3840 x 2160 px | TAK
18 | Głowica wyposażona w przetwornik typu CMOS | TAK
19 | Format obrazu 16:9, częstotliwość odświeżania min. 50 Hz | TAK
20 | Obudowa głowicy wodoodporna | TAK
21 | Zastosowany typ części CF do zastosowań w pobliżu serca | TAK
22 | Waga głowicy nie większa niż 0,6 kg | TAK
Źródło światła LED – 1 szt. |  | TAK
23 | Żywotność modułu LED min 20000 h lub 7 lat. | TAK, podać 20 000 – 0 punktów 30 000 – 5 punktów 40 000 i więcej – 10 punktów
24 | Strumień świetlny min 1800 lumen | TAK
25 | Temperatura barwowa: 5.500 - 8.500 K | TAK
26 | Wskaźnik oddawania barw : min. 70 CRI | TAK
27 | Automatyczna regulacja strumienia świetlnego: zsynchronizowana szerokość impulsu z modulacją strumienia świetlnego | TAK
28 | Uniwersalne gniazdo światłowodu umożliwiające zamontowanie światłowodów różnych producentów Aesculap, Storz, Olimpus, Wolf | TAK
Archiwizator medyczny – 1 szt.
29 | Pojemność pamięci wew. dysku SSD min. 110 GB, przechwytywanie obrazu według standardowych formatów min.: JPG i/lub RAW. Rejestracja filmów m.in. w formacie HD MPEG 4. | TAK, podać min 100 GB – 0 punktów min. 200 GB – 5 punktów 500 GB i więcej – 10 punktów
30 | Wewnętrzna archiwizacja danych z możliwością podania danych operatora, rodzaju zabiegu i danych pacjenta. | TAK
31 | Sterowanie z głowicy kamery lub tabletu sterującego lub z panelu sterującego | TAK
32 | Export zarchiwizowanych zabiegów poprzez: Usb, serwer plików a zdjęcia dodatkowo w formacie PACS(DICOM). | TAK
Monitor medyczny – 2 szt.
33 | Rozmiar monitora min. 30 cali, rozdzielczość min. 3840x2160px | TAK
34 | Podświetlenie typu LED | TAK
35 | Format obrazu 16:9 | TAK
36 | Kąt widzenia min. 178 stopni poziomo i pionowo | TAK
37 | Funkcja PIP | TAK
38 | Jasność min. 800cd/m² | TAK
39 | Współczynnik kontrastu min. 1000:1 | TAK
40 | Wejścia wideo min.:1x DP 1.2 , 1xDVI, 1x3G-SDI, 1x HDMI 2.0 | TAK
41 | Wyjścia wideo min.: DP 1.2, 1x 3G-SDI, 1 x DVI | TAK
Wózek mobilny – 1 szt.
42 | Dedykowany stabilny wózek jezdny z blokadą kół (koła wyposażone w nakładki zapobiegjące najechaniu na przewód) | TAK
43 | Min. 5 półek z możliwością regulacji wysokości w tym jedna wysuwana i jedna z dodatkową szufladą | TAK
44 | Wbudowany transformator izolujący wraz z bezpiecznikami i centralnym włącznikiem zasilania | TAK
45 | Nośność półek min. 50 kg | TAK
46 | Ukryta w ramie listwa zasilająca z kablami indywidualnymi do zasilania urządzeń min. 6 szt. oraz kablami do uziemienia min. 6 szt. | TAK
47 | Tylne drzwiczki z możliwością zamknięcia | TAK
48 | Centralny kabel zasilający wózek wyposażony w kabel dodatkowego uziemienia | TAK
49 | Ruchome ramię obrotowe, z min. dwoma przegubami i możliwością ustawienia monitora w różnych pozycjach oraz wysokościach, dostosowane do oferowanych monitorów. Ramię umożliwia pozycjonowanie monitora z lewej i prawej strony wózka – 2 sztuki (prawe i lewe) | TAK
50 | Uchwyt na głowicę kamery | TAK
51 | Uchwyt na płyny infuzyjne | TAK
52 | Uchwyt na przełącznik nożny | TAK
53 | Zacisk do drenów dobowych | TAK
54 | Uchwyt na butlę 7.5 kg | TAK
Insuflator CO2 – 1 szt.
55 | Sterowanie za pomocą dotykowego kolorowego wyświetlacza | TAK
56 | Zakres regulacji ciśnienia min. 0-30 mmHg co 1 mmHg | TAK
57 | Przepływ min. 50 L/ min. | TAK
58 | Informacja wizualna i dźwiękowa informująca o zatkaniu układu przepływu gazu | TAK
59 | Funkcja zaprogramowania parametrów startowych dla każdego z dostępnych trybów | TAK
60 | Funkcja ustawienia początkowej insuflacji w trybie igła Veresa lub automatycznie | TAK
61 | Funkcja podgrzewania dwutlenku węgla | TAK
62 | Wskaźnik numeryczny wartości bieżącej ciśnienia gazu insuflacji po stronie pacjenta | TAK
63 | Wskaźnik numeryczny wartości bieżącej przepływu gazu | TAK
64 | Wskaźnik zadanej wartości ciśnienia gazu po stronie pacjenta i przepływu gazu | TAK
65 | Informacja graficzna min. 5 stopniowa o ciśnieniu CO2 w butli | TAK
66 | Możliwość stosowania drenów jedno i wielorazowych zarówno z podgrzewaniem jak i bez podgrzewania | TAK
67 | Dren wielorazowy do insuflatora z podgrzewaniem, autoklawowalny, dedykowany do min. 100 krotnego użycia. ( 2sztuki w komplecie) | TAK
68 | Funkcja automatyczne desuflacji w przypadku przekroczenia zadanego ciśnienia | TAK
69 | Czujnik temperatury zintegrowany z zestawem drenów grzejących | TAK
70 | Wysokociśnieniowy przewód łączący insuflator z butlą CO2 – 1szt. | TAK
Pompa laparoskopowa - 1 szt.
71 | Pompa do przepłukiwania oraz odsysania przeznaczona do operacji laparoskopowych | TAK
72 | System zabezpieczający : automatyczne wyłączenie silnika pompy po przekroczenie limitu ciśnienia | TAK
73 | Maksymalne ciśnienie min. 450mmHG | TAK
74 | Maksymalny przepływ min. 3,0 l/min | TAK
75 | Automatyczne samo-testowanie urządzenia przy każdym włączaniu | TAK
76 | Dreny jednorazowe w torze ssania – 50 sztuk | TAK
77 | Maksymalne ujemne ciśnienie ssania min. -60kPa | TAK
78 | Niezależnie uruchamiane tory ssania i płukania | TAK
79 | Klasa szczelności urządzenia min. IP 41 | TAK
80 | Dreny jednorazowe w torze napływu – 50 sztuk | TAK
Wyposażenie dodatkowe
81 | Światłowód autoklawowalny, średnica 5 mm, długość min. 2,5m– 4 szt. | TAK
82 | - Optyka laparoskopowa o rozdzielczości 4K UHD, autoklawowalna, średnica 10 mm, kąt 300, długość robocza 330 mm – 2 szt. - Optyka laparoskopowa o rozdzielczości 4K UHD, autoklawowalna, średnica 10 mm, kąt 00, długość robocza 330 mm – 2 szt. Do każdej optyki dedykowany kontener to sterylizacji. | TAK
CZĘŚĆ II. - Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia - Zestaw artroskopowy wraz z osprzętem.
DANE TECHNICZNE |  |  | DANE TECHNICZNE - PODAĆ
1 | Nazwa handlowa (należy podać nazwę handlową używaną przez Wykonawcę przy wystawianiu faktur)
2 | Model/typ/ numer katalogowy
3 | Producent (pełna nazwa, adres)
CZĘŚĆ III. - Szczegółowe wymagania
OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI GRANICZNE |  | WYMOGI GRANICZNE | WARTOŚĆ OFEROWANA TAK/NIE/PODAĆ
Zestaw artroskopowy wraz z osprzętem
83 | Sprzęt fabrycznie nowy, niepodemonstracyjny, nierekondycjonowany, rok produkcji min 2021. | TAK
Sterownik kamery i kamera – 1 szt.
84 | Rozdzielczość sterownika kamery min:3840 x 2160 px | TAK
85 | Przycisk balansu bieli na urządzeniu | TAK
86 | Odbicie lustrzane obrazu lub obrót obrazu | TAK
87 | Wyjścia wideo min: 2xDisplayPort1.2, 2xDVI-D | TAK
88 | Funkcja Picture in Picture PiP | TAK
89 | Min: 4x gniazdo typu USB | TAK
90 | Złącze Ethernet – min. 10/100 MB/s | TAK
91 | Złącze wyrównywania potencjałów | TAK
92 | Częstotliwość odświeżania min. 50 Hz | TAK
93 | Predefiniowanie ustawień preferencji operatorów oraz predefiniowanie ustawień procedur medycznych, możliwość dowolnej zmiany ustawień w obrębie procedur oraz operatorów | TAK
94 | Skala wzmocnienia obrazu min. 3 | TAK
95 | wyświetlanie na ekranie parametrów pracy ustawionych i aktualnych takich urządzeń jak: shaver, pompa, insuflator oraz ikony nagrywania. | TAK
96 | Głowica kamery o rozdzielczości min:3840 x 2160 px | TAK
97 | Głowica wyposażona w przetwornik typu CMOS | TAK
98 | Format obrazu 16:9, częstotliwość odświeżania min. 50 Hz | TAK
99 | Obudowa głowicy wodoodporna | TAK
100 | Zastosowany typ części CF do zastosowań w pobliżu serca | TAK
101 | Waga głowicy nie większa niż 0,6 kg | TAK
Źródło światła LED – 1 szt.
102 | Żywotność modułu LED min 20 000 h lub 7 lat. | TAK, podać 20 000 – 0 punktów 30 000 – 5 punktów 40 000 i więcej – 10 punktów
103 | Strumień świetlny min 1800 lumen | TAK
104 | Temperatura barwowa: 5.500 - 8.500 K | TAK
105 | Wskaźnik oddawania barw : min. 70 CRI | TAK
106 | Automatyczna regulacja strumienia świetlnego: zsynchronizowana szerokość impulsu z modulacją strumienia świetlnego | TAK
107 | Uniwersalne gniazdo światłowodu umożliwiające zamontowanie światłowodów różnych producentów Aesculap, Storz, Olimpus, Wolf | TAK
Archiwizator medyczny – 1 szt.
108 | Pojemność pamięci wew. dysku SSD min. 110 GB, przechwytywanie obrazu według standardowych formatów min.: JPG i/lub RAW. Rejestracja filmów m.in. w formacie HD MPEG 4. | TAK, podać min 100 GB – 0 punktów min. 200 GB – 5 punktów 500 GB i więcej – 10 punktów
109 | Wewnętrzna archiwizacja danych z możliwością podania danych operatora, rodzaju zabiegu i danych pacjenta. | TAK
110 | Sterowanie z głowicy kamery lub tabletu sterującego lub z panelu sterującego | TAK
111 | Export zarchiwizowanych zabiegów poprzez: Usb, serwer plików a zdjęcia dodatkowo w formacie PACS(DICOM). | TAK
Monitor medyczny – 1 szt.
112 | Rozmiar monitora min. 30 cali, rozdzielczość min. 3840x2160px | TAK
113 | Podświetlenie typu LED | TAK
114 | Format obrazu 16:9 | TAK
115 | Kąt widzenia min. 178 stopni poziomo i pionowo | TAK
116 | Funkcja PIP | TAK
117 | Jasność min. 800cd/m² | TAK
118 | Współczynnik kontrastu min. 1000:1 | TAK
119 | Wejścia wideo min.:1x DP 1.2 , 1xDVI, 1x3G-SDI, 1x HDMI 2.0 | TAK
120 | Wyjścia wideo min.: DP 1.2, 1x 3G-SDI, 1 x DVI | TAK
Wózek mobilny – 1 szt.
121 | Dedykowany stabilny wózek jezdny z blokadą kół (koła wyposażone w nakładki zapobiegjące najechaniu na przewód) | TAK
122 | Min. 5 półek z możliwością regulacji wysokości w tym jedna wysuwana i jedna z dodatkową szufladą | TAK
123 | Wbudowany transformator izolujący wraz z bezpiecznikami i centralnym włącznikiem zasilania | TAK
124 | Nośność półek min. 50 kg | TAK
125 | Ukryta w ramie listwa zasilająca z kablami indywidualnymi do zasilania urządzeń min. 6 szt. oraz kablami do uziemienia min. 6 szt. | TAK
126 | Tylne drzwiczki z możliwością zamknięcia | TAK
127 | Centralny kabel zasilający wózek wyposażony w kabel dodatkowego uziemienia | TAK
128 | Centralne montowane ruchome ramie obrotowe, z min. Dwoma przegubami i możliwością ustawienia monitora w różnych pozycjach oraz wysokościach, dostosowane do oferowanego monitora. | TAK
129 | Uchwyt na głowicę kamery | TAK
130 | Uchwyt na płyny infuzyjne | TAK
131 | Uchwyt na przełącznik nożny | TAK
132 | Zacisk do drenów dobowych | TAK
133 | Uchwyt na butlę 7.5 kg | TAK
Pompa artroskopowa z wyposażeniem – 1 szt.
134 | Dotykowy ekran do wprowadzania parametrów pracy urządzenia | TAK
135 | Predefiniowane ustawienia dla artroskopii kolana, stawu ramiennego, biodra i małych stawów (możliwość indywidualnej zmiany/zaprogramowania ustawień predefiniowanych) | TAK
136 | Automatyczna kontrola i samoregulacja ciśnienia wewnątrzstawowego w czasie rzeczywistym | TAK
137 | Funkcja ciągłej, niepulsacyjnej kontroli ciśnienia i płukania, funkcja płukania | TAK
138 | Funkcja płukania i zwiększenia ciśnienia dla powstrzymania krwawienia. | TAK
139 | Możliwość stosowania całodobowych drenów głównych z drenami pacjenta oraz drenów jednorazowych. | TAK
140 | Możliwość współpraca z konsolą shavera. | TAK
141 | Funkcja płukania stawu poprzez zwiększenie ciśnienia programowane w zakresie od 0-50% co 5% i w czasie do 2 min | TAK
142 | Przepływ min: 1500 ml/min. | TAK
143 | Ciśnienie w zakresie min. od 10 do 120 mmHg, skokowo co 5 mmHg. | TAK
144 | Funkcja bezpieczeństwa przy zbyt dużym ciśnieniu w stawie. | TAK
145 | Sterowanie za pomocą przełącznika nożnego. | TAK
146 | Dreny do pompy: - Dren jednorazowy kompletny z oddzielnie pakowanym mechanizmem zaciskowym Luer lock pozwalającym na regulację długości drenu w przypadku korzystania w połączeniu z drenami przedłużającymi, sterylny – min. 50 sztuk. - Dren dobowy wyposażony w czujnik ciśnienia mocowany w systemie zatrzaskowym , z systemem zapewniającym brak cofania się płynu wewnątrz drenu, sterylny min. 50 sztuk. - Dren jednorazowy do pacjenta, wyposażony w zastawki zapobiegające cofaniu się płynu w drenie, sterylny min. 100 sztuk. | TAK
Wyposażenie dodatkowe
147 | Światłowód autoklawowalny, fluorescencyjny, średnica 5 mm, długość min. 2,5m– 4 szt. | TAK
148 | Optyka artroskopowa o rozdzielczości 4K UHD, autoklawowalna, średnica 4 mm, kąt 300, długość robocza min. 150 mm, kontener to sterylizacji oraz płaszcz wodny, szybkoprzepływowy, o średnicy 5,5 mm z dwoma obrotowymi zaworami i mechanizmem do mocowania optyki, z obturatorem i z dedykowaną kasetą do sterylizacji – 4 komplety. | TAK
CZĘŚĆ IV - Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji przedmiotu zamówienia
PARAMETRY |  | WYMAGANIA GRANICZNE | WARTOŚĆ OFEROWANA TAK/NIE/PODAĆ
149 | Okres gwarancji min. 24 miesięcy. | TAK/podać 24 miesięcy - 0 punktów 36 miesięcy - 5 punkty 48 miesięcy i więcej - 10 punktów
150 | Nastąpi ponowny bieg terminu gwarancji na sprzęt w przypadku jego istotnej naprawy, albo dostarczenia innego urządzenia wolnego od wad zgodnie z brzmieniem art. 581 § 1 Kodeksu Cywilnego. | TAK
151 | Czas usunięcia wad, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia max 7 dni robocze. | TAK
152 | Czas usunięcia wad, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych lub podzespołów z zagranicy max 14 dni robocze. | TAK
153 | Przeglądy i naprawy w okresie gwarancji wliczone w cenę aparatu. | Tak, podać, liczbę przeglądów technicznych niezbędną do realizacji w okresie gwarancyjnym dla potwierdzenia bezpiecznej pracy sprzętu wg zaleceń producenta, jeżeli takich wymogów nie ma, to przynajmniej 1 przegląd w okresie gwarancyjnym
154 | Przestrzeganie wymaganych terminów wykonywania okresowych przeglądów technicznych należy do Wykonawcy, bez konieczności zlecania (przypominania) przez Zamawiającego. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 14 dniowym wyprzedzeniem o planowanym przeglądzie technicznym drogą e-mailową na adres: automatyk@szpital-bochnia.pl. Wykonawca musi uzyskać akceptację terminu przyjazdu od Zamawiajacego (drogą e-mailową). | TAK
155 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania, a także jego poprawki, przy przeglądzie apartu, przez okres gwarancji. | TAK
156 | Gwarantowana dostępność części zamiennych oraz eksploatacyjnych, po ustaniu okresu gwarancji minimum 10 lat. | TAK
157 | Okres gwarancji na części zamienne wymienione w ramach naprawy minimum 24 miesięcy | TAK
158 | Liczba napraw tego samego istotnego elementu (element uniemożliwiający pracę sprzętu) w okresie gwarancji, uprawniająca Zamawiającego do żądania wymiany sprzętu na nowy max 3 naprawy. | TAK
159 | Punkt serwisowy przeznaczony do napraw gwarancyjnych (adres, telefon) | Podać
CZĘŚĆ V. - Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
Pozostałe wymagania |  | WYMOGI GRANICZNE | ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE/ PODAĆ
160 | Wykaz materiałów ekspoatacyjnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania sprzętu, które mogą być wymieniane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji (z podaniem co jaki czas należy wymienić dany materiał ekspolatacyjny) (**) | Podać (jeżeli dotyczy)
161 | Wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | Podać
162 | Dostarczenie sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego | TAK
163 | Czas dostawy do 40 dni. | TAK, podać do 30 dni – 10 punktów do 35 dni – 5 punktów do 40 dni – 0 punktów
164 | Szkolenie z obsługi aparatu w dniu dostarczenia urządzenia do 15 osób. Szkolenie potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów. | TAK
165 | Certyfikat CE lub Deklaracji Zgodności - dołączyć do oferty. | TAK
166 | Urządzenia są pozbawione wszelkich blokad, kodów serwisowych itp. zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancyjnego utrudniałyby właścicielowi dostęp serwisowy do aparatu (np. wykonywanie przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) lub gwarancja udostepnienia każdorazowo kodu na wezwanie Zamawiającego. | TAK
167 | Instrukcja w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej - dostarczyć przy dostawie urządzenia. | TAK
168 | Paszport techniczny - dostarczyć przy dostawie urządzenia. | TAK
CZĘŚĆ VI. - Oświadczenie Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt jest produkowany zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu sprzętu i będzie dostarczony w terminie określonym w SWZ, kompletny, fabrycznie nowy, gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych
2.* Oświadczam, że powyżej wyspecjalizowany sprzęt posiada deklarowane parametry zgodne z danymi producenta. Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3. Oświadczam, że oferowany sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych
4. Oświadczamy, że deklarowane wyżej zobowiązania stana się integralną i obowiązującą częścią umowy.
Miejscowośc i data:……………….. Podpis:……………………………………………….
* Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednie producenta.
(*) W przypadku zaoferowania wyposażenia sprzętu z inną stawką podatku VAT niż sprzęt, należy rozbudować tabelę - CZĘŚĆ I - Szczegółowa Oferta Cenowa i wycenić oddzielnie.
(**) nie dotyczy materiałów, części zużywalnych lub akcesoriów jedno lub wielorazowych, które wymieniane są każdorazowo w związku z realizacją procedur medycznych dotyczących każdego pacjenta

## 2.
Znak postępowania DZ-271-1-21/2022
Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SWZ - ( Załącznik nr 1 do Umowy……….)
Pakiet nr 2 - Sprzęt do koagulacji i diatermia elektrochirurgiczna z osprzętem oraz możliwością zamykania naczyń.
CZĘŚĆ I. - Szczegółowa Oferta Cenowa (*)
I. | Przedmiot zamówienia Aparat wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem |  | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1 | Sprzęt do koagulacji |  | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Diatermia elektrochirurgiczna z osprzętem oraz możliwością zamykania naczyń |  | 1 |  | 0 |  | 0
Cena ofertowa (wartość brutto należy przenieś do formularza ogólnego - załącznik nr 1 do SWZ) |  |  |  |  | 0 | x | 0
CZĘŚĆ II.A - Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia Sprzęt do koagulacji
DANE TECHNICZNE |  |  | DANE TECHNICZNE - PODAĆ
1 | Nazwa handlowa (należy podać nazwę handlową używaną przez Wykonawcę przy wystawianiu faktur)
2 | Model/typ/ numer katalogowy
3 | Producent (pełna nazwa, adres)
CZĘŚĆ III. A- Szczegółowe wymagania
OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI GRANICZNE |  | WYMOGI GRANICZNE | WARTOŚĆ OFEROWANA TAK/NIE/PODAĆ
Sprzęt do koagulacji
4 | Aparat elektrochirurgiczny do koagulacji monopolarnej i bipolarnej, z funkcją zamykania naczyń o średnicy do 7 [mm] aparat fabrycznie nowy, niepodemonstracyjny, nierekondycjonowany, rok produkcji 2022. | TAK
5 | Zasilanie elektryczne 230V 50 Hz. | TAK
6 | Oprogramowanie w języku polskim. | TAK
7 | Pamięć min. 50 programów. | TAK
8 | Automatyczne rozpoznawanie przyłączonych instrumentów i automatyczne dobieranie optymalnych parametrów pracy. | TAK
9 | Kolorowy ekran obrazujący parametry urządzenia. | TAK
10 | Możliwość podłączenia odsysacza dymu z pola operacyjnego | TAK
11 | Odporność urządzenia na impuls defibrylacji | TAK
12 | Maksymalna moc cięcia monopolarnego min. 350 W | TAK
13 | Maksymalna moc koagulacji monopolarnej min. 250 W | TAK
14 | Minimum 10 rodzajów cięcia monopolarnego w tym papilektomia i polypektomia. | TAK
15 | Minimum 10 rodzajów koagulacji monopolarnego w tym natryskowa. | TAK
16 | Zmiana programu przy pomocy uchwytu monopolarnego i włącznika nożnego. | TAK
17 | Aparat wyposażony w funkcję bezpieczeństwa dotyczącą oporności pomiędzy płytką a ciałem pacjenta w trybie monopolarnym (informacja wyświetlana na ekranie monitora). | TAK
18 | Możliwość równoległej koagulacji przez dwóch operatorów używając koagulacji forsownej lub używając jednocześnie prądu natryskowego lub preparacyjnego. | TAK
19 | Aparat wyposażony w funkcję prądu bipolarnego dedykowanego do resekcji pętlą w środowisku wodnym | TAK
20 | Maksymalna moc cięcia bipolarnego min. 120 W | TAK
21 | Maksymalna moc koagulacji bipolarnej min. 120 W | TAK
22 | Funkcja Auto Stop dla instrumentów bipolarnych min. w trybie ligacji. | TAK
23 | Funkcja autostart dla instrumentów bipolarnych z regulacją opóźnienia. | TAK
24 | Aparat wyposażony w gniazda: - monopolarne min. dwa w tym , min. jedno gniazdo uniwersalne do podłączenia dwóch różnych typów kabli (Bowa oraz typu ERBE), - bipolarne szt. 2 w tym min. jedno gniazdo uniwersalne do podłączenia dwóch różnych typów kabli (Bowa oraz typu ERBE) - gniazdo neutralne. | TAK
25 | Progresywna zmiana wartości mocy przy regulacji parametrów pracy urządzenia we wszystkich trybach monopolarnych oraz bipolarnych. | TAK
26 | Wyposażenie: - Pęseta bipolarna nieprzywierająca, izolowana, prosta, końce tępe 1 mm, długość 200 mm ± 10 mm - 2 szt. - Przewód do instrumentów bipolarnych długość min. 4 m - 2 szt. - Monopolarny haczyk laparoskopowy typ „L”, końcówka ceramiczna średnica 5 mm, długość robocza min. 370 mm ± 20 mm,– 1 szt. - Monopolarny haczyk laparoskopowy typ szpatułka, końcówka ceramiczna średnica 5 mm długość robocza min. 370 mm ± 20 mm,– 1 szt. - Przewód do instrumentów monopolarnych długość min. 4.5 m - 2 szt. - Kabel elektrody neutralnej, długość min. 4 m - 1 szt. | TAK
27 | Wyłącznik nożny (podwójny), wodoodporny (do dezynfekcji) – o długości 5m – 1 szt. | TAK
28 | Wózek fabrycznie nowy dedykowany do diatermii - 1 szt., wyposażony w: - koła skrętne, - półka na akcesoria - uchwyty do przetaczania | TAK
29 | Wielorazowy kompletny instrument do zamykania naczyń do 7 mm (za wyjątkiem nożyka – nożyk jednorazowy o średnicy 10 mm – min. 25 szt.) z jednoczesnym cięciem na min. 50 zabiegów o długości 200 mm ± 10 mm, średnica trzonu 10 mm ± 1 mm obracana o 3600, adapter do przepłukiwania, czyścik końcówki roboczej, końcówka robocza zagięta o szerokości końca max. 3 mm i długości min. 22 mm – 1 komplet. | TAK
CZĘŚĆ II.B - Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia Diatermia elektrochirurgiczna z osprzętem oraz możliwością zamykania naczyń
DANE TECHNICZNE |  |  | DANE TECHNICZNE - PODAĆ
1 | Nazwa handlowa (należy podać nazwę handlową używaną przez Wykonawcę przy wystawianiu faktur)
2 | Model/typ/ numer katalogowy
3 | Producent (pełna nazwa, adres)
CZĘŚĆ III. B- Szczegółowe wymagania
OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI GRANICZNE |  | WYMOGI GRANICZNE | WARTOŚĆ OFEROWANA TAK/NIE/PODAĆ
Diatermia elektrochirurgiczna z osprzętem oraz możliwością zamykania naczyń – 1 szt.
30 | Aparat elektrochirurgiczny do koagulacji monopolarnej i bipolarnej, z funkcją zamykania naczyń o średnicy do 7 [mm] aparat fabrycznie nowy, niepodemonstracyjny, nierekondycjonowany, rok produkcji 2022. | TAK
31 | Zasilanie elektryczne 230V 50 Hz. | TAK
32 | Oprogramowanie w języku polskim. | TAK
33 | Pamięć min. 50 programów. | TAK
34 | Automatyczne rozpoznawanie przyłączonych instrumentów i automatyczne dobieranie optymalnych parametrów pracy. | TAK
35 | Kolorowy ekran obrazujący parametry urządzenia. | TAK
36 | Możliwość podłączenia odsysacza dymu z pola operacyjnego | TAK
37 | Odporność urządzenia na impuls defibrylacji | TAK
38 | Maksymalna moc cięcia monopolarnego min. 350 W | TAK
39 | Maksymalna moc koagulacji monopolarnej min. 250 W | TAK
40 | Minimum 10 rodzajów cięcia monopolarnego w tym papilektomia i polypektomia. | TAK
41 | Minimum 10 rodzajów koagulacji monopolarnego w tym natryskowa i natryskowa w endoskopii. | TAK
42 | Zmiana programu przy pomocy uchwytu monopolarnego i włącznika nożnego. | TAK
43 | Aparat wyposażony w funkcję bezpieczeństwa dotyczącą oporności pomiędzy płytką a ciałem pacjenta w trybie monopolarnym (informacja wyświetlana na ekranie monitora). | TAK
44 | Możliwość równoległej koagulacji przez dwóch operatorów używając jednocześnie prądu natryskowego lub preparacyjnego. | TAK
45 | Aparat wyposażony w funkcję prądu bipolarnego dedykowanego do resekcji pętlą w środowisku wodnym. | TAK
46 | Minimalna moc cięcia bipolarnego 120 W | TAK
47 | Minimalna moc koagulacji bipolarnej 120 W | TAK
48 | Funkcja Auto Stop dla instrumentów bipolarnych. | TAK
49 | Funkcja autostart dla instrumentów bipolarnych z regulacją opóźnienia. | TAK
50 | Aparat wyposażony w gniazda: - monopolarne min. dwa w tym , min. jedno gniazdo uniwersalne do podłączenia dwóch różnych typów kabli (Bowa oraz typu ERBE), - bipolarne szt. 2 w tym min. jedno gniazdo uniwersalne do podłączenia dwóch różnych typów kabli (Bowa oraz typu ERBE) - gniazdo neutralne. | TAK
51 | Progresywna zmiana wartości mocy przy regulacji parametrów pracy urządzenia we wszystkich trybach monopolarnych oraz bipolarnych. | TAK
52 | Wyposażenie: - Pęseta bipolarna nieprzywierająca, izolowana, prosta, końce tępe 1 mm, długość 200 mm ± 10 mm - 2 szt. - Przewód do instrumentów bipolarnych długość min. 4 m - 2 szt. - Monopolarny haczyk laparoskopowy typ „L”, końcówka ceramiczna średnica 5 mm, długość robocza min. 370 mm ± 20 mm,– 1 szt. - Monopolarny haczyk laparoskopowy typ szpatułka, końcówka ceramiczna średnica 5 mm długość robocza min. 370 mm ± 20 mm,– 1 szt. - Przewód do instrumentów monopolarnych długość min. 4.5 m - 2 szt. - Kabel elektrody neutralnej, długość min. 4 m - 1 szt. | TAK
53 | Optyka cystoskopowa/histeroskopowa 4mm, 300 - 1 szt. | TAK
54 | Światłowód medyczny uniwersalny3,5mm o długości 3m. | TAK
55 | Morcerator z wyposażeniem – 1 komplet: - jednostka sterująca, - mikromotor z kablem o długości min. 3m, - włącznik nożny z kablem o długości min. 3m, - jednostka napędowa z kompletem uszczelek, - uchwyt, - dyfuzor do środka czyszczącego do jednostki napędowej, - dyfuzor do środka czyszczącego do silnika, - środek czyszczący, - kosz do sterylizacji. Morcerator – zestaw do aplikacji o średnicy 15 mm 2 komplety: - rurka tnąca o średnicy 15 mm, - obturator o średnicy 15 mm, - kaniula zewnętrzna o średnicy 15 mm. | TAK
56 | Wyłącznik nożny (podwójny), wodoodporny (do dezynfekcji) – o długości 5m – 1 szt. | TAK
57 | Nożyczki laparoskopowe, wielorazowe – 3 szt. | TAK
58 | Wyposażenie dodatkowe: - Wielorazowy kompletny instrument do zamykania naczyń do 7 mm (za wyjątkiem nożyka – nożyk jednorazowy o średnicy 10 mm – min.25 szt. ) z jednoczesnym cięciem na min. 50 zabiegów o długości 370 mm ± 10 mm, średnica trzonu 10 mm ± 1 mm obracana o 3600, adapter do przepłukiwania, czyścik końcówki roboczej, końcówka robocza zagięta o szerokości końca max. 3 mm i długości min. 22 mm – 1 komplet. - Wielorazowy kompletny instrument do zamykania naczyń do 7 mm (za wyjątkiem nożyka – nożyk jednorazowy o średnicy 5 mm - 30 szt.) z jednoczesnym cięciem na min. 50 zabiegów o długości 370 mm ± 10 mm, średnica trzonu 5 mm ± 1 mm obracana o 3600, adapter do przepłukiwania, czyścik końcówki roboczej, końcówka robocza prosta o szerokości końca max. 3 mm i długości min. 17 mm – 1 komplet. - Wielorazowy kompletny instrument do zamykania naczyń do 7 mm (za wyjątkiem nożyka – nożyk jednorazowy o średnicy 5 mm – min. 12 szt.) z jednoczesnym cięciem na min. 50 zabiegów o długości 200 mm ± 10 mm, średnica trzonu 5 mm ± 1 mm obracana o 3600, adapter do przepłukiwania, czyścik końcówki roboczej, końcówka robocza prosta o szerokości końca max. 3 mm i długości min. 17 mm – 1 komplet. | TAK
59 | Wózek fabrycznie nowy dedykowany do diatermii - 1 szt, wyposażony w: - koła skrętne, - półka na akcesoria - uchwyty do przetaczania - półka na akcesoria. | TAK
CZĘŚĆ IV - Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji przedmiotu zamówienia
PARAMETRY |  | WYMAGANIA GRANICZNE | WARTOŚĆ OFEROWANA TAK/NIE/PODAĆ
60 | Okres gwarancji min. 24 miesięcy. | TAK/podać 24 miesięcy - 0 punktów 36 miesięcy - 5 punkty 48 miesięcy i więcej - 10 punktów
61 | Nastąpi ponowny bieg terminu gwarancji na sprzęt w przypadku jego istotnej naprawy, albo dostarczenia innego urządzenia wolnego od wad zgodnie z brzmieniem art. 581 § 1 Kodeksu Cywilnego. | TAK
62 | Czas usunięcia wad, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia max 3 dni robocze. | TAK
63 | Czas usunięcia wad, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych lub podzespołów z zagranicymax 14 dni robocze. | TAK
64 | Przeglądy i naprawy w okresie gwarancji wliczone w cenę aparatu. | Tak, podać, liczbę przeglądów technicznych niezbędną do realizacji w okresie gwarancyjnym dla potwierdzenia bezpiecznej pracy sprzętu wg zaleceń producenta, jeżeli takich wymogów nie ma, to przynajmniej 1 przegląd w okresie gwarancyjnym
65 | Przestrzeganie wymaganych terminów wykonywania okresowych przeglądów technicznych należy do Wykonawcy, bez konieczności zlecania (przypominania) przez Zamawiającego. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 14 dniowym wyprzedzeniem o planowanym przeglądzie technicznym drogą e-mailową na adres: automatyk@szpital-bochnia.pl. Wykonawca musi uzyskać akceptację terminu przyjazdu od Zamawiajacego (drogą e-mailową). | TAK
66 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania, a także jego poprawki, przy przeglądzie apartu, przez okres gwarancji. | TAK
67 | Gwarantowana dostępność części zamiennych oraz eksploatacyjnych, po ustaniu okresu gwarancji minimum 10 lat. | TAK
68 | Okres gwarancji na części zamienne wymienione w ramach naprawy minimum 24 miesięcy | TAK
69 | Liczba napraw tego samego istotnego elementu (element uniemożliwiający pracę sprzętu) w okresie gwarancji, uprawniająca Zamawiającego do żądania wymiany sprzętu na nowy max 3 naprawy. | TAK
70 | Zaoferowane narzędzia wielorazowe do zamykania naczyń – ilość użyć (sterylizacji) | TAK, podać min. 50 – 0 punktów min. 55 – 5 punktów 60 i więcej - 10 punktów
71 | Punkt serwisowy przeznaczony do napraw gwarancyjnych (adres, telefon) | Podać
CZĘŚĆ V. - Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
Pozostałe wymagania |  | WYMOGI GRANICZNE | ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE/ PODAĆ
72 | Wykaz materiałów ekspoatacyjnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania sprzętu, które mogą być wymieniane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji (z podaniem co jaki czas należy wymienić dany materiał ekspolatacyjny) (**) | Podać (jeżeli dotyczy)
73 | Wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | Podać
74 | Dostarczenie sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego | TAK
75 | Czas dostawy do 40 dni. | TAK, podać do 30 dni – 20 punktów do 35 dni – 5 punktów do 40 dni – 0 punktów
76 | Szkolenie z obsługi aparatu w dniu dostarczenia urządzenia do 15 osób. Szkolenie potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów. | TAK
77 | Certyfikat CE lub Deklaracji Zgodności - dołączyć do oferty. | TAK
78 | Urządzenia są pozbawione wszelkich blokad, kodów serwisowych itp. zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancyjnego utrudniałyby właścicielowi dostęp serwisowy do aparatu (np. wykonywanie przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) lub gwarancja udostepnienia każdorazowo kodu na wezwanie Zamawiającego. | TAK
79 | Instrukcja w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej - dostarczyć przy dostawie urządzenia. | TAK
80 | Paszport techniczny - dostarczyć przy dostawie urządzenia. | TAK
CZĘŚĆ VI. - Oświadczenie Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt jest produkowany zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu sprzętu i będzie dostarczony w terminie określonym w SIWZ, kompletny, fabrycznie nowy, gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych
2.* Oświadczam, że powyżej wyspecjalizowany sprzęt posiada deklarowane parametry zgodne z danymi producenta. Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3. Oświadczam, że oferowany sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych
4. Oświadczamy, że deklarowane wyżej zobowiązania stana się integralną i obowiązującą częścią umowy.
Miejscowośc i data:……………….. Podpis:……………………………………………….
* Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednie producenta.
(*) W przypadku zaoferowania wyposażenia sprzętu z inną stawką podatku VAT niż sprzęt, należy rozbudować tabelę - CZĘŚĆ I - Szczegółowa Oferta Cenowa i wycenić oddzielnie.
(**) nie dotyczy materiałów, części zużywalnych lub akcesoriów jedno lub wielorazowych, które wymieniane są każdorazowo w związku z realizacją procedur medycznych dotyczących każdego pacjenta

## 3.
Znak postępowania DZ-271-1-21/2022
Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SWZ - ( Załącznik nr 1 do Umowy……….)
Pakiet nr 3 - Kamera do oznaczenia węzła wartownika
CZĘŚĆ I. - Szczegółowa Oferta Cenowa (*)
I. | Przedmiot zamówienia Aparat wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem |  | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1. | Kamera do oznaczenia węzła wartownika |  | 1 | 0 | 0 |  | 0
Cena ofertowa (wartość brutto należy przenieś do formularza ogólnego - załącznik nr 1 do SWZ) |  |  |  |  | 0 | x | 0
CZĘŚĆ II. - Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia
DANE TECHNICZNE |  |  | DANE TECHNICZNE - PODAĆ
1 | Nazwa handlowa (należy podać nazwę handlową używaną przez Wykonawcę przy wystawianiu faktur)
2 | Model/typ/ numer katalogowy
3 | Producent (pełna nazwa, adres)
CZĘŚĆ III. - Szczegółowe wymagania
OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI GRANICZNE |  | WYMOGI GRANICZNE | WARTOŚĆ OFEROWANA TAK/NIE/PODAĆ
1. | Urządzenie umożliwiające śródoperacyjne wykrywanie węzłów chłonnych wartowniczych w oparciu o znacznik nieizotopowy. | Tak
2. | Znacznik podawany przez personel medyczny bez konieczności współpracy z zakładem medycyny nuklearnej | Tak
3. | Głowica połączona z jednostką bazową giętkim przewodem | Podać: Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
4. | Wbudowany wyświetlacz pozwalającym na odczyt wartości mierzonego sygnału. | Tak
5. | Regulowana sygnalizacja dźwiękowa w zależności od natężenia pola | Tak
6. | Min. dwa poziomy czułości urządzenia | Tak/podać: dwa poziomy – 0 pkt. trzy poziomy i więcej – 5 pkt.
7. | Statyw dla głowicy | Tak
8. | Uchwyt ułatwiający przenoszeni urządzenia | Tak
9. | Wyposażenie wielorazowe: • haki – 4 szt. • pęseta – 2 szt. • kleszcze - 2 szt. Wyposażenie do wyboru przez użytkowania na etapie realizacji zadania zgodnie z aktualnym katalogiem producenta. | Tak
10. | Zasilanie 230 V | Tak
Wynagania dodatkowe
1. | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2021. | Tak
2. | Dedykowany system kontroli | Tak
3. | Znacznik do iniekcji dostarczany w jednorazowych i aseptycznych fiolkach, współpracujący z w/w urządzeniem umożliwiający przeprowadzenie zabiegu w 30 dnu od jego podania, przechowywany w temperaturze pokojowej – 20 szt. | Tak
CZĘŚĆ IV - Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji przedmiotu zamówienia
PARAMETRY |  | WYMAGANIA GRANICZNE | WARTOŚĆ OFEROWANA TAK/NIE/PODAĆ
1. | Okres gwarancji min. 12 miesięcy. | TAK/podać 12 miesięcy - 0 punktów 24 miesięcy - 10 punkty 36 miesięcy i więcej - 20 punktów
2. | Nastąpi ponowny bieg terminu gwarancji na sprzęt w przypadku jego istotnej naprawy, albo dostarczenia innego urządzenia wolnego od wad. | TAK, zgodnie z brzmieniem art. 581 § 1 Kodeksu Cywilnego
3. | Czas od zgłoszenia wady do reakcji serwisu w miejscu instalacji sprzętu – dotyczy dni roboczych. Zgłoszenia awarii będą składane telefonicznie lub e-mailem | max 48 godzin
4. | Czas usunięcia wad, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia. | max 7 dni robocze
5. | Czas usunięcia wad, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych lub podzespołów z zagranicy. | max 7 dni robocze
6. | Przeglądy i naprawy w okresie gwarancji wliczone w cenę aparatu. | Tak, podać, liczbę przeglądów technicznych niezbędną do realizacji w okresie gwarancyjnym dla potwierdzenia bezpiecznej pracy sprzętu wg zaleceń producenta, jeżeli takich wymogów nie ma, to przynajmniej 1 przegląd w okresie gwarancyjnym
7. | Przestrzeganie wymaganych terminów wykonywania okresowych przeglądów technicznych należy do Wykonawcy, bez konieczności zlecania (przypominania) przez Zamawiającego. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 14 dniowym wyprzedzeniem o planowanym przeglądzie technicznym drogą e-mailową na adres: automatyk@szpital-bochnia.pl i srog@szpital-bochnia.pl Wykonawca musi uzyskać akceptację terminu przyjazdu od Zamawiajacego (drogą e-mailową). | TAK
8. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania, a także jego poprawki, przy przeglądzie apartu, przez okres gwarancji w przypadku gdy producent urządzenia będzie wymagał przeprowadzenia takiej procedury. Zamawiajacy dopuszcza dostarczenie apartu zamiennego na czas aktualizacji oprogramowania o takich samych lub lepszych parametrach. | TAK
9. | Gwarantowana dostępność części zamiennych oraz eksploatacyjnych, po ustaniu okresu gwarancji. | minimum 10 lat
10. | Okres gwarancji na części zamienne wymienione w ramach naprawy. | minimum 12 miesięcy
11. | Liczba napraw tego samego istotnego elementu (element uniemożliwiający pracę sprzętu) w okresie gwarancji, uprawniająca Zamawiającego do żądania wymiany sprzętu na nowy | max 3 naprawy
12. | Punkt serwisowy przeznaczony do napraw gwarancyjnych (adres, telefon) | Podać
CZĘŚĆ V. - Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
Pozostałe wymagania |  | WYMOGI GRANICZNE | ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE/ PODAĆ
1. | Wykaz materiałów ekspoatacyjnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania sprzętu, które mogą być wymieniane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji (z podaniem co jaki czas należy wymienić dany materiał ekspolatacyjny) (**) | Podać (jeżeli dotyczy)
2. | Wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | Podać
3. | Powierzchnia aparatu odporna na mycie i dezynfekcje preparatami bójczymi stosowanymi w zakładach opieki zdrowotnej | TAK, podać skład preparatu którego można użyć do mycia i dezynfekcji
4. | Dostarczenie sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego | TAK
5. | Szkolenie z obsługi aparatu w dniu dostarczenia urządzenia. Do 10 osób. Szkolenia potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów. | TAK
6. | Certyfikat CE lub Deklaracji Zgodności - dołączyć do oferty. | TAK
7. | Urządzenia są pozbawione wszelkich blokad, kodów serwisowych itp. zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancyjnego utrudniałyby właścicielowi dostęp serwisowy do aparatu (np. wykonywanie przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) lub gwarancja udostepnienia każdorazowo kodu na wezwanie Zamawiającego. | TAK
8. | Instrukcja w języku polskim (część związana z obsługą aparatu) - dostarczyć przy dostawie urządzenia w (wersji elektronicznej i papierowej). | TAK
9. | Paszport techniczny - dostarczyć przy dostawie urządzenia. | TAK
10. | Termin dostawy | TAK, podać, do 48 dni - 10 pkt. do 70 dni - 5 punktów, do 80 dni - 0 punktów.
CZĘŚĆ VI. - Oświadczenie Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt jest produkowany zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu sprzętu i będzie dostarczony w terminie określonym w SIWZ, kompletny, fabrycznie nowy, gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych
2.* Oświadczam, że powyżej wyspecjalizowany sprzęt posiada deklarowane parametry zgodne z danymi producenta. Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3. Oświadczam, że oferowany sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych
4. Oświadczamy, że deklarowane wyżej zobowiązania stana się integralną i obowiązującą częścią umowy.
Miejscowośc i data:……………….. Podpis:……………………………………………….
* Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednie producenta.
(*) W przypadku zaoferowania wyposażenia sprzętu z inną stawką podatku VAT niż sprzęt, należy rozbudować tabelę - CZĘŚĆ I - Szczegółowa Oferta Cenowa i wycenić oddzielnie.
(**) nie dotyczy materiałów, części zużywalnych lub akcesoriów jedno lub wielorazowych, które wymieniane są każdorazowo w związku z realizacją procedur medycznych dotyczących każdego pacjenta